生物反应器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组生物反应器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组生物反应器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- GAMP5

- 药品生产质量管理规范（2010年修订）及其附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组拟购置两台反应器，用于本课题中细胞、病毒培养等操作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区三楼细胞流感车间反应器间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 符合桌面基本承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 配套接入220V电源、数据线、二氧化碳、氧气、压缩空气等。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 控制柜外壳为SUS304不锈钢，塑料部分为ABS材质 | 关键 |
|  | 尾部冷凝器为316L不锈钢材质 | 关键 |
|  | 三叶象耳桨、三叶提升桨、篮式提升桨叶均为316L不锈钢材质 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 罐体工作体积分别为5L和15L | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度：电热毯自动控温。显示范围0-150℃，分辨率0.1℃，控制精度±0.1℃ | 关键 |
|  | pH自动控制，可关联泵2进行酸碱控制，CO2根据PID控制调整进气量，精确控制pH;Inpro3253 0~12 PID控制，精度±0.01，特殊阻抗VP接口连接屏蔽干扰 | 关键 |
|  | DO自动控制，Air，N2根据PID调整进气量，精确控制DO。Inpro6800 0~100% PID，精度±0.1，特殊阻抗VP接口连接屏蔽干扰 | 关键 |
|  | 转速控制：自动控制。显示范围0-400rpm，分辨率1rpm，控制精度±1rpm | 关键 |
|  | 底部气体控制：空气、二氧化碳和氧气用质量流量计自动控制 ，氮气选配。 最大总流量：0.5L/min 质量流量计精密度：±0.5%FS 控制范围：0.5L/min:4%FS | 关键 |
|  | 0.2μm滤芯表面通气，深层通气，集成单向阀防止液体倒吸 | 关键 |
|  | 控制柜上配备3组Watson Marlow 114可调速蠕动泵，流量累加，可设置pH关联或液位关联 | 关键 |
|  | 罐体总体积分别为7.5L和18L，工作体积分别为5L和15L | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | pH、DO、转速及MFC实时显示生成当前曲线 | 关键 |
|  | 触摸屏可显示并查看历史曲线，并可USB导出生产PDF文件 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 可支持以太网远程控制及手机端远程查看控制 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 所有与产品接触的材料符合中国GMP要求。 | 关键 |
|  | 所有的管道焊接应经过酸洗钝化。 | 关键 |
|  | 搅拌电机具有过载保护功能。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备应有接地保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作、维护保养和服务手册。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 工厂测试文件、 出厂测试报告及安装测试全套文件。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 配置部件材质清单及材质证明文件，系统阀门证书，备件清单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 计量仪表具有检验合格证和报告。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有的测量仪器仪表的列表，所有这些仪表或传感器必需校准。校准效期自交付之日起不低于9个月。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备厂家或供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 自验收合格之日起三年内为质保期，对设备进行免费维护（耗材、玻璃罐体、传感器不包含），包含零配件更换。质保期后，对设备进行有偿维护。 | 关键 |
|  | 工程师应对用户进行不定期拜访，指导设备的保养和使用。 | 关键 |
|  | 提供悬浮细胞、片状载体、微载体三种培养模式对应的三套搅拌桨。 | 关键 |
|  | 提供专业的技术服务及技术支持，技术支持包括试运行后定期电话咨询，工程师应及时通知用户预防性维护系统的有效改进措施。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用