抗体研究室台式电导率仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室台式电导率仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室台式电导率仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 药品生产质量管理规范2010年修订版

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

抗体研究室台式电导率仪主要由实验室台式电导率仪主机，进口电导率电极，1413us/cm电导率缓冲溶液，打印机等组成，该仪器符合抗体研究室生产工艺检测要求。该台式电导率仪主要用于缓冲液及中间样品的电导率值的测试和打印存储。本科室需请购2台。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 抗体研究室中试车间配液间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 204 x 174 x 74 mm | 期望 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 1000g | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境洁净级别：C级洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 强化的 ABS/PC壳体，带液晶触摸屏，电源线与仪器接口为一体连接 | 关键 |
|  | 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)液晶显示窗 | 关键 |
|  | 薄膜聚酯 (PET)键盘 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备标识要采用喷码式贴牌置于仪器底部，不易磨损。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 实验室台式电导率仪主机，进口电导率电极，1413us/cm电导率缓冲溶液，打印机（随机再配一台打印机） | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 满足连续检测需求 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测量范围：电导率:0.001uS/cm-1000ms/cm, 电阻率：0.00-100.00MΩ•cm 温度：-30 °C—130 °C 电导分辨率：0.001uS/cm-1ms/cm(自动可调） 电阻率分辨率：0.00…1.0；温度：0.1°C 电导率精度：±0.5%， 电阻率精度：±0.5%；温度：±0.1 °C | 关键 |
|  | 1点校正，13组预定义缓冲液组，1组用户自定义缓冲液，测量界面显示电极常数,自动终点锁定, 自动温度补偿，手动输入电极常数,可以直接显示测量结果，显示精度到小数点后3位，为0.001 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | uPlaceTM电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移 | 关键 |
|  | 可以实时存储1000组数据，数据导出可使用U盘或软件。带13种语言（含中文）的操作界面，使用方便, U盘导出的格式为txt文本格式。 | 关键 |
|  | 标配原厂打印机，需要实时打印，打印内容为英文语言，内容包括：GLP、常规和简单格式，详细内容是：日期，时间，测量结果，温度，用户ID、样品ID、电极ID、电极SN，上次校准时间，日期，签字。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N\A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
| URS22 | 安全的数据管理功能：可以分别设定管理员、普通用户的用户名和密码，使数据管理更加安全；管理员可以设置仪器参数，普通用户权限参数设置被隐藏，无法修改和删除数据，只能进行基本测量 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N\A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N\A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供产品说明书及操作维护说明。并提供必要的3Q服务认证文件。包括IQ/OQ/PQ的认证服务文档,.仪器3Q验证文件要求应与GMP要求保持一致，如为进口设备，3Q文件文件需提供中文版 | 关键 |
|  | 发运清单：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单（包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。） | 关键 |
|  | 图纸：实物图；维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、仪器第三方校验报告及计量证书。 。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
| URS33 | 仪器3Q验证文件要求应与GMP要求保持一致，如为进口设备，3Q文件文件需提供中文版 |  | 关键 |
| URS34 | 验证包括IQ、OQ、PQ（供应商协助）。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 |  | 关键 |
| URS35 | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 |  | 关键 |
| URS36 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
| URS37 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 |  | 关键 |
| URS38 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
| URS39 | 经销商或者厂家具备配件和管道耗材再次提供能力。 | 关键 |  |
| URS40 | 经销商或者厂家具备故障解决能力。 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
| URS41 | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试 | 关键 |  |
| URS42 | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |  |

- 附件

# 不适用