质量控制室气相色谱仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	14

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室气相色谱仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室气相色谱仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《中华人民共和国药典》2020年版

21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》  GAMP5

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

气相色谱仪是极为重要的分离分析仪器，用于样品的定量定性分析，可以进行样品的鉴别，杂质的检查，含量测定以及纯度检查等。

质量控制室需要购买1台气相色谱仪及其相关设备，用于残留溶剂的检测，如新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）β-丙内酯残留量、多糖疫苗原液的乙醇、丙酮残留量等。气相色谱仪的数据是样品检测结果判定的依据，仪器的高灵敏度、高效能、高选择性、分析速度至关重要。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该气相色谱仪及其相关设备安装于质量控制室生化组气相室。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。 | 关键 |
|  | 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
| - * | 电源：220V±10% | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识、安全标识及说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 柱温箱： 温度：室温+4°C ～450°C，温度设置精度：0.1°C，升温速率：0.1～120°C/min，最高可扩充至1800°C/min，程序升温：20阶21平台，可程序降温，在3.5min内，从450°C降温到50°C，温度敏感度：室温每波动1°C ，柱温箱的温度波动<0.01°C。 | 关键 |
|  | 加热区域： 除柱温箱外，有8个独立的加热区域（2个进样口，3个检测器，3个辅助区），辅助区的最大温度：400°C。 | 关键 |
|  | 分流/不分流进样口： 可以用于50um到530um的色谱柱，分流比最大可到7500:1，标配快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（附进样口图片证明），最高温度400°C，压力范围：0 ～ 150psi，控制精度0.001psi。 | 关键 |
|  | 自动进样器： 进样体积0.01 ul～50.0ul范围，样品位数 ：50，可实行快速进样，进样速度0.1 sec，在第一个样品分析的同时，自动进样器准备好第二个样品，重叠进样，节省时间，提高效率。 | 关键 |
|  | 顶空进样系统： 电子气路控制（EPC）、12位样品瓶容量 全电子气路控制，进样压力：0～75psi，0.001psi增量（提供厂家官方中文查询网址证明参数真实性）。 运行模式：自动摇瓶功能，关/振荡速率低/高可选，得到更有代表性的样品结果。 多次顶空萃取(MHE)模式：最大达100次/瓶 多元顶空进样器浓缩( MHC )模式，1个样品瓶可多达100次抽取，增加了GC检测灵敏度 炉温：35°C到210°C，1°C增量；0-999.990min，0.001min增量 样品环/阀工作温度：35°C到210°C 传输管线工作温度：35°C到250°C 样品路径：样品针至传输管线的惰性催化管道。传输线长度1m。 原装进口，和气相主机由同一厂家生产，使整套仪器的配置和性能保持完整一致，便于仪器的维护、保养和售后服务。 | 关键 |
|  | 氢火焰离子检测器（FID）： 有两种版本可选：毛细管和色谱柱优化。1/8 英寸和 1/4 英寸接头可用 最高温度450°C 具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能 最小检测限：<1.2 pg carbon/sec 线性动态范围：>107 数据采集速率：1000Hz（附厂家官方出版文件证明） 电子气路控制（EPC）：最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道，EPC控制所有气路 压力设定值和控制精达 0.001 psi，为低压应用提供了更高的保留时间锁定精度，压力/流量程序控制：3阶 随环境温度和海拔的变化，自动进行温度补偿 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 保留时间重现性：<0.008%，峰面积重现性：<0.5%RSD | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面 | 关键 |
|  | 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器。具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口。 | 关键 |
|  | 可直接与LIMS系统对接。 | 关键 |
|  | 软件： Windows操作环境，色谱分析软件包（包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；并可将现有的安捷伦7890气相色谱仪升级，使其具备审计追踪、权限设置功能。 | 关键 |
|  | 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录 | 关键 |
|  | 早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 | 关键 |
|  | 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。 | 关键 |
|  | 系统适用性验证服务。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器的计算机操作系统应为正版，版本至少为专业版。配置Windows 10 64位正版专业版操作系统。并可实现满足法规要求的权限划分，并保证不同级别用户进入windows系统后能正常使用。 | 关键 |
|  | 用户管理至少可设定三级以上权限和密码保护，分别为操作级、维护级、管理级。 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，时间戳应由管理员权限管理，其他权限不可修改系统时间 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 每一样品检测数据应实时生成为不可编辑的文件格式并得以保存 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对单个样品的检测数据的查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对分析检测方法的受限编辑，操作者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除、权限管理操作、系统管理操作，以及相应操作人员、日期时间、关键操作原因、必要的描述等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可被查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应至少包含以下内容：日期，名称，运行时间，样品名称/编码及编号、操作者信息，必要的设置信息等，报告模板可受限编辑 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，并能查询、存档、输出打印成纸质记录文件 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有接地、断电保护措施。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。 | 关键 |
|  | 实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | *有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | *调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）安装确认及文件（IQ）， （2）运行确认及文件（OQ） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对仪器使用方人员进行全面培训，包括安全使用和应急处置措施相关的内容，对操作人员及仪器维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作仪器，会排除常见故障，能正确使用软件。 | 关键 |
|  | 仪器维护、维修人员培训应包括仪器结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器及（包含软件）IQ、OQ、PQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

配置要求：

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机标配（含软件） | 1台 |
| 2 | 自动进样器 | 1台 |
| 3 | 顶空进样器 | 1台 |
| 4 | 高纯氢气发生器 | 1台 |
| 5 | 高纯空气发生器 | 1台 |
| 6 | 顶空进样瓶 | 100个 |
| 7 | 计算机 | 1台 |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |