抗体研究室150L超滤罐用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室150L超滤罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室150L超滤罐。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GAMP5

- CFR Part 11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准。

- 系统描述

抗体研究室需购买一台超滤设备以满足1000L抗体生产需求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 抗体研究室生产车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过房间地面承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 生产商应在投标时注明设备所需要的公用工程介质的种类和参数 | 关键 |
|  | 要求设备接口及工艺连线设备按照ASME BPE 标准设计制作，洁净压缩空气、注射用水、纯化水、冷冻水、公用系统外接管道与设备管道接口必须精确对接。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220/380V，3 相5 线制，50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备应外观端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 超滤罐： （1）不锈钢超滤罐严格遵循新版GMP的要求，并按《钢制压力容器》(GB150-1998)、《钢制焊接常压容器》(JB/T44735-1997)要求进行设计、制造及验收。 （2）不锈钢超滤罐放置在车间的C级洁净区，要求外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角，所有材料及管道必须为316L不锈钢。 （3）超滤罐最小工作体积150L，含喷淋球、2根內衬管、呼吸器、温度探头等。罐体各部件需耐高温高压、耐1mol/L氢氧化钠溶液清洗消毒。 （4）超滤罐配套称重模块及补液单元，可做到与超滤系统实施反馈联动。 （5）罐底磁力搅拌，带温控夹套。 | 关键 |
|  | 罐盖结构： 罐盖上需要不少于7个进口，主要包括进液口（进料口）、回流口、喷淋球（SIP）接口、呼吸器接口、安全阀口、2个预留口等，接口端标准TC50卡盘连接。罐体上带视窗，视窗灯由超滤系统联动控制；呼吸器需满足罐体灭菌及转运过程中的无菌性，可在位SIP。 罐盖为可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理，内表面电抛小于0.4um。 | 关键 |
|  | 罐底结构： 罐底出液口应与进泵端的软管完好对接，内径一致，带有自动阀门控制； 罐底采用锥形设计，需保证连同超滤系统的循环体积不大于5L 罐内无死角，要求放净物料无残留。 | 关键 |
|  | 其他结构 罐体外壁带有四个活动把手，方便搬卸；罐底采用可分离支架或推车。 | 关键 |
|  | 各处接口采用国际通用标准快装卡盘式，采用316L，内表面电抛小于0.4um，外表面抛亚光、镜面 | 关键 |
|  | 各进出管口工艺开孔与罐体焊接处光滑易清洗无死角，管道设计合理，无清洗死角。 | 关键 |
|  | 进出管道要求 （1）回流管道设计：回流管进罐需连接1.0寸内衬管，内衬管出口端需尽量贴近罐内壁确保回流无气泡且不影响流速，需要1根内径1.0英寸非金属材质管道连接超滤中间罐，要求耐高压、强碱，柔韧性好、抗形变；另配四根同材质的1.0英寸管道，长度分别为3米。 （2）收获管道设计：收获端口位于回流端与超滤中间罐回流口之间有手动隔膜阀控制，超滤完成后可将浓缩液压空收集。 （3）补液管道设计：补液管进罐需连接独立的1.0寸内衬管，内衬管出口端需尽量贴近罐内壁确保补液无气泡且不影响流速，需要1根内径1.0英寸非金属材质管道连接超滤中间罐，要求耐高压、强碱，柔韧性好、抗形变，长度根据安装现场要求确定。 | 关键 |
|  | 阀门要求： （1）系统阀门除压力调节阀外均使用手动隔膜阀（全部采用GEMU品牌或同等其他知名品牌），316L材质，EPDM膜片，内表面电抛小于0.4μm，提供材质证明和抛光报告。 （2）罐底阀和罐顶管路阀采用气动阀，可通过软件操作手动控制。 （3）所有阀门不得漏水，不得使用劣质阀门，必须保证至少5年内不得滴水，如果漏水必须更换新阀门直到符合标准为止。 | 关键 |
|  | 随罐附送所有验证资料(含材质报告、验证表格等) | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，包括设计压力、工作压力、类别，耐压试验、工作介质、容器净重、设计温度、工作温度、系统体积 （6）产品标准、许可证编号 （7）安全标识 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 能满足超滤系统的流量要求。 |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 超滤罐工作体积150L~180L。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 管道设计合理，无多余管道和清洗死角，转弯处均为圆弧连接。 | 关键 |
|  | 若罐顶离地高度超过1.6m，需随罐配操作人员站立工作台，工作台应能同时容纳2名工作人员。平台要有防滑处理，当平台上被水浸湿时能确保员工不会滑倒。 | 关键 |
|  | 配置要求. - 蝶阀阀门、球阀和管配件等：材质为316不锈钢；. - 温度传感器：材质为316L，德国E+H或国际知名品牌；. | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 能实现与超滤系统联动控制，能通过超滤系统在线监测罐体压力、罐内料液温度，满足超滤系统的自动控制要求。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | NA |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
| URS27 | 罐体应配备安全阀或爆破片,具备报警功能，当罐内出现负压现象、温度、通气异常等现象时，会发出报警提示； |  |
|  | 电气保护 |  |
| URS28 | 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。 | 关键 |
|  | 功能报警：能够对超出工艺范围或安全范围或设定值的项目，超滤系统可以联动报警并可以采取相应措施包括自动调整，同时给出提示，如果自动调整不能纠正能自动停车 | 关键 |
|  | 电气系统应有良好的接地和过流保护，搅拌电机应有过载保护。 | 关键 |
|  | 系统所有安全互锁功能必须在设计文件中详细说明并确认。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收时提供投标文件、合同及订单。设备需提供如下资料： 1. 产品质量证明书 2. 产品制造监督检验证书 3. 产品合格证 4.产品数据表 5.压力容器强度计算书 6.特种设备制造许可证 7.设备图纸 8. 安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书 9.特种设备安装告知书 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单；须提供工艺描述和功能标准。（DQ开始前完成审批） | 关键 |
|  | 图纸：实各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、计算机化系统相关图纸、图纸清单（IQ开始前提供） | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：各组件合格证、出厂测试合格证、工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、风险评估文件。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 易损件、备用零部件清单。（开箱验收提供）（ | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 设备交付计划表。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 安全报告。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交；SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。（IQ开始前提供） | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划：设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件：系统影响性评估在DQ开始前。 （3）DQ：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 （4）IQ：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 （5）OQ：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 （6）追溯矩阵（RTM）：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 （7）验证总结报告（VSR）：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 （8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）符合GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、安全使用和应急处置措施相关等，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训，合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能独立完成设备CIP、SIP并进行生产操作。 | 关键 |
|  | 维修人员培训合格标准为，维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括计划、系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供符合本公司QA要求的相应文件。验证开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从完成IQ/OQ验证始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A