细菌类疫苗室钩端螺旋体原液车间暗视野显微镜用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室钩端螺旋体原液车间暗视野显微镜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室钩端螺旋体原液车间暗视野显微镜的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

菌苗楼钩端螺旋体原液车间需要购买一台带成像储存功能的暗视野显微镜，主要用于钩端螺旋体形态和菌数观察及血清学等实验。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 暗视野显微镜需安装在钩端螺旋体原液车间C级区域菌种间。 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 暗视野显微镜尺寸外形必须根据房间的空间布局来选择，长≤70cm，宽≤60cm，高≤80cm。 |  | 关键 |
|  | 暗视野显微镜的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
| - U | 整机不超过50 kg。 | 关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃。 |  | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 |  | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级区。 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 交流电电源： 220±10%V，50±1Hz。 |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备材质应防腐蚀、易于清洁。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 光学系统： UIS2无限远色差校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm | 关键 |
|  | 具有明场、暗场两种基本观察功能。 | 关键 |
|  | 目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22mm。 | *关键 |
|  | 物镜：10X (数值孔径≥0.3)； 40X (数值孔径≥0.75) | *关键 |
|  | 载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1um。 | 关键 |
|  | 物镜转换器：6 孔。 | 关键 |
|  | 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 | 关键 |
|  | 多功能聚光镜：油式暗场聚光镜, 数值孔径≥1.40 | *关键 |
|  | LED光源透射光，色温高，寿命≥2万小时。LED 光源，可获得380-780nm波长高色彩还原。 | *关键 |
|  | 显微镜同品牌高分辨率显微专用显微成像系统 | 关键 |
|  | 采集像素：≥2000万像素，测光方式：可达0.1% ，图像采集速度：≥60 幅/秒，提供2x2、4x4的像素混合模式（binning），图像传输速度：3秒（最高分辨率）。 | 关键 |
|  | 单次视频采集时长≥3分钟。 | 关键 |
|  | 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
| - U | 可以测量直线长度、矩形面积等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 软件具备中英文界面可选，界面可自定义。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 显微镜厂家同品牌件：与成像系统完美兼容，可实时预览，自动/手动曝光，添加标尺及测量，调整图像直方图。 | 关键 |
|  | 主机配置至少为处理器十一代i7，1T机械硬盘+512G固态硬盘/1T固态硬盘，4G独显,GTX1650，内存16G（单根），可扩展至32G。 | 关键 |
|  | 显示屏至少23.8寸，240HZ,2K高清。 | 关键 |
|  | 计算机正版配套系统，Windows10及正版OFFICE2016。 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分级权限管理及密码管理的功能，仪器软件每级权限应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 期望 |
|  | 仪器软件每级权限应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 期望 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以关键或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如5次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统存储容量满足所有电子记录可存储至产品有效期后一年 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明。 | *关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全防护 |  |
|  | 显微镜的防尘防水能力应达到IP63及以上。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应文件、合同及订单及设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告(设备开箱验收时提交)。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细设计说明、功能说明、配置清单与说明（DQ开始前完成审批）。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图、控制原理图；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂检测报告、材质报告及合格证、出厂合格证、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务(设备开箱验收时提交)。 | 关键 |
|  | 厂家提供（具有计量资质的厂家或第三方）校验报告及计量证书，并提供计量资质证明（不晚于IQ开始前提交）。 | 关键 |
|  | 安全报告、材质证书（写明材料有效期）(设备开箱验收时提交)。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、DQ、IQ、OQ、文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 响应方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为两年，两年内免费保修，两年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 两年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |