流感疫苗大楼西林瓶分装车间VHP传递舱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	9

8	电气、自动控制要求	12

9	安全要求	15

10	文件要求	16

11	服务要求	18

12	附件	20

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗大楼二层2个西林瓶分装车间VHP传递舱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗大楼二层2个西林瓶分装车间VHP传递舱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

《特种设备安全监察条例》

- 系统描述

流感疫苗大楼二层2个西林瓶分装车间需要购买2台VHP传递舱：用于进入B级区的平皿、手套等表面灭菌

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 流感疫苗大楼二层西林瓶分装车间D/C级区走廊 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 内部实用灭菌容积为1.5m³，双扉门 | 关键 |
|  | 外形尺寸适宜，必须适应厂房面积。 | 关键 |
|  | 安装双扉门，装载侧位于D/C级灭菌间内，卸载侧位于B级区 | 关键 |
|  | 操作触摸屏、打印机安装在D/C级灭菌间的一侧， 卸载侧的开关门按钮必须安装在便于人员操作的位置。 | 关键 |
|  | B级区内的压力表安装位置不应高于大门，便于查看、校验和更换 | 关键 |
|  | VHP发生器等经常需要检查和维修的部件都需要安装在维修面的一侧 | 关键 |
|  | 验证孔安装在维修面一侧 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备在DQ阶段时，设备供应商需标注设备正常运行的所需公用介质的最小压力值及正常使用时的参数要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净压缩空气：供应商必须提前提供设备需要的压缩空气的流量和压力数据 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～85%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：装载侧为D/C级，卸载侧为B级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：380V±10%，50±1HZ。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 传递舱外形应端正、整齐，所有表面（包括焊接面）不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。 | 关键 |
|  | 最外层装饰面罩采用304不锈钢拉丝板，光亮易清洁。 | 关键 |
|  | 设备上应有过氧化氢危害的警示标识 | 关键 |
|  | 内腔为316L不锈钢，厚度不低于2mm，抛光度Ra<0.6um | 关键 |
|  | 表面光滑无死角，所有焊接与接头处必须去毛刺 | 关键 |
|  | 设备上所有可能与过氧化氢接触的材料（包括所有密封垫）应能够耐受过氧化氢的腐蚀，不会释放出导致危害健康与环境的有毒物质。 | 关键 |
|  | 内架和外车使用304/316不锈钢材料制成，承重不锈钢厚度不小于2mm | 关键 |
|  | 设备供应商应提供合适型号的排风机和下方的风管并负责安装，使设备排气可以顺畅排出；风机和管道必须耐过氧化氢腐蚀。 | 关键 |
|  | 安装尘埃粒子、浮游菌检测口，供验证时使用 | 关键 |
|  | 应设发烟孔和上游浓度检测孔，可对每块高效过滤器进行检漏，包括进风口高效。 | 关键 |
|  | 进风口高效、循环风高效和排风口高效都需要安装康菲尔或类似品牌H14高效过滤器，过滤后空气洁净度达到A级 | 关键 |
|  | VHP管路应便于清洗 | 关键 |
|  | 设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应当防过氧化氢腐蚀 | 关键 |
|  | 各部件应悬挂金属标识牌，标识牌与PID图相符。 | 关键 |
|  | 控制系统必须选用是西门子等进口知名品牌；其他电子元器件、电机、压力变送器、温度传感器、过氧化氢传感器等也必须选用优质进口或合资品牌，应在配置文件中标明 | 关键 |
|  | 需要在显眼处设置至少包含以下信息的铭牌：制造/供应单位；产品注册号；型号；生产日期、编号等 | 关键 |
|  | 各部件应悬挂金属标识牌，标识牌与PID图相符。 | 关键 |
|  | 应提供过氧化氢储液瓶2个 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 内室有效容积不低于3m³ | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 灭菌物品：无菌胶塞袋、10L大立瓶若干，物品以我公司实际物品大小为准。 | 关键 |
|  | 灭菌温度＜30℃ | 关键 |
|  | 灭菌+排残周期＜100min | 关键 |
|  | 过氧化氢残留：灭菌完成、排残结束后内室的过氧化氢浓度应小于1ppm | 关键 |
|  | 对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到106 | 关键 |
|  | 舱内照明：冷光源、照度≥300lx | 关键 |
|  | 保压测试不低于以下标准： 从100pa降到80pa的时间大于128秒 | 关键 |
|  | 灭菌腔内外压差：10～80Pa可调 | 关键 |
|  | 腔室内洁净环境要求： 浮游菌cfu/m³＜1； 表面微生物接触（φ55mm）cfu/碟； 粒子A级标准。 | 关键 |
|  | 配2个不锈钢灭菌内架、4个不锈钢灭菌推车（以DQ共同确认的数量和尺寸为准，需要满足装载便利的要求）。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具有内置过氧化氢气体发生装置及过氧化氢气体循环接口，接口不得小于DN32 | 关键 |
|  | 设备自带干燥机，进入内室的空气应该是干燥过的，必须控制腔室内部的湿度在合适的范围。 | 关键 |
|  | 排风机应和设备联动，应根据程序需要开启排风机，不得使传递窗内形成负压。 | 关键 |
|  | 排气口应安装止回阀和高效过滤器，外部空气不得通过排气口返流到内腔室。 | 关键 |
|  | 传递舱应配备有可以移动的不锈钢搁架，用于摆放灭菌物品，要便于灭菌物品全表面（包括底部）接触过氧化氢气体。确保所有的接触面都能达到灭菌效果。 | 关键 |
|  | 具备灭菌剂催化分解功能，减少排残时间，且无残留。 | 期望 |
|  | 设备可自动检测过氧化氢试剂使用量以及腔体内过氧化氢气体浓度。 | 关键 |
|  | VHP发生器应使用闪蒸法等可稳定产生气态过氧化氢的技术，发生量可精确控制。 | 关键 |
|  | 应精确控制传递窗内的过氧化氢浓度，在保证高杀灭率的同时应尽量控制腔室内维持相对低浓度的过氧化氢。 | 关键 |
|  | 腔室内的过氧化氢浓度应能持续稳定，可重复性好，设备供应商应提供相应验证数据支持。 | 关键 |
|  | 应有措施可避免环境温度过低对灭菌效果的影响，不得发生过氧化氢凝露的情况。 | 关键 |
|  | 设备应能自动判断灭菌过程中出现大量凝露的情况并发出报警 | 期望 |
|  | 不使用含过氧乙酸的杀孢子剂作为灭菌原料 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 使用11寸左右西门子触摸屏，应显示和记录设备工艺的各个参数，操作便捷。必须选用高端型号屏，保证10年之内使用不卡屏。 | 关键 |
|  | 触摸屏上应有且不限于有以下各种界面：设备功能选择界面、参数设置界面、用户权限管理界面、报警信息界面、校准界面等。 | 关键 |
|  | 主界面可显示门的开关状态、灭菌过程是否进行、灭菌周期是否完成、是否故障、实时监测温度、湿度、过氧化氢浓度等。 | 关键 |
|  | 内设灭菌模式、保压测试模式，可自动运行，并有相关数据信息、结果打印。 | 关键 |
|  | 有手动控制界面，当自动程序停止运行后可手动电控各阀门和泵的开关（需遵循压力、温度安全规定，从设计上应保证手动的安全性） | 关键 |
|  | 应有探头偏移量校准界面和功能（归入高级权限）。 | 关键 |
|  | 应采用进口品牌的过氧化氢浓度、相对湿度及温度传感器，浓度检测精度不低于1ppm，并可定期校验传感器可在国内有资质的第三方校验机构完成校验。 | 关键 |
|  | 使用进口压力变送器：精度不低于0.5%，压力记录精确到0.1Kpa | 关键 |
|  | 温度探头的分辨率（灵敏度）不得低于0.1℃ | 关键 |
|  | 报警要求： - 应根据设定的检测和限制条件及时给出相应的提示、警告。 - 当设备发生出错状况或出现危急时，报警同时必须自动控制停机，报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和损坏机器的情况发生。 - 报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和配有声光报警器。 - 可提示气压不足、浓度异常、门互锁报警、软件系统异常等各种异常情况，报警信息能够准确显示故障原因。 - 要求可设置报警上下限 | 关键 |
|  | 断电保护： - 在设备正常使用时，突然断电后机器的设置参数、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 - 突然断电后，设备应处于保护状态，以免过氧化氢气体泄漏而造成事故。 - 来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 设备计算机化系统至少三级用户分层权限管理及密码管理的功能；每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码 | 关键 |
|  | 管理员可新增账户、删除账户、修改权限。 | 关键 |
|  | 关键参数设置可通相应高级别权限进行控制，防止关键参数的随意更改。 | 关键 |
|  | 系统时间必须由特定权限来管理和控制。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储的记录、打印单应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统用户应可以设置至少8位数密码。管理员可更改自己的密码和下级权限的密码，其他权限人员仅可修改自己密码。 | 关键 |
|  | 具备最大密码登陆尝试次数设置功能，例如输错5次密码时锁定。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限设置，达到规定时限后系统自动锁屏/登出，再次操作需重新登录账户； | 关键 |
|  | 系统时间与标准时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 可实时打印各项关键灭菌过程数据。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改运行数据结果。 | 关键 |
|  | 控制程序能够进行备份并恢复，供应商提供可用于灾难恢复的备份程序包。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复后不得影响系统相关设置、并可正常使用。 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版，若为windows 系统，至少是专业版以上版本。 | 关键 |
|  | 计算机系统应该能够存储大量数据，并且在存储大量数据后不能影响系统的正常运行；当存储介质将满之时能自动发出报警，并且自动备份，且备份数据不得被删除；重新记录的数据可覆盖以前的数据。 | 关键 |
|  | 厂家提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件，该软件为正版，具备读取、查询、打印功能，不具备编辑功能，且可识别对电子记录的更改 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 应有舱内密闭性自动检漏功能（压降法） | 关键 |
|  | 备应有过氧化氢浓度检测传感器，当过氧化氢浓度大于1.3mg/m3时，舱门应不能被打开，且有警示灯提示。 | 关键 |
|  | 双门电子互锁 | 关键 |
|  | 有失压报警功能 | 关键 |
|  | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 柜体外壳、电柜、过氧化氢发生器等所有部件应接地良好，有良好的漏电保护。 | 关键 |
|  | 控制系统需要安装良好有效的保护电路 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的文件交付包 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明相关仪表校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 提供所有计量仪器仪表和环路的第三方校验合格报告。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 供应商需提供各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及未见（PQ） - 设备生产商负责制定设备验证计划、风险评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 项目质量计划（PQP） | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有关键组件的品牌、材质、型号。 | 关键 |
|  | 需要提供必要的备件，列出主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 供应商需提供所有组件的合格证和说明书。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 说明：验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ，PQ，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商必须派出工程师完成满载的参数和工艺开发。我公司人员配合。 | 关键※ |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A