欣宁楼肠道病毒疫苗车间恒温培养箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼肠道病毒疫苗车间恒温培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼肠道病毒疫苗车间恒温培养箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GEP良好工程管理规范

- 计算机系统符合GAMP5的要求

- 安全及环保法规指南

- 安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

- 防护等级：电机、电气、仪表及所有控制系统的部件（包括控制盘）的防水防尘等级达到IP64；

机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB-52261-2002。

- 系统描述

欣宁楼肠道病毒疫苗车间需要购买2台恒温培养箱，主要用于肠道病毒疫苗室纯化病毒液灭活。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该培养箱需安装在欣宁楼肠道病毒疫苗车间病毒灭活间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 恒温培养箱尺寸外形适合房间的空间布局。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 培养箱外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 温度验证仪：一体化金属或者其他耐用材质，外壳光洁，满足制药行业环境使用标准。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度测温范围：温度范围: 15～60℃ | 关键 |
|  | 温度分辨率：0.1℃ | 关键 |
|  | 温度波动性：±0.5℃ | 关键 |
|  | 温度均匀性：±1℃ | 关键 |
|  | 左/右侧有φ50mm卡盘式快接口,便于验证探头插入。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 预留物理远传接口，设备端口免费开放，优先预留以太网口和RS485接口 | 关键 |
|  | 必须提供通讯地址表，通讯地址表必须要包含。协议名：通讯使用的协议名称。通讯参数：比如IP地址、波特率、端口号、ID号、校验位、停止位等。寄存器地址：需要提供HMI上最终显示的实际数值、上下限值、状态值、报警值、故障值等数值的地址，而不是未经过计算原始值。变量名称：该寄存地址代表的实际意义，比如出风口温度。数值类型：该寄存器值的数值类型，比如16位无符号整数型或32位浮点型等等。单位：该数值单位，比如℃。 | 关键 |
|  | 加热方式为气套式，内置循环风机，以保证温度均匀。 | 关键 |
|  | 使用双芯温度传感器，防止传感器故障后造成温度过高的情况。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 数字型控制系统，可精确检测并调控温度，配有操作显示界面，可实时显示关键参数设置及运行状态显示，有报警功能，可由管理员设置报警上下限。 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能，分别为Administrator,Operator,guest,QA Examiner,每级权限可设置多个用户。其中guest，QA Examiner的权限看到任何数据，但不能修改参数或删除电子文件。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码，系统管理员应可以重置密码，可以允许用户更改自己的密码，系统应可以新增、修改和删除账户 | 关键 |
|  | 可实时打印温度记录，使用热敏打印，打印的温度记录至少包括：日期时间、温度数据与曲线、必要的用户信息、设置信息，屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 | 关键 |
|  | 操作序列号应由监测系统自动生成，依据操作次数递增，不可人为更改 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、参数更改、记录删除及相应操作人员和日期时间等。存储的审计追踪记录不可修改，可查询、输出、备份、打印。 | 关键 |
|  | 电子数据应存储为不可修改格式，可查询、输出、备份、打印。 | 关键 |
|  | 断电恢复系统可正常运行，不影响参数设置和数据完整性。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 厂家提供备份数据读取策略 | 关键 |
|  | 系统时间与标准北京时间≤±5s/24h,时间修改为管理员权限，数据备份为管理员权限。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
| URS31 | 应有温度监控报警功能 |  | 关键 |
| URS32 | 应有开门超时报警功能 |  | 关键 |
|  | 电气保护 |  |  |
| URS33 | 恒温培养箱的金属外壳应有良好的接地 |  | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| URS34 | # 需提供的文件如下： 设备开箱验收前提供投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告，设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能每年提供至少一次校准服务，校验报告及计量证书 | 关键 |
| URS35 | DQ开始前完成审批设计选型文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS） | 关键 |
| URS36 | 不晚于IQ开始前完成图纸（可包含在说明书中）：实物图、控制原理图、拓扑图、P&ID图等各种验证、维修等活动所需的图纸。组件、配件、备件及易损件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明，系统功能配置清单&说明：包括各组件型号、规格、品牌、材质等，设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告及记录、各种标示、保修卡，现场验收测试（SAT）报告、调试文件 | 关键 |
| URS37 | PQ开始前完成审批并提交验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 期望文件： （1）追溯矩阵（RTM） （2）验证总结报告（VSR） | 关键 |
| URS38 | - 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 - 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 - 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 所有技术、确认、说明文件均提供电子版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
| URS39 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员进行安全使用，应急处置措施相关内容培训，并填写培训记录。 | 关键 |
| URS40 | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
| URS41 | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
| URS42 | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 运输箱结实耐用，便于运输。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
| URS43 | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
| URS44 | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
| URS45 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
| URS46 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
| URS47 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
| URS48 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
| URS49 | - 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 - 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 - 厂家及时提供设备软件升级信息，并及时提供免费软件升级服务。 - 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 - 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 - 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
| URS50 | - 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 - 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 - 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A