尘埃粒子计数器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司尘埃粒子计数器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司尘埃粒子计数器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 产品应满足相关国家标准和行业标准，若本URS所提要求与标准不一致，应按照高的标准执行。

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室生物安全三级实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于实验台桌面 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：相对湿度0～60% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 | 关键 |
|  | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 粒径范围：0.3-25 微米 | 关键 |
|  | 通道大小： 标准:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米 标准:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0微米 标准:0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0微米 标准:0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0微米 自由选项:0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0微米 | 关键 |
|  | 计数效能：50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS) | 关键 |
|  | 流速：0.1立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | 关键 |
|  | 激光源：激光二级管 | 关键 |
|  | 零计数度：<1计数/5分钟(每JIS) | 关键 |
|  | 校准：NIST 跟踪：计数模式：自动，手动， 蜂鸣， 浓度， 累积/独立 | 关键 |
|  | 数据存储：3000组样本记录，循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) | 关键 |
|  | 通信模式：RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 | 关键 |
|  | 软件支持：LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net | 关键 |
|  | 环境测量传感器：温湿度探头：32－122华氏度（0－50摄氏度）±1华氏度（0.5摄氏度），15－90％±2％ RH | 关键 |
|  | 浓度限制：4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 | 关键 |
|  | 触摸显示屏：3.8英寸（9.65厘米）， 单色，320×240 | 关键 |
|  | 报告：FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP | 关键 |
|  | 报警：内置式,可调整警报蜂鸣, 计数、低电量、传感器故障报警 | 关键 |
|  | 样本输入：等动态样本探头 样本输出：内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) | 关键 |
|  | 真空源：内置真空泵, 自动流速控制 | 关键 |
|  | 外壳：高耐压性，注模塑料 | 关键 |
|  | 电源：100-240伏,50-60 赫兹 电池：可拆卸可充电锂电池 | 关键 |
|  | 尺寸：8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸（高）[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] 重量：2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) | 关键 |
|  | 环境要求：操作温度50°F到104°F(10°Ｃ到４０°Ｃ)／湿度20%到95%无凝结 | 关键 |
|  | 存储：温度14°F到122°F(-10°Ｃ到5０°Ｃ)／湿度98%无凝结 | 关键 |
|  | 随机配件： CD操作手册，可拆卸电池，等动态样品探头（直接式），净化过滤器，温湿度探头，电源稳压器，电源线，LMS Xchange 数据传输软件。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供操作手册包括但不限于以下内容： 开箱后的装箱单和设备手册 设备出厂时的测试证书 设备使用和维护说明书 产品合格证 随机配件清单 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供设备的验证资料、设备出厂检测报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：系统及各组件测试合格证（出厂测试合格证）、相关检测报告、各种标识等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。（易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前。） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明书（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP、GAMP 5相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； - 追溯矩阵（RTM）； - 验证总结报告（VSR）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证方案作为设备必要文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注册每一个组件的保修期； 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 要求设备在签订合同后3个月内到货。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用