蠕动泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间蠕动泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间蠕动泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究一室需购买1台蠕动泵主要用于实际生产间的试剂分装和转移。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的尺寸须方便使用，易于移动。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）适宜放在普通不锈钢工作台上。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | / |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | / |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 流速：0-1L/min,精度±2％，最小调整0.1L/min，精度越高越好。 | 关键 |
|  | 转速：不大于1000rpm,最小调整1rpm。 | 关键 |
|  | 管道内径要求可以更换多种不同规格。 | 关键 |
|  | 单次分装量：0-100ml，分装次数：0-9999次，分装间隔时间：0-2s（最小调整量0.1s）。 | 关键 |
|  | 保修期至少一年，须采购成熟品牌。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 额外配备1根电源线，1套软管（规格由科室确定）。 | 关键 |
|  | 设备上尖锐边缘和运动部件必须做好防护并粘贴警示标示。 | 关键 |
|  | 分装泵为台式，运行时要求平稳。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 智能数显速控，LCD屏需显示泵头运行情况（运行/停止），泵头运行方向（顺时针/逆时针），可选择显示流量或转速信息。能够显示分装规格和分装的数目，读数直观准确。 | 关键 |
|  | 断电再重新恢复供电后所有设置参数需保持不变，并且设备处于停止状态，以一种可控制的方式启动。 | 关键 |
| - 应 | 具备故障报警功能，并显示故障代码，方便查明故障原因。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 防尘防水等级至少达到IP63。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气线路应设计合理，有良好的绝缘保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | # 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | # 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ、RTM、VSR文件服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作，供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范协助完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 国产设备需要原厂工程师提供验证，进口设备至少是中国总代理工程师完成验证 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保修期为1年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 1年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的配件备件，用于设备相应部件的维修更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A