恒温培养箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间恒温培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间恒温培养箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- YY/T 1641-2018 中华人民共和国医药行业标准《医用生化培养箱》

- 系统描述

本系统由基础培养箱箱体、控温模块部分组成。基础培养箱箱体部分是该仪器的基础，必须具有足够空间以及相应可调隔板，它必须具有良好密封性，便于精确控温，保证使用过程中的温度控制。控温部分，包括加热丝、温度采集与处理等部分、用以保证快速升降温、温度场均一等培养箱的基本要求。

病毒性疫苗研究一室需购买1台恒温培养箱主要用于酶联免疫测定（ELISA）相关试剂盒的生产工作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室-101楼2楼试剂生产间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 应在满足使用目的的前提下，具有较小的占用空间，相应尺寸可根据设备型号及车间内部空间具体情况协商。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 需配备温度监测系统，监测系统需连接备用电源，已防突发停电 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 恒温培养箱外壳采用304不锈钢板，内胆采用不锈钢磨砂板，中间保温层 箱门带双层中空玻璃观察窗，并使用硅橡胶密封条密封。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | / |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 符合相应恒温培养箱要求 | / |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 恒温培养箱容积应达到1800L或以上 | 关键 |
|  | 温度可调节范围为室温+5~50℃，可自由调节 | 关键 |
|  | 温度分辨率：0.1℃ | 关键 |
|  | 温度波动性：±0.5℃ | 关键 |
|  | 温度均匀性：±1℃ | 关键 |
|  | 运行整个过程温度均匀性能保持在±1℃范围内，温度波动度保持在±0.5℃。 | 关键 |
|  | 可以纵、横向移动，可稳定放置。 | 关键 |
|  | 能够在不开箱门的情况下，观察内部运转情况。 | 关键 |
|  | 温度能够数字显示并可以精准调节；温度记录数据应能存储、查询、导出、备份恢复、打印的功能。 | 关键 |
|  | 要求箱体内有多个温度探头，且布点均匀，便于精准控温。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备具有状态提示灯或报警器（上下限设置）。 | 关键 |
|  | 设备内安装隔板或自带合适大小的板架，便于放置样品 | 关键 |
|  | 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设备运行异常时能够报警。 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
| - 应 | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 关键 |
|  | 有低温报警功能，高温报警且自动断电功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 参数调整应设置权限 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本 | 关键 |
|  | 系统电子记录备份恢复相关的备份、输出、导入功能，应满足备份的电子记录、恢复的电子及应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |
|  | 断电恢复系统可正常运行，不影响参数设置和数据完整性。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 应有温度监控报警功能 | 关键 |
|  | 应有开门超时报警功能 | 关键 |
|  | 设备表明应有高温警示标识。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 恒温培养箱的金属外壳应有良好的接地 | /关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | # 设备开箱验收前提供投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告，设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能每年提供至少一次校准服务，校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种校验、调试、确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；控制原理图；图纸清单。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： 提供符合GMP法规要求及用户需求的DQ\IQ\OQ\PQ验证文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |
|  | 国产设备需要原厂工程师提供验证，进口设备至少是中国总代理工程师完成验证 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括符合GMP法规要求和用户需求的DQ、IQ、OQ、PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 1年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用