联合疫苗楼百日咳车间医用冰箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间医用冰箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间医用冰箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》 （2011版）

- 国家标准及欧盟现行版 GMP 相关法规要求和准则

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼百日咳车间需要购买2台原装进口医用冰箱用于百日咳冻干菌种，百日咳传代菌种及包姜羊血扁瓶培养基存放。

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 | 1 | 总容积不小于180L | 百日咳冻干菌种存放 |
| 2 | 医用冰箱 | 1 | 总容积不小于300L | 百日咳传代菌种、包姜羊血扁瓶培养基存放。 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼百日咳车间菌种间2台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18-26℃环境，在多种环境下具备足够制冷能力。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 医用冰箱外观便于清洁，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 箱体采用防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的钢外壳牢固，商业级模塑聚苯乙烯-内衬非常便于清洁，可使内部保持最佳的卫生状态。 | 关键 |
|  | 铸膜衬垫骨架设计防止搁架倾覆并允许其在32mm内进行高度调节。标配5层涂层搁架，用户可以根据使用需求调节。搁架负重大于45公斤，使用面积大于420mm。 | 关键 |
|  | 门：中空钢化玻璃门板，防止凝露产生，自关门功能。双锁结构，可实现双人双锁的有效管理。门可以根据实际情况进行方向安装，可在90°时保持打开状态，并在小于60°时自动关闭，以方便使用 | 关键 |
|  | 设备具有直接10mm的测温孔，用于独立的温度传感器嵌入。 | 关键 |
|  | 灯：独立开关的LED照明吸顶灯，功耗低，亮度高。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 总容积：不小于330L | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本运行参数： 电源 AC220V,50Hz 能效级别 一级能效 箱内可调温度2℃～8℃ 温度控制精度 ±0.1 绝缘层：40-44mm，确保良好的保温性。 | 关键 |
|  | 电子控制器符合HACCP（危害分析界定控制点），齐平安装，并覆盖有抗污膜键盘。 | 关键 |
|  | 具有符合人体工程学的杠杆手柄，可以平稳地打开门，器具的晃动更少。 | 关键 |
|  | 具有可根据用户使用习惯调整箱体开关门方向。 | 关键 |
|  | 设备风冷无霜设计，采用热气自动化霜，非电加热化霜。一个化霜周期小于10分钟，内部温度上升小于2℃。保证箱体温度的稳定性。 | 关键 |
|  | 厂家通过ISO9001质量管理标准，ISO14001环境管理标准，ISO50001能源管理标准认证。 | 关键 |
|  | 设备符合NF X15-140标准，附随机出厂报告。 | 关键 |
|  | 设备符合EN60068-3标准设计，通过电工产品安全认证CB体系证书，EMC电磁兼容性证书，通过EC欧盟产品符合标准证书，符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书，R600a化学品安全技术说明书，环保材料声明。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 | 关键 |
|  | 门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 | 关键 |
|  | 温度范围2°C至+ 8°C 温度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示。 | 关键 |
|  | 设备依据IS060068-3标准设计，温度波动范围±1℃，温度均匀度±2℃，温控精度±0.1℃，温度显示精度0.1℃。 | 关键 |
|  | 外部尺寸宽度不高于620mm，长度不高于620mm，高度不高于1900mm。 | 关键 |
|  | 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 | 关键 |
|  | 能耗24小时≤1千瓦时。 | 关键 |
|  | 声功率级：≤50dB（A）。 | 关键 |
|  | 冷凝风机：采用原装进口冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 | 关键 |
|  | 压缩机：采用原装进口变频压缩机，使用R600a环保碳氢制冷剂。可根据当前环境和箱体内状况实时调整压缩机运行速度。在新机启动和开门时压缩机高速运行以快速降温，在长时间关门的状态下则低速运行以维持温度稳定。 | 关键 |
|  | 端口和协议免费开放，满足信息化数据的采集要求，预留物理远传接口，优先预留以太网口和RS485接口。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有机电安全恒温器：当发生故障时额外的电磁温控器会复位电子控制系统，并防止温度低于2℃，从而预防结冰。 | 关键 |
|  | 微电脑控制，内置2个以上数字温度传感器，1个温控器，控温精度0.1℃， 数字显示，观察方便。 | 关键 |
|  | 显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 | 关键 |
|  | 设定温度在2～8℃范围调节，科学动态冷却系统风道设计，箱内温度分布均匀度不大于2℃。 | 关键 |
|  | 后备电池设计，可保证断电后仍可实时显示及记录箱内温度数据。 | 关键 |
|  | 具备断电记忆功能：设备断电再恢复后能按照之前设置的参数自动延时启动。 | 关键 |
|  | 带独立电源系统的电子控制器当发生电源故障时，电子控制器可由集成的12V电池供电，同时内部集成的储存器将继续监控和记录长达72小时的内部温度数据 | 关键 |
|  | 设备内置或外置通用打印机，具备定时自动打印数据的打印功能，打印过程中尽可能不产生微粒并且所使用的打印纸为市场上常用的规格，打印记录在日常环境下能较长期保存。 | 关键 |
|  | 多种报警（高、低温超限报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警等），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 | 关键 |
|  | 具有USB数据导出功能，可连续存储不少1000000组数据，同时记录环境温度及箱体内温度，并显示当前读数、设定的限制、超限制点、最大最小值以及电量情况。导出的温度数据及曲线等信息为不可更改格式。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |
|  | 有漏电保护功能，金属外壳要有良好的接地。 | 关键 |
|  | 压缩机应有过流保护功能。 | 关键 |
|  | 防水等级达到IP65以上。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP等相关法规的评估文件 提交文件时限要求：投标前提供 （3）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （4）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （5）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 （6）供应商或厂家提供中英文版验证文件. | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括 IQ、OQ、PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证 部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批 准。 | 关键 |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司 验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验 收单》。 | 关键 |
|  | 各种制造材料要有可追溯的材质证明。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用