联合疫苗楼百日咳车间连续流超声波破碎仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间连续流超声破碎仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间连续流超声破碎仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》（2020版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》 （2011版）

- 国家标准及欧盟现行版 GMP 相关法规要求和准则

- 自动化生产规范（GAMP 5）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼百日咳车间需要购买3台连续流超声波破碎仪，用于无细胞百日咳原液前百日咳抗原脱毒后超声匀化。本URS是一份用于从用户的角度定义联合疫苗楼百日咳车间连续流超声破碎仪的法规要求、安装要求、运行要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在使用超声波破碎仪的各项功能按要求进行，使所购买的超声波破碎仪满足本URS的要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼百日咳车间超声超滤间 。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 超声波破碎仪电源机箱尺寸：不超过300×400×500mm。 | 期望 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出30kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 需要有进水口以及出水口。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括20%～80%。 | 关键 |
|  | 适用于工作环境洁净级别：C级及以上。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电源：220或240V，50/60Hz。 | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷。毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 探头可耐受2~4% NaOH溶液清洗1小时。高压灭菌或其它灭菌操作。 | 关键 |
|  | 探头可耐受121℃、30min高压灭菌操作。 | 关键 |
|  | 配备隔音箱，噪声不超过70分贝；隔音箱外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷；内外材质符合洁净室使用要求，可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，满足擦拭消毒和空气消毒要求。 | 关键 |
|  | 配备冷却槽，可设置温度-20~10℃；冷却槽外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷；材质符合洁净室使用要求，可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，满足擦拭消毒和空气消毒要求。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）对超声波破碎仪必要的说明； （6）必要的功能标识及说明； （7）安全标识 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 可连续进样连续出样，流体处理速度不低于250L/h。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 净输出功率1600W，输出频率20KHZ，处理样品体积为1000ml-5000ml。 | 关键 |
|  | 风冷式变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器。 | 关键 |
|  | 1秒至5小时定时功能。 | 关键 |
|  | 脉冲激发时间1秒至59秒可调节。 | 关键 |
|  | 可连续进样连续出样，流体处理速度不低于250L/h。 | 关键 |
|  | 标准探头：10-50mm，探头长度100~500mm，处理量50ml-4L，钛合金材质TI-6AL-4V。 | 关键 |
|  | 温度控制，超声期间温度不能超过20℃。 | 关键 |
|  | 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备供应商必须提供所有部件且在客户现场拆箱和安装。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 报警：超温、过载、时间。 | 关键 |
|  | 显示方式:液晶显示。 | 关键 |
|  | 显示内容:时间（精度到秒），功率（精度到瓦），温度（精度到度小数点后两位），振幅，脉冲等，时间温度可自行设置。 | 关键 |
|  | 自动频率控制，能手动调节工作频率，可变振幅控制，自动振幅补偿。 | 关键 |
|  | 实时参数显示，数字式显示实际功率。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 选型文件：功能说明文件。 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版相关图纸，例如：实物图、必要的额局部图。 | 期望 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、保修信息、培训计划、调试记录、调试报告。 | 期望 |
|  | 验证文件： （1）安装确认及文件（IQ）； （2）运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 期望 |
|  | 现场验收报告。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的耗材，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A