联合疫苗楼百日咳车间清洗烘干机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间清洗烘干机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间清洗烘干机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》（2020版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》 （2011版）

- 国家标准及欧盟现行版 GMP 相关法规要求和准则

- 自动化生产规范（GAMP 5）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼百日咳疫苗原液车间配液间需要购买1台清洗烘干机，用于精提工序收集抗原的三角烧瓶的清洗和烘干。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼百日咳疫苗原液车间清洗间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 纯化水、注射用水，压缩空气 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度： 18℃～26℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度： 45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 框架、外壳、前封板等的材质为316不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，清洗容积不小于1200L；氩焊并抛光，底舱采用弧形和斜坡设计。 | 关键 |
|  | 清洗室要配备一定数量的旋转喷淋系统，保证清洗过程的覆盖率，其设计也要避免在清洗阶段产生颗粒的现象出现。 清洗室底部配备与装载物品清洗架相连接的供水管路，并采用可靠、方便的快捷连接接口。 | 关键 |
|  | 使用经验证的碱性和酸性清洗剂，能够有效的清除蛋白质残留，通过电导率，判定清洗的终点。 |  |
|  | 清洗室顶部装有5900K照明灯一套，便于目视检查清洗状况。 | 关键 |
|  | 侧开门---采用钢化玻璃门，允许操作者在门关上的情况下，可以观察腔室内部情况；通过动态压紧一个硅树脂而确保清洗室的完全气密性和水密性，保障操作人员的安全。 | 关键 |
|  | 清洗管道，内表面抛光至Ra≤0.4μm，管道焊接工艺符合GTAW(自动轨迹焊) 标准， 并采用100%的氩气保护。管道设计用于满足GMP管道的要求：最小2%的坡度， 便于彻底排放；管道的设计符合3D原则，无死角。 | 关键 |
|  | 与清洗溶液接触的所有装载清洗物品的支架，都由耐腐蚀的316L不锈钢材质制成，其设计满足cGMP有关排放能力和卫生型设计方面的要求， 可将附件拆卸下来， 以便于检测和清洗。 | 关键 |
|  | 垫圈、密封硅橡胶和O型等密封使用医药级材料：无溶出，不脱落粒子。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）必要的功能标识及说明； （7）安全标识 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 双-循环泵结构设计，采用AISI 316制造高效节能的循环水泵，泵壳和叶轮经抛光处理达到Ra≤0.6μm的光滑度，消除残留的化学物质；循环量：小泵800L/min/泵、大泵1200L/min/泵，总循环量：2000L/min；循环泵采用瑞典Perfect或同档次品牌。 | 关键* |
|  | 循环泵采用变频器控制，防止器皿在水泵启动瞬间被冲击。 | 关键 |
|  | 清洗机配有配备两种清洗液自动注入系统，包括：蠕动泵，清洗液采集管和低液位传感器，可自动控制清洗液用量，自动注入，和监控清洗液的液位。 | 关键 |
|  | 清洗机带有一套HEPA过滤干燥系统，等级为H14， 双压缩风机烘干系统，热风循环量不低于145m³/h/风机，风机功率：700w，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部。该系统配备压力传感器，实时监测空气压差状态，在与设定值不一致时发出报警信息，监控过滤器堵塞情况，提醒用户更换过滤器。HEPA过滤器有DOP测试端口。压差传感器采用西门子或同档次品牌。 | 关键* |
|  | 清洗机能实时监测清洗仓温度。温度传感器采用久茂或同档次品牌。 | 关键 |
|  | 应设置手动取样装置，对清洗后的排放水取样进行清洗验证。取样口：在水池内安装一个取样阀，以便对清洗水或冲洗水进行简便、安全的取样316L不锈钢阀体。 | 关键 |
|  | 仪表的校正：校正的时间记录仪与标准时间指示装置之间的误差≤1%。 | 关键 |
|  | 西门子PLC控制系统S7-1200或同档次品牌，含有10个可自定义程序，循环阶段次数、温度、清洗剂添加量、进水源和其他关键工艺参数也可以进行编程。一旦一个循环开始运行，编程好的循环参数值就会锁定，且直到循环完成而不能改变。 | 关键 |
|  | 清洗机需要配备一个电导率监控系统，通过最终冲洗水的电导率值自动决定最终冲洗次数，采用梅特勒或同档次品牌。 | 关键 |
|  | 清洗机需要配备两个压力传感器，用于监控管道与泵的压力，以保证准备的工艺控制。如果泵压力太低或太高或传感器出现故障，将发出报警。压力传感器采用久茂或同档次品牌。 | 关键 |
|  | 设备空载运行噪音：≤75db(A)。 | 关键 |
|  | 使用经验证的清洗剂，清洗剂无残留，清洗剂对制品无其他影响。 |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 仪器应采用侧部供水方式为清洗篮架供水，在每次循环后，排净管路中水。 | 关键 |
|  | 清洗架能满足清洗需求，一天内能满足200个1000ml离心杯、120个500ml离心杯、120个250ml的清洗。 | 关键 |
|  | 维修间应容易进入，控制模块置于前面板，供电和控制单元严格分开，有存放清洗液空间。 | 关键 |
|  | 设备外表面应全部包裹，不得有触摸死角，设备设有检修门，便于开启或拆卸进行设备外置维修。 | 关键 |
|  | 应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息，包括报警代码、报警时间及报警解除时间并自动打印记录。 | 关键 |
|  | 清洗机需配有相应的传感器检测清洗室中喷淋臂的旋转动作，如果其中一个喷淋臂停止旋转，将发出报警，并且重新开启清洁程序。 | 关键 |
|  | 与PLC功能有关的电气和机械设计符合一般的故障安全原则。该原则确保当某一部件出现机械故障或出现回路故障时，将采用PLC对清洗机进行自动控制，使其处于安全状态。 | 关键 |
|  | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮，经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。 | 关键 |
|  | 设备应有保温层，有良好的隔热效果，保温层应密封良好。 | 关键 |
|  | 清洗机的制造符合建筑抗震设计规范。 | 关键 |
| - 】 | 清洗机上应带有警告和提示标签，提醒操作人员和维修人员应注意的事项。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 控制系统应能产生批记录内容并通过装载端的一台打印机可将所有相关的循环数据和异常警报打印机记录下来，记录方式便于阅读和保存，不得使用热敏纸打印。 | 关键 |
|  | 端口和协议免费开放，满足信息化数据的采集要求，预留物理远传接口，优先预留以太网口和RS485接口。 | 关键 |
|  | 供应商应该给出人机界面和控制系统的详细描述，应能提供所有必要条件的详细信息和版本号，包括正常操作的详细内容。 | 关键 |
|  | 在装载端和卸载端要求分别安装一个控制面板，两侧的显示屏实时显示相同的信息，并具有如下不同的配置和功能： - 装载边的主控制面板： 1.1可以进行程序的设定和修改 1.2可以进行维护和计量 1.3显示循环状态和报警信息 1.4一个打印机 1.5声光报警装置 1.6一个紧急停车按钮 1.7电导率验证系统 | 关键 |
|  | 具备审计追踪功能，记录储量应至少为5000条，能满足每半年备份。 | 关键 |
|  | 具有电子签名功能，符合计算机系统验证要求。 | 关键 |
|  | 具有实时打印功能，屏幕显示的结果、存储的记录与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 可查询储存的历史数据，历史数据可用U盘导出，导出数据为不可修改模式。 | 关键 |
|  | 至少具有三级用户权限管理，可根据用户密码等级确定是否可改变工艺参数。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、FAT文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细设计说明、功能说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 到厂资料：装箱单、合格证、用户安装/操作/维护手册、备件清单、功能设计说明、不锈钢材质报告。 | 关键 |
|  | 图纸：电子秤尺寸、电气图、实物图、各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图等。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期。 | 关键* |
|  | 计量校准证书。提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （4）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （5）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键* |
|  | 设备交付计划表。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 项目质量计划 提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 到货后进行SAT时，设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、校准等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括 IQ、OQ、PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证 部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批 准。 | 关键 |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司 验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验 收单》。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 合同签订后6个月内发货。 | 关键 |
|  | 设备保质期从确认验收的合格开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在1小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须4小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

N/A