## Sheet1
防疫物资材质要求
序号 | 产品 | 要求
1 | 一次性灭菌口罩 | 医用外科口罩，无菌平面型耳挂式，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成，鼻夹镀锌铁丝或PE全塑材料制成，无菌型口罩的环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。
2 | 防护服 | 医用一次性防护服采用聚丙烯纺粘覆PE膜非织造布材料制成。结构为连体式，由连帽上衣、裤子、脚套（可选配）组成，袖口、脚裸口、脚套口、帽子面部及腰部收口采用弹性收口，产品以无菌方式供应。防护服为灭菌级，根据是否含脚套分为A型（含脚套）、B型（无胶套）。产品的主要性能指标液体阻隔功能、断裂伸长率、过滤效率均符合GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求标准要求。
3 | 隔离衣 | 1、由医用非织造布制成
2、产品参数：
1）由覆膜全棉水刺无纺布制成，外层透析膜防水阻菌，里层全棉水刺无纺布柔软亲肤，保证产品的安全舒适性；（PC复合材质适用）
2）隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度应不少于5针。
3）腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达3米以上；
4）断裂强力及断裂伸长率：
纵向断裂强力不小于20N，断裂伸长率不小于25%；
横向断裂强力不小于15N，断裂伸长率不小于25%；
透气率（非覆膜部位）：不小于0.2m/s（定压值100Pa）；
4 | 一次性无粉灭菌手套 | 外科手套必须符合GB/T 7543-2020国家标准
手套采用弯手形设计，手指面为麻面，使用弹性聚氨酯覆层的无粉外科手套。
产品必须使用辐照灭菌，有效期限为三年。
5 | N95口罩 | 规格L，医用防护口罩由口罩体、鼻夹、支撑片、调整夹和口罩带组成。口罩主体中层为过滤材料,采用熔喷布内外层为无纺布。经环氧乙烷灭菌后的产品应无菌。