灭菌呼吸袋用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司生产技术部灭菌呼吸袋的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司生产技术部灭菌呼吸袋。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

武汉生物制品研究所需要各种型号灭菌呼吸袋，主要作为 2022 年度疫苗生产配件使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 承重 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 工作环境洁净级别： 各洁净级别 |  | N/A |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 各规格平面袋、立体袋、平卷袋和立卷袋等灭菌呼吸袋的材质、功能和使用须满足GMP要求，并能够适用于蒸汽和环氧乙烷方式灭菌。 |  | 关键 |
|  | 外观：包装袋（卷）应清洁完好，不应有穿孔、裂缝、开裂、皱褶和局部厚薄不均匀等缺陷 |  | 关键 |
|  | 原材料：要求使用医用PET/PP复合膜、医用透析纸和指示墨水组成 |  | 关键 |
|  | 染色渗透试验：灭菌后，产品无渗透情况发生。 |  | 关键 |
|  | 皮肤刺激：无皮肤刺激反应。 |  | 关键 |
|  | 灭菌指示标识：应明确标识出每种指示物准备应用于何种类型的灭菌工艺，于规定条件下暴露后能够清晰观察到指示物发生的相应变化。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
| - U | 各灭菌呼吸袋规格齐全，且国内仓库备库存充足。 |  |
|  | 产品外包装材料需防水防潮，不易破损。 |  |
|  | 内包装表面须有产品相关信息标签，标签内容至少包括：物料名称、规格、货号/代码、材质、生产厂家、生产地址、批号、生产日期、有效期等信息。 |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 尺寸：卷袋总长不小于标识长度，其他规格袋型尺寸的公差不能超过±2mm。 |  |
|  | 无菌有效期：≥180天。 |  |
|  | 透气度：≥3.4um/pa.s。 |  |
|  | 拉力密封强度：拉伸测试的密封强度≥1.5N/15mm。 |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | N/A |  | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 满足GMP和GAMP5等相关法规的系统评估、风险评估文件； | 关键 |
|  | 使用手册（SOP）或说明书、维护保养说明，语言为中文。 | 关键 |
|  | 质量资料：透气度、密封强度、耐酸碱腐蚀性等质量文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 应免费对使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括材质、性能、操作、清洗消毒等基本知识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤或污染。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商必须派出具备透气度、密封强度、染色渗透试验、耐酸碱腐蚀性等验证文件。 | 关键 |
|  | 供应商应完成：系统评估、风险评估文件 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家应终生提供解决运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 要求在通知供货后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/As