96通道电动移液器用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	系统描述	4

5	安装要求	5

6	运行要求	6

7	电气、自动控制要求	7

8	安全要求	7

9	文件要求	8

10	服务要求	9

11	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室96通道电动移液器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室96通道电动移液器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典》2020年版

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

综合楼A区二楼细胞间需购买1台96通道电动移液器用于血清检测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区二楼实验室1。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不应超过使用桌面尺寸，长度：100cm；宽度：75cm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～37℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。仪器材质为抗腐蚀、抗紫外材质，方便消毒，可以直接放置在生物安全柜内使用； | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 兼具手持助力模式和全自动两种操作模式 | 关键 |
|  | 支持96孔板到96孔板之间的样品转移 | 关键 |
|  | 支持全自动的进行96孔板到96孔板之间到样品转移 | 关键 |
|  | 支持多种移液功能：移液、移液/混合、重复分液、变量吸液/分液、梯度稀释等； | 关键 |
|  | 支持梯度稀释选配不同的配件可以进行列稀释或行稀释； | 关键 |
|  | 兼容市面上所有品牌的96孔深孔或浅孔板，5种以上的孔板托盘配件可供选择 | 关键 |
|  | 支持多档吸放液速度可调 | 关键 |
|  | 支持电动装/卸Tip枪头设计，且每个Tip头正确安装，并在同一水平线上 | 关键 |
|  | 支持多种可选量程，如0.5-12.5ul、2-50ul、5-125ul、10-300ul、50-1250ul； | 关键 |
|  | 选用量程范围在10-300ul时，准确度为±1.2%、精确度≤0.8%，最小步进为0.5ul | 关键 |
|  | 具有扩展量程功能，5-125ul可扩展为2-125ul；10-300ul可扩展为5-310ul；50-1250ul可扩展为25-1250ul | 关键 |
|  | 支持全彩显示屏显示操作程序； | 关键 |
|  | 支持自定义的程序功能，可以储存40个程序及操作步骤； | 关键 |
|  | 带有声音提示功能，液体排空或程序结束时可提示操作者； | 关键 |
|  | 带有LED照明灯，方便观察液面情况 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统良好接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 组件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 设备交付计划表。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期），设备到厂验收时有效期不得少于6个月。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 设备组装图纸。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 操作手册及维护手册及关键组建寿命说明。（设备开箱验收） | 关键 |
|  | 所有说明书在开箱时验收并提供电子版。（设备开箱验收） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A