抗体研究室φ600mm电动层析柱及装柱工作站用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	系统描述	5

5	安装要求	5

6	运行要求	7

7	电气、自动控制要求	9

8	安全要求	11

9	文件要求	12

10	服务要求	13

11	附件	16

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室1000L生产线φ600mm电动层析柱及装柱工作站的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室1000L生产线φ600mm电动层析柱及装柱工作站。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 欧盟药品法规第 4 卷 GMP（人用和兽用药品）现行版

- 美国联邦法规第 21 条食品和药品 FDA CFR21 CFR Part 11

- 安全及环保法规指南

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范；

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件；

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求；

- GB12265-2000 机械防护安全要求。

3.3 其他要求

- GB50316-2000 工业金属管道设计规范；

- GB50184-2011 工业金属管道工程质量验收规范；

- TJ36-1979 工业企业设计卫生标准；

- GAMP5 国际制药工程协会生产自动化规范；

- IEC 61010-1 第3版；

- 美国机械工程协会生物加工设备指导性规范 ASME BPE-2014；

- 软件标准：PLC 编程符合 IEC-1131 标准；自控系统符合 GAMP，第 5 版。

- 系统描述

抗体研究室需购买1根“φ600mm电动层析柱”，以及装柱工作站，用于满足1000L单抗生产线阳离子交换层析纯化步骤需要。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 抗体车间纯化间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备放置间尺寸为长宽高18.3m × 7.3m × 3m。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.2吨/平米）承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 正压气体：≥6 Bar。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应4℃～40℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220V，50±1Hz或～380V，三相五线制。 | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标准配件系统。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | Φ600mm层析柱采用全自动吸入式装柱方式完成层析介质的装填。 | 关键 |
|  | 柱管：管壁材质为透明亚克力，专业进口品牌，提供证明资料；表面无划痕，易于清洁。 | 关键 |
|  | 液体分配器：上下柱头都有流体分布器，能保证良好的流体分配，专业知名品牌。 | 关键 |
| - 筛 | 筛网：316L不锈钢，专业进口品牌。 | 关键 |
|  | 筛板：专业进口品牌，提供材质证明，无死角、易清洗。 | 关键 |
|  | 柱头密封圈：材质应符合FDA及USP classVI规定，专业品牌；长期使用密封性能良好，无脱落。 | 关键 |
| - 密 | 移动控制装置：西门子伺服电机，运行平稳。 | 关键 |
|  | 与物料或洁净介质直接接触的金属部件必须采用316L不锈钢或其他FDA的机构认可的材质，内表面光洁度应符合ASME BPE SF4要求，并提供相关材质证明。 | 关键 |
|  | 与产品接触非金属部件的材质要求易清洗、无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料。必须符合FDA及USP class VI的规定，并提供相关材质证明 | 关键 |
|  | 包含一套正常拆装柱和层析操作时的配件和管道，并列出清单中包括配件名称、规格、数量、品牌和价格，和物料直接接触的应提供材质证明。相关管路配件阀门选用知名进口品牌。 | 关键 |
|  | 需要随设备提供所有传感器在有效期内的校验证明 | 关键 |
|  | 整个柱体能耐受温度2~40℃。最大耐受压力不低于4bar。在此条件下，所有和液体接触的设备材质都要耐受pH范围2-14，避免腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 能自动装填70L填料，能耐受800L/h的流速下运行平稳，压力不超过2bar。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 柱管：直径600mm，可使用柱管高度为10-570mm；管壁外侧有柱高刻度标识。 | 关键 |
|  | 液体分配器：上下柱头的液体分配器设计应便于排出气泡，并提供相关证明材料。 | 关键 |
|  | 筛网：孔径10μm。 | 关键 |
|  | 筛板：有专业设计，保证最大工作压力时筛板不会变形、脱落。筛板通过筛板环和柱管密封，应避免筛网直接与密封圈接触密封。 | 关键 |
|  | 柱头密封圈：有专业设计，既能保证良好的密封效果，又不划伤柱管内壁。 | 关键 |
| - 密 | 上柱头移动控制：应方便上下移动，配置减速机驱动升降平稳，控制精度0.1mm以内，升降精确、均匀，无噪声，保证高控制精度的高重复性。 | 关键 |
|  | 上柱头配有专门的自动排气阀；填料阀、筛板、柱头等的排气应操作简便，需说明操作方式。 | 关键 |
|  | 上柱头配有上下限位开关，并可进行报警或警示，确保装柱过程安全性。 | 关键 |
|  | 上柱头方便清洗、维护及更换配件。 | 关键 |
|  | 填料阀设计：填料出入口位于筛板中心。保证填料均匀，装填后，填料阀应清洗干净，无残留。自动控制填料阀切换。 | 关键 |
|  | 保证层析柱密封性，在操作压力下，各个连接点、密封圈不会发生泄漏。 拆柱时柱头密封圈周围也能清洗彻底，无填料残留。 | 关键 |
|  | 装卸柱应有合适的设计或装置，保证卸料充分，层析柱内无介质残留； 层析介质以密封柱头提拉为动力，从层析柱下阀进料，通过装柱阀进行装卸，操作方便；装柱过程可实现装柱站PLC自动控制，采用马达推动柱头从上往下压紧柱床，可以准确控制压柱速度和柱床高度。 | 关键 |
|  | 能确保装填本公司纯化所用阳离子交换填料柱效检测理论塔板数大于4500，对称因子0.7-1.5。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 层析柱可方便移动，也能刹车固定，避免发生倾倒，容易调水平。 | 关键 |
|  | 装柱工作站：方便移动，可固定。 | 关键 |
| - 耐 | 耐受反复使用性能稳定。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | Φ600mm层析柱与Φ450mm层析柱共用一个装柱工作站，与装柱工作站共同使用完成全自动装柱。 | 关键 |
|  | 通过电机自动控制柱头抬升，从底部吸入填料匀浆；柱头下降，实现压胶装柱。排气、卸胶、清洁等操作均可自动实现。 | 关键 |
|  | 装柱工作站控制系统采用西门子PLC及工业触摸屏，保证与电气件及仪表、层析柱的连接稳定，控制精确。 | 关键 |
|  | 具备控制界面及管理界面等，简单易用。运行程序时可随时修改参数设置。 | 关键 |
|  | 用户可依据不同填料等信息进行装柱方法的编辑及保存调用。 | 关键 |
|  | 具备向导模式，装柱站内应内置常用操作程序，如柱头排气，装胶，卸胶，清洗等步骤，使得层析柱使用与维护操作简单快速。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 装柱工作站系统具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 装柱工作站应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 装柱工作站屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可设置密码效期，如3个月。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 装柱工作站系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备潜在危险源必需有标识、贴标签并做防护处理。 | 关键 |
|  | 机械运动部件必需设有防护罩，或设置在防护区域内。 | 关键 |
|  | 不影响机器性能情况下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必需设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。 | 关键 |
|  | 功能报警：能够对超出工艺范围或安全范围或设定值的项目（如压力，扭矩，柱头上下安全限等）进行报警并可以采取相应措施包括自动调整，同时给出提示，如果自动调整不能纠正能自动停机。 | 关键 |
|  | 故障报警：在设备出现故障时，必需具有相应报警提示同时具有蜂鸣的信号），在软件界面上显示故障原因，并有提示对应故障解决方案。 | 关键 |
|  | 动力故障不能自动重启，必需人工操作。 | 关键 |
|  | 当设备发生过载时，能有效地停机。 | 关键 |
|  | 设备运行噪音应小于75dB（距设备三英尺内）。 | 关键 |
|  | 设备所有的组件、控制线路、连接管路等都应有明确标识，易于鉴别。 | 关键 |
|  | 系统所有安全互锁功能必需在设计文件中详细说明并确认。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备必需设置急停开关，急停开关必需处于非常便于操作人员触及到的位置。在激活急停开关时，必需能够立即停止所有的机械操作。 | 关键 |
|  | 电源放置必须合理，接地,不得与水接触。有漏电保护装置。 | 关键 |
|  | 系统要求防水防尘设计≥IP54。 | 关键 |
|  | 其他未尽事宜应符合中国相关法规。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供文件清单，所有文件资料均须提供三份。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 详细设计选型及技术文件。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版，设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、控制原理图、注释参考、图纸清单等。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 | 关键 |
|  | 易损件、备用零部件清单。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 供应商提供的确认文件包括IQ、OQ、PQ文件（协助指导）（符合欧盟及美国GMP要求）。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单，一年内易损坏品之建议清单。 | 关键 |
|  | 所有读取和控制参数的传感器、控制器、PLC、传送器、指示器都应按照国内的标准进行校正，并有有效证明文件。 | 关键 |
|  | 供应商应提供软件文件拷贝，和控制面板软件的拷贝，并免费提供程序恢复标准操作程序。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 本系统质保期内如果因为需方原有操作人员操作不熟或人员更换需要供方进行再次培训的，需方必须无偿进行再次培训，如超过质保期需要再次培训的，供方可适当收取一定的培训师的住宿餐饮费或需方提供住宿餐饮等服务。 | 关键 |
|  | 供应商派人全程参与设备的安装、调试、验证。 | 关键 |
|  | 供应商为本公司培训两名专业维修人员（一名电气维修、一名机械维修），并提出保养计划。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并负责运输安全及运输费用。 | 关键 |
|  | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 供应商必须把设备货物运输送达用户指定的现场（用户地址）。 | 关键 |
|  | 机器到货卸车、拆箱验收工作供应商理应有人员陪同现场进行，不能当场开箱需要稍后开箱的或如供应商授权我方自行卸车收货、开箱检查收货工作，发现设备或零配件任何破损、缺少情况供应商应负全责不得推诿。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证含硬件和软件（计算机系统），包括IQ、OQ、PQ（供应商协助）。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 供应商保证所供货物是用符合本项目规定材料制成，全新未曾使用过。 | 关键 |
|  | 本设备质量保证期限一年，有效日为整机合格验收之次日开始计算。质量保证期限内供应商必须及时帮助用户解决设备故障。 | 关键 |
|  | 设备发生故障，供方应在接到用户通知4小时内作出电话或书面答复，24小时内到达现场服务。 | 关键 |
|  | 质量保证期内如因设备故障导致停止生产时，供应商应及时配合用户解决，尽快恢复生产；如属于设备自身质量原因引起的故障，需要延长保修期限。同时故障零件应该由供应商负责无条件免费进行维修或更换相应零部件，使之达到最佳运行状态。 | 关键 |
|  | 质量保证期限内电子零件故障需由供应商负责免费提供更换或修缮，维修零件需要在10天内到现场。 | 关键 |
|  | 质量保证期限内，每隔10～12个月，供应商应到现场作免费检修1次。 | 关键 |
|  | 供应商应具有设备质保期后服务跟踪能力，指导、配合用户进行设备检修工作，优质优价提供零配件，保持设备综合性能良好。 | 关键 |
|  | 提供本设备使用的一年内易损坏备品零件。 | 关键 |
|  | 提供本设备拆卸保养工具一组含工具箱，工具箱材质符合洁净区要求。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 设备需包括发货前工厂验收（FAT的组织安排和费用由供方负责）、开箱验收及货物交付后的现场最终验收。 | 关键 |
|  | 供方应以《设备采购合同》、《用户需求文件（URS）》和相关技术条款为依据，提供FAT方案（至少一式两份，需提供可编辑电子文档）。FAT方案必须经双方确认、签名、盖章后实行。 | 关键 |
|  | 制造商应根据URS的相关技术条款及投标书内容、合同等为依据，提供出厂前工厂内验收测试方案，并经需方确认后实行。 | 关键 |
|  | 所有机械部分、各个功能模块都要经历功能检测。检测方案和报告将形成书面文件，并作为整个验收测试的不可缺少部分。 | 关键 |
|  | 设备在工厂制作完成，出厂前由制造商进行性能检测，以便检查设备是否能够满足合同对设备的要求，而且必须经过双方确认。 | 关键 |
|  | 在设备进行FAT时，必须由供方代表、需方代表共同验收，而且对验收过程作即时记录，验收后双方签署FAT验收报告，需方对设备有异议的，在验收报告中注明，供方需在发货前完成整改。需方如不到供方现场进行FAT验收，则需书面声明认同供方的验收结论。 | 关键 |
|  | 货物到达需方工厂后，由需方书面通知供方，供方应在收到通知后一个工作日内回复，并在约定的日期到需方工厂进行开箱验收。现场供需双方对设备型号、规格、数量、外观进行验收并签署开箱验收文件。需方对设备型号、规格、数量、外观有异议的，应在开箱后三天内书面声明提出，供方需在三天内进行解决。供方如不到需方现场进行开箱验收，则需书面声明认同需方的验收结论。 | 关键 |
|  | 按照所应用的标准和规范进行现场验收和检测，制造商应列出验收和检测项目及计划。对于每一项检查和测试（使用方代表见证的或未见证的）制造商都应出具检测报告和检测证书，这些文件包含在最终竣工文件内，调试完毕时提供给使用方。 | 关键 |
|  | 如果测试结果不合格，制造方工程师要留在现场继续调试，制造方要采取措施尽快调试合格。 | 关键 |
|  | 最终验收后一年内供方免费负责一切非人员破坏性维修, 耗材除外。 | 关键 |
|  | 如在试运行或FAT过程中出现未满足合同、验收标准、URS等文件中任何一项的问题，并且需方不能接受，则供方必须根除此问题后才能通过验收；如在验收过程中发现偏差，但不影响设备的整体性能，在需方同意的情况下，并且在验收报告中需注明，双方签署后可以视为完成验收，但供方必须在验收后及时排除偏差，如质保期内未能解决，需方有权从质保款中扣除相应款额。 | 关键 |

- 附件