毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

激光尘埃粒子计数器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	12

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间激光尘埃粒子计数器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间激光尘埃粒子计数器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- TJ36-79 工业企业设计卫生标准

- JJF 1190-2019 尘埃粒子计数器校准规范

- GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法

- ISO14698-1/2  Cleanrooms and associated controlled environments  生物洁净室及其相关控制环境

- ISO 14644-1:2015

- 系统描述

激光尘埃粒子计数器是一种日常使用的环境洁净度监测用设备，用于洁净车间内的尘埃粒子计数。

毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需要3台激光尘埃粒子计数器，用于生产洁净区域的洁净度监测，3台尘埃粒子计数器的采样流量：1台100L/min，2台28.3L/min。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 此设备应方便移动使用，使用范围为本车间洁净区（包含A / B / C / D级）。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：A / B / C / D 级洁净区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备内部表面和外部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，端面要端正、光滑、平整，易于清洁。 | 关键 |
|  | 标准配件系统：自净过滤器，等动力采样头，三脚架，USB数据线，便携式保护箱，操作使用说明书，原厂校准报告，合格证。 | 关键 |
|  | 设备内部表面和外部表面必须耐酸腐蚀和耐碱腐蚀，易于清洁，无锈迹。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N /A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N /A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 采样流量： 1台 100 L/min 2台 28.3L/min | 关键* |
|  | 粒径通道： 0.5、 1.0、 3.0、5.0、 10um。 | 关键 |
|  | 采样周期1s~99h。 | 关键 |
|  | 自净时间≤10min。 | 关键 |
|  | 粒径分布误差：0.5um≤±30%。 | 关键 |
|  | 浓度示值误差：0.5um≤±30%。 | 关键 |
|  | 重复性相对偏差≤10%FS。 | 关键 |
|  | 洁净度等级判定标准：ISO14644 / GMP静态 / GMP动态。 | 关键 |
|  | 光源：半导体激光 (寿命大于30000小时)。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可自定义采样延时，0s～255s。 | 关键 |
|  | 可自定义采样次数，0~99次。可自定义采样点数，2~99点。 | 关键 |
|  | 打印机：热敏打印。 | 关键 |
|  | 计数模式：累次计数。 | 关键 |
|  | 屏幕显示方式：触摸屏。 | 关键 |
|  | 粒子浓度显示方式为六通道粒径同屏显示。 | 关键 |
|  | 内置锂电池，可连续工作2h以上。 | 关键 |
|  | 进口气泵，无噪音。 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 触摸屏控制仪器，响应灵敏、可靠。 | 关键 |  |
|  | 主界面功能：采样、置信度测量、采样查询、置信度测量查询、设置（参数设置、报警设置、用户管理）。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 配有操作显示界面、关键参数设置及运行状态显示。 |  | 关键 |
|  | 系统需随时显示日期，时间，参数及当前的检测值。 |  | 关键 |
|  | 数据储存：数据能够储存并查询。 |  | 关键 |
|  | 通讯功能：能通过PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。 |  | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户权限管理功能，每个等级拥有相应的权限。 |  | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户且可设置的用户数量不设上限，每个用户可设置独立密码保护。 |  | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 |  | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 |  | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 |  | 关键 |
|  | 系统可设置至少8位数密码。 |  | 关键 |
|  | 管理员可设置用户密码，各用户可修改自身密码。 |  | 关键 |
|  | 可设置最长密码更换周期、系统自动锁屏/登出时限。 |  | 关键 |
|  | 可设置最大登陆失败尝试次数，次数达到则帐号锁定；若账户锁住，系统管理员应可以激活锁住的账户。 |  | 期望 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户。 |  | 关键 |
|  | 具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 |  | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 |  | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 |  | 关键 |
|  | 数据自动记录并存储，数据和曲线可在仪器上查询、输出、实时打印，并可以拷贝保存，原始数据不可更改。 |  | 关键 |
|  | 审计追踪打印输出、报告打印输出、原始记录不可更改。 |  | 关键 |
|  | 应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。可设置报警参数，报警记录可存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 |  | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。审计追踪记录应不可被删除或更改，可存储、查询、输出备份、打印。 |  | 关键 |
|  | 使用者应不能修改检测结果。检测结果可通过仪器实时打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。其中操作序列号为自动顺序生成，不可人为设置或修改，可追溯。 |  | 关键 |
|  | 可将存储的所有电子记录（数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录）输出至配置的PC端，通过配置的PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。输出的记录均为不可修改格式。 |  | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 |  | 关键 |
|  | 配置的PC端软件程序应可对仪器上所有电子记录进行读取、查询、打印，不可修改、删除电子记录。 |  | 关键 |
|  | 断电时记录并存储停电时的运行状态信息。通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。断电恢复应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 |  | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果。 |  | 关键 |
|  | 打印结果应包含以下内容：设备编号，日期，开始时间，结束时间，流量，体积，房间名称，点数，次数，检测数据，结果。 |  | 关键 |
|  | 厂家需提供系统及程序备份恢复策略。 |  | 关键 |
|  | PC端软件程序应能够在Windows不同级别权限用户界面上正常使用，且Windows用户的删除不得造成该用户电子记录的丢失。 |  | 关键 |
|  | 系统应配备正版专业版以上Windows系统、正版控制软件及数据读取软件，软件不得具有修改或删除数据的能力。软件需要符合 GMP 的报告输出功能。读取软件可读取、查询、打印仪器上的所有记录。 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N /A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备有漏电保护功能。 | 关键 |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 附带设备文件及相应的设备操作系统使用说明书。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格等。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 文件提交时间：DQ开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等；（2）安装确认及文件（IQ）；（3）运行确认及文件（OQ）；（4）设备生产商负责制定设备DQ/IQ/OQ验证方案并负责DQ/IQ/OQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。 （DQ文件提交时间：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交） （IQ文件提交时间：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交） （OQ文件提交时间：IQ批准后开始执行） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 期望 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ。 | 关键 |
|  | 首次验证时需包含计算机化系统验证。各验证工作开始前验证方案需经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，48小时内须及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 要求设备在签订合同后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

附件清单（每一台）:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 等动力采样头 | 只 | 1 |
| 3 | 采样架 | 只 | 1 |
| 4 | 采样管 | 根 | 1 |
| 5 | 自净器 | 只 | 1 |
| 6 | 电源适配器 | 根 | 1 |
| 7 | 热敏打印纸 | 卷 | 3 |
| 8 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 9 | 合格证 | 份 | 1 |
| 10 | 仪器箱 | 只 | 1 |
| 11 | 出厂合格证 | 份 | 1 |
| 12 | U盘 | 只 | 1 |