轮状疫苗楼尘埃粒子计数仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼尘埃粒子计数仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼尘埃粒子计数仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

轮状疫苗楼需要购买4台尘埃粒子计数器，用于细胞区、病毒区生产过程中，监测A、C、D级洁净车间空气环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 尘埃粒子计数器于轮状疫苗楼用于有毒区、细胞区 和配液区不同测量位置间的移动 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尘埃粒子计数器要方便工作人员在不同测量位置间的移动 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A/C/D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电源220V10% | 关键 |
|  | 在没有交流电源的情况下，仪器配有的可充电电池要能够支持至少4个小时的设备运行。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 1、尘埃粒子计数器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，无冷却风扇，不影响洁净室内的空气质量。 2、尘埃粒子计数器设计紧凑，全机设计防水和防溅水设计，仪器防尘防水等级需达到IP44级别以上。 3、设备具备防腐蚀设计，要求设备外表面可以使用75%酒精、稀碱、双氧水擦拭，且不被腐蚀侵蚀。 4、仪器气路及电路为完全分开设计，设备进水不会对电路造成任何影响。仪器所有外置连接口为全防水设计，可以防水喷溅。 5、仪器所有外置连接口为全防水设计，可以防水喷溅。 6、具有液晶屏显示采样量，操作直观简便。 7、标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的铭牌： （1）制造商； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识及说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | - N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 日常工作条件： （1）温度：10℃35℃ （2）湿度：20%75%； （3）大气压力：86kPa106kPa； （4）使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz （5）允许最大采样浓度 35000颗L | 关键 |
|  | 粒径通道： 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（m） | 关键 |
|  | 采样周期： 1 秒 ---99小时之间任选 | 关键 |
|  | 采样流量： 28.3Lmin | 关键 |
|  | 自净时间： ≤10min | 关键 |
|  | 空气过滤器： 孔径：0.2μm | 关键 |
|  | 要求至少有普通测量和置信度测量两种状态 | 关键 |
|  | 采样泵运转方向正确，转动平稳 | 关键 |
|  | 打印机更换纸卷方便，打印平稳 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 耐受消毒剂：75%乙醇溶液、0.1%新洁尔灭、1%84消毒液的擦拭 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 控制系统 （1）采用微机式电脑作为平台，屏幕要求为彩色显示屏，界面便于操作。操作界面及程序输入简单，有防错误程序输入功能。 （2）设备操作系统必须为正版，且功能齐全的版本，若为Windows，则必须至少为专业版。（3）设备运行程序简洁，程序可显示、记录、打印检测过程中的尘埃粒子数 | 关键 |
|  | 仪器具备尘埃粒子检测前的设备自身检查功能，可检测仪器整个系统是否处于正常工作状态，并能对存在的问题自动排查、修复，并通过屏幕显示设备状态、相关故障相关信息及对应故障的解决方法。 | 关键 |
|  | 尘埃粒子计数器仪可实现电子记录，使用满足法规及我公司要求的至少三级权限管理系统，每级权限可设置多个用户账户，每个账户独立密码保护，不同级别用户访问权限不同，每个用户可在其级别范围内根据岗位职责设置，只有管理员权限可以修改系统时间。可设置密码定时强制更换频率，时间戳和参数设置由管理员权限控制，可生成、存储、输出、备份恢复、打印权限分配表和记录。 | 关键 |
|  | 应具备尘埃粒子数超标报警功能，可设置报警相关参数。系统记录报警和故障事件，记录中应至少含有时间日期、报警/故障事件、操作者信息、必要的相关信息。故障记录应至少含有故障代码。应能对每次操作进行审计追踪。可生成、存储、输出、备份恢复、打印报警记录及审计追踪记录。具备关键操作可输入操作理由的功能 | 关键 |
|  | 带自动打印装置，能够输出打印监测/检测数据并且不能用热敏纸作为输出打印条件。存储、打印的监测/检测记录具体内容应有时间日期、操作者信息、操作序列号，批号，尘埃粒子数，必要的设置等信息 | 关键 |
|  | 系统具有检验设置参数、设备运行参数（机械、电气）、监测/检测数据及统计参数、报警记录、审计追踪记录、权限配置表等所有数据记录的查询、打印、传输、下载、储存、备份恢复等功能；仪器储存数据能力应满足所有检测相关原始记录存储至我公司规定的数据存储年限，产品生产相关监测原始数据至少存储至产品有效期后一年。存储、输出和备份的原始记录应为不可修改格式，可采用名称、时间段、类型等多种方式对原始数据进行查询 | 关键 |
|  | 必须满足GAMP5和21 CFR Part11要求 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 配有操作显示界面、关键参数设置及运行状态显示。 | 关键 |
|  | 系统需随时显示日期，时间，参数及当前的检测值。 | 关键 |
|  | 数据储存：数据能够储存并查询。 | 关键 |
|  | 通讯功能：能通过PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户权限管理功能，每个等级拥有相应的权限，权限设置原则应符合WHO数据完整性指南的要求。 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户且可设置的用户数量不设上限，每个用户可设置独立密码保护。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 系统可设置至少8位数密码。 | 关键 |
|  | 管理员可设置用户密码，各用户可修改自身密码。 | 关键 |
|  | 可设置最大登陆失败尝试次数、最长密码更换周期、系统自动锁屏/登出时限。 | 关键 |
|  | 若账户锁住，系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户。 | 关键 |
|  | 具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 | 关键 |
|  | 数据自动记录并存储，数据和曲线可在仪器上查询、输出、实时打印，并可以拷贝保存，原始数据不可更改。 | 关键 |
|  | 审计追踪打印输出、报告打印输出、原始记录不可更改。 | 关键 |
|  | 应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。可设置报警参数，报警记录可存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。审计追踪记录应不可被删除或更改，可存储、查询、输出备份、打印。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改检测结果。检测结果可通过仪器实时打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。其中操作序列号为自动顺序生成，不可人为设置或修改，可追溯。 | 关键 |
|  | 可将存储的所有电子记录（数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录）输出至配置的PC端，通过配置的PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。输出的记录均为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 所有电子记录可以读取、查询、打印，不可修改、删除。 | 关键 |
|  | 断电时记录并存储停电时的运行状态信息。通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。断电恢复应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |
|  | 打印结果应包含以下内容：设备编号，日期，开始时间，结束时间，流量，体积，房间名称，点数，次数，检测数据，结果。 | 关键 |
|  | 厂家需提供系统及程序备份恢复策略。 | 关键 |
|  | 系统应配备正版专业版以上Windows系统、正版控制软件及数据读取软件，软件不得具有修改或删除数据的能力。软件需要符合 GMP 的报告输出功能。读取软件可读取、查询、打印仪器上的所有记录。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求；电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括功能说明、设计说明等 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；P&ID图、控制原理图、尺寸图、局部图、图纸清单等。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告，调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划与进度表 （2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）； （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）性能确认及文件（PQ）； （7）满足WHO预认证要求的追溯矩阵。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 符合GEP的文件交付包 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期 | 关键 |
|  | 需要发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 各零部件、易损件、易耗品、备件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从签订验收报告后开始计算。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家需配备有具有认证资质的工程师提供设备安装、调整、验证、培训及维修等收到服务，不得委托第三方工程师提供服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供配套的耗材，刀片3盒和夹管器10盒。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用