细菌类疫苗室尘埃粒子计数器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附录	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室百日咳疫苗原液车间、毒素组白喉/破伤风原液车间、小容量注射剂（安瓿）分装车间、钩端螺旋体疫苗原液车间、多糖类疫苗车间尘埃粒子计数器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS 适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室百日咳疫苗原液车间、毒素组白喉/破伤风原液车间、小容量注射剂（安瓿）分装车间、钩端螺旋体疫苗原液车间、多糖类疫苗车间尘埃粒子计数器的购买。

- 参考文件

  - GMP 法规指南和 SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批 SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010 年修订版）及附录

- 《药品 GMP 指南》无菌药品（2011 版）

- GMP 附件 1《计算机化系统》（2015 版）

- GMP 附件 2《确认与验证》（2015 版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- ISO14644

- GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法

- JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规则

  - 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。

- 电磁兼容性应符合 GB/T18268-2000 的要求。

- 系统描述

细菌类疫苗室百日咳疫苗原液车间、毒素组白喉/破伤风原液车间、小容量注射剂（安瓿）分装车间、钩端螺旋体疫苗原液车间、多糖类疫苗车间需要购买11台尘埃粒子计数器，用于生产过程中，监测车间空气环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目。详情如下：

| 车间名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 百日咳疫苗原液车间 | 2 | 台 |
| 白喉、破伤风疫苗原液车间 | 4 | 台 |
| 小容量注射剂（安瓿）分装车间 | 1 | 台 |
| 钩端螺旋体疫苗原液车间 | 2 | 台 |
| 多糖类疫苗车间 | 2 | 台 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 安装位置 |  |
| URS 1 | 百日咳疫苗原液车间、毒素组白喉/破伤风原液车间、小容量注射剂（安瓿）分装车间、钩端螺旋体疫苗原液车间、多糖类疫苗车间。 | 关键 |
| 6.2 | 安装尺寸 |  |
| URS 2 | 尘埃粒子计数器要方便工作人员在不同测量位置间的移动。 | 关键 |
| URS 3 | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
| URS 4 | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部 门及工程类部门审核。 | 关键 |
| 6.3 | 承重 |  |
|  | N/A |  |
| 6.4 | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
| 6.5 | 洁净级别和房间环境条件 |  |
| URS 5 | 适用于本公司工作环境温度：能适应10℃～35℃环境 | 关键 |
| URS 6 | 适用于本公司工作环境湿度：至少包括20%—75% | 关键 |
| URS 7 | 适用于本公司工作环境洁净级别：A级/B级/ C级/D级 | 关键 |
| 6.6 | 可用的能源配置 |  |
| URS 8 | 适用于本公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 所配电池需厂家原产原装，一次充电至少可持续工作5~7小时以上，可实时显示电池电量状况。 | 关键 |
| 6.7 | 外观材质要求 |  |
| URS 9 | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可 见的外观缺陷。 | 关键 |
| URS 10 | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端 正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 | 关键 |
| URS 11 | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 | 关键 |
| URS 12 | 设备主题结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保设备整体的安全性和稳定 性。 | 关键 |
| URS 13 | 材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质 | 关键 |
| URS 14 | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
| 7.2 | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
| 7.3 | 工艺参数范围 |  |
| URS 15 | 日常工作条件： - 温度：10℃—35℃ - 湿度：20%—75% - 大气压力：86kPa——106kPa - 使用电源：交流220V±22V，50Hz ±1Hz - 允许最大采样浓度：35000颗/L | 关键 |
| URS 16 | 粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（um） | 关键 |
| URS 17 | 采样周期：0-9999sec之间 | 关键 |
| URS 18 | 采样流量：28.3L/min | 关键 |
| URS 19 | 自净时间： ≤10min | 关键 |
| URS 20 | 空气过滤器： 孔径：0.2um | 关键 |
| URS 21 | 尘埃粒子检测的参数标准见附录1 | 关键 |
| URS 22 | 校准精度：流量精度±5%，浓度误差精度±30% | 关键 |
| 7.4 | 其他运行要求 |  |
| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| URS 23 | 打印机支持热敏纸。 | 关键 |
| URS 24 | 采样泵运转方向正确，转动平稳。 | 关键 |
| URS 25 | 打印机更换纸卷方便，打印平稳。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 自动控制要求 |  |
| URS 26 | 自动控制包括数据的采集、记录、储存、查询、备份、导出、打印等 | 关键 |
| URS 27 | 测量要求：要求至少有普通测量和置信度测量两种状态，泵启动后到实际 开始计数之间的要有时间间隔。 | 关键 |
| URS 28 | 应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通 过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。 | 关键 |
| 8.2 | 计算机化系统要求 |  |
| URS 29 | 配有操作显示界面、关键参数设置及运行状态显示。 | 关键 |
| URS 30 | 系统需随时显示日期，时间，参数及当前的检测值。 | 关键 |
| URS 31 | 数据储存：数据能够储存并查询。 | 关键 |
| URS 32 | 通讯功能：能通过PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。 | 关键 |
| URS 33 | 仪器软件具有至少3级用户权限管理功能，每个等级拥有相应的权限，权限设置原则应符合WHO数据完整性指南的要求。 | 关键 |
| URS 34 | 仪器软件应可以设置多个用户，每个用户可设置独立密码保护。 | 关键 |
| URS 35 | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
| URS 36 | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
| URS 37 | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
| URS 38 | 系统可设置至少8位数密码,账户名称可设置12位或以上字符。 | 关键 |
| URS 39 | 管理员可设置用户密码，各用户可修改自身密码。 | 关键 |
| URS 40 | 系统应可以新增、修改和删除账户。 | 关键 |
| URS 41 | 具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 | 关键 |
| URS 42 | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
| URS 43 | 屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 | 关键 |
| URS 44 | 数据自动记录并存储，数据和曲线可在仪器上查询、输出、实时打印，并可以拷贝保存，原始数据不可更改。 | 关键 |
| URS 45 | 审计追踪打印输出、报告打印输出、原始记录不可更改。 | 关键 |
| URS 46 | 应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。可设置报警参数，报警记录可存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 | 关键 |
| URS 47 | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。审计追踪记录应不可被删除或更改，可存储、查询、输出备份、打印。 | 关键 |
| URS 48 | 使用者应不能修改检测结果。检测结果可通过仪器实时打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。其中操作序列号为自动顺序生成，不可人为设置或修改，可追溯。 | 关键 |
| URS 49 | 可将存储的所有电子记录（数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录）输出至配置的PC端，通过配置的PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。输出的记录均为不可修改格式。 | 关键 |
| URS 50 | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
| URS 51 | 所有电子记录可以读取、查询、打印，不可修改、删除。 | 关键 |
| URS 52 | 断电时记录并存储停电时的运行状态信息。通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。断电恢复应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
| URS 53 | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |
| URS 54 | 打印结果应包含以下内容：设备编号，日期，开始时间，结束时间，流量，体积，房间名称，点数，次数，检测数据，结果。 | 关键 |
| URS 55 | 厂家需提供系统及程序备份恢复策略。 | 关键 |
| URS 56 | 系统应配备正版专业版以上Windows系统、正版控制软件及数据读取软件，软件不得具有修改或删除数据的能力。软件需要符合 GMP 的报告输出功能。读取软件可读取、查询、打印仪器上的所有记录。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
| 9.2 | 电气保护 |  |
| URS 57 | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
| URS 58 | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 文件要求 |  |
| URS 59 | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
| URS 60 | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
| URS 61 | 配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
| URS 62 | 软件和硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明 | 关键 |
| URS 63 | 图纸：各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版实物图、P&ID图、控 制原理图、架构图、局部图及其他计算机化系统相关图纸等，以及图纸清 单。 | 关键 |
| URS 64 | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂 家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
| URS 65 | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
| URS 66 | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务 （此项服务可付费）。 | 关键 |
| URS 67 | 第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
| URS 68 | 验证文件： - 验证计划； - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - IOQ验证应包含计算机化系统验证 - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为 设备必备文件。 | 关键 |
| URS 69 | 设备交付计划表。 | 关键 |
| URS 70 | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
| URS 71 | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
| URS 72 | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
| URS 73 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
| URS 74 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员 及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
| URS 75 | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除 等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排 除常见故障。 | 关键 |
| URS 76 | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保 养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分 进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部 件有明确认识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
| URS 77 | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
| URS 78 | 验证需包括计算机化系统验证。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工 作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
| URS 79 | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作（包括设备及其计算机化系统验证）， 并提供相应文件（ 文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量 保证部批准。 | 关键 |
| URS 80 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
| URS 81 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
| URS 82 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批 准。 | 关键 |
| URS 83 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核， 并经质量保证部批准。 | 关键 |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
| URS 84 | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
| URS 85 | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
| URS 86 | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
| URS 87 | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回 访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好 工作状态。 | 关键 |
| URS 88 | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
| URS 89 | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方 提供调试。 | 关键 |
| URS 90 | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附录

附录 1

洁净车间悬浮粒子合格标准

| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数（个/ m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态(欧盟) |  | 动态(欧盟) |  |
|  | ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm |
| A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
| B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
| C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
| D级 | 3520000 | 29000 | 未定义 | 未定义 |