疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间地秤用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间地秤的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间地秤。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

- 世界卫生组织健康标准（WHO）

- 中国药品生产验证指南（2003）

- 自动化生产规范（GAMP）

- 欧盟药品GMP指南：GMP基本要求I，附录11，附录15

- 美国联邦法规（CFR）第21章第210款：成品药现行良好生产规范（cGMP）

- GB/T7723-2008《固定式电子秤》

- GB/T7724-2008《电子称重仪表》

- 计量器具型式批准证书（CPA）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间需要购置1台地秤，用于Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间内半成品配制。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间内B级区域，方便放置于洁净区地面 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 秤台尺寸约1000mm×1000mm | 关键 |
|  | 称台高度约35mm，需要推带轮子的Tank到称台称量，需有斜坡减少震动 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | NA |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应15℃～26℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： B级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 密封性：操控按钮均具有较好密封性，可以阻止粉尘、水和湿气进入其中。 | 关键 |
|  | 地秤显示仪表盘应独立于秤盘，不锈钢外壳称重显示仪表防护等级不低于IP68，地秤显示仪表盘应采用立式，避免人员附身弯腰操作。 | 关键 |
|  | 地秤的显示仪表盘使用彩色压电式键盘，抗划伤，TFT彩屏（不低于320 x 240 像素），操作菜单清晰易读，便于操作，方便清洁。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受过氧化氢、臭氧、甲醛熏蒸消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂、0.1%新洁尔灭表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |
|  | 秤体：单引坡，带自动复位传力装置，结构敞开式设计，无卫生死角，方便清洁，方便上、下秤操作 | 关键 |
|  | 供应商提供的本系统上应有铭牌，其铭牌至少包括：产品名称、型号、产品标准号、电源、容量及精度等级、制造厂名称、出厂编号、制造日期 | 关键 |
|  | 本套系统必须附有检验合格证，合格证上至少应包括如下内容：产品名称、型号、制造厂名、检验员号、检验日期 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 最大量程300kg | 关键 |
|  | 精度等级：Ⅲ级秤，检定精度0.1kg | 关键 |
|  | 最大称量值300kg | 关键 |
|  | 最大称量值重复性符合JJG539-2016检定规程要求 | 关键 |
|  | 最小秤量值为 2kg | 关键 |
|  | 稳定时间2秒内 | 关键 |
|  | 线性误差符合JJG539-2016检定规程要求 | 关键 |
|  | 四角误差符合JJG539-2016检定规程要求 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具有简单称量、统计称量、物料数据库、校秤日志等内置应用程序 | 关键 |
|  | 具备全量程去皮功能。 | 关键 |
|  | 可以保存定制打印称量程序，方便操作 | 关键 |
|  | 采用四只高精度紧密型剪切梁式不锈钢激光焊接密封传感器，传感器防护等级不低于IP68，不锈钢接线盒的防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 秤体304不锈钢材质，表面玻璃珠喷丸处理，整秤防护等级不低于IP68（包括秤体及称重显示仪表） | 关键 |
|  | 秤盘及其称重显示仪表盘应有较强的抗震动、抗静电干扰能力，仪表可设置最小称量值，低于最小称量值称量会报警提示。 | 关键 |
|  | 不锈钢外壳称重显示仪表界面为中文显示并且支持中文输入，操作简单易懂，称重显示仪表与打印机直联，不得第三方外设转接，物料信息直接从仪表快捷方式调取，方便操作，防止数据篡改 | 关键 |
|  | 可支持中文打印，打印品名、批次号、称量人、复核人、毛/皮/净重、日期及时间等元数据，元数据并同步保存于称重显示仪表，打印模版可根据需要定制，打印机为热转印型标签打印机，打印内容能保存3-5年 | 关键 |
|  | 称重显示仪表具有物料数据库并至少能存储4000条物料信息，方便快捷调取所需称量的物料 | 关键 |
|  | 可自动记录和保存校准、称量结果等数据信息，数据不可修改 | 关键 |
|  | 称台不做下沉地面，放置于车间平面 | 关键 |
|  | 秤体强度：秤体通过第三方不低于80万次疲劳测试认证，并能提供证书或报告 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | NA |  |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 数据储存：所有称量数据都能储存到称重显示面板，并不可修改数据。 称重显示仪表应有足够的空间（内部Alibi存储器），至少可存储30万笔称量数据，数据储存后称重显示仪表不得出现反应迟缓或死机现象，并能用U盘拷贝（需具备权限） |  | 关键 |
|  | 数据导出和导入：可根据需要导出或导入所有的储存记录，包括物料信息、称量数据等。导出的电子记录可读取、打印，需是PDF格式，不可修改。导入的电子记录可查询。 |  | 关键 |
|  | 需要有一个RS232、USBHost接口和以太网接口，可连接至电脑、打印机，后期通信接口具备扩展功能，也可直接对接第三方SCADA系统；设备供应商应免费提供我公司以后对接SCADA的技术支持。 |  | 关键 |
|  | 应有四级权限控制，具有审计追踪功能。 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 应具备防水能力，防水等级达到IP63及以上。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 地秤应具有接地保护设计，避免意外发生。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 到厂资料：装箱单、合格证、用户安装/操作/维护手册、备件清单、功能设计说明、不锈钢材质报告。 | 关键 |
|  | 图纸：电子秤尺寸、电气图等。 | 关键 |
|  | 校准证书：提供具有相关资质单位出具的检定证书。 | 关键 |
|  | 计量器具型式批准证书：必须提供电子秤（秤体及仪表）CPA型式批准证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核：安装确认及文件（IQ）；运行确认及文件（OQ）；协助完成性能确认及文件（PQ）。 设备生产商负责提供验证文件并实施验证。 | 关键 |
|  | 所有的文件及报告均能提供电子版及纸质版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商工程师应在用户现场对管理、操作、维修等人员免费进行培训，帮助用户相关人员熟练操作及学会日常维护。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，因包装不良造成的损失，卖方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输。 | 关键 |
|  | 到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 厂家包装箱需标示重量提醒及运输过程中的注意事项。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 清单：供应商提供电子秤所需易耗、易损件清单,并终身优惠供应。 | 关键 |
|  | 库存：提供满足两年运行需要的易损零部件及零部件库存。 | 关键 |
|  | 工具：供应商应提供专用标准工具进行维护。 | 关键 |
|  | 急需配件：凡需方急需的配件，供方采用快件运输方式，特殊情况时派人直接送到需方。国内配件至少2天内可送到需方。 | 关键 |
|  | 质量保质期：质量保证期至少为验收验证完成之日起十二个月。 | 关键 |
|  | 免费更换：质保期内如因供应商原因导致电子秤出现故障发生停机生产时，供应商需无条件负责免费更换故障备件。 | 关键 |
|  | 维修：电子秤发生故障发生时，供应商应在4小时以内响应，并在2天以内有工程师到场维修。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收测试：依合约内容条件逐一验收，供应商指导用户共同完成现场验收测试。 | 关键 |
|  | 到货拆箱：电子秤到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责，不得推诿。 | 关键 |
|  | 现场安装：供应商负责现场安装调试。 | 关键 |
|  | 零件费用：零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 关键 |
|  | 调试&试车：系统现场就位完毕，应对电子秤进行调试，供应商应对调试中发现的问题进行解决；供应商进厂施工需遵守用户施工规则。 | 关键 |

- 附件

不适用