病毒性疫苗研究二室层析柱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室层析柱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室层析柱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置两套电动层析柱，用于细胞基质流感疫苗生产中下游纯化。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在综合楼A区三楼细胞流感车间，与层析系统配套使用 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 符合地面与桌面基本承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应16℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括60%～70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | Φ450mm层析柱与Φ300mm层析柱，均采用全自动、吸入式装柱技术，将层析介质吸入层析柱；电动轴向压缩技术，使层析介质压紧。 | 关键 |
|  | 设备的外表面应平整、光洁、无清洗盲区，无凹凸不平和明显划痕等缺陷。 | 关键 |
|  | 层析柱管材质为进口亚克力，有刻度显示，不易因碰撞损伤。 | 关键 |
|  | 整个层析柱各种接口、管路、阀门等连接方式必须符合卫生级，无死角、易清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 两套层析柱柱管内径分别为300mm和450mm 。 | 关键 |
|  | 柱管壁材质为进口亚克力，提供证明资料；表面无划痕，易于清洁。 柱管外侧有柱高刻度标识。该层析柱可装填填料匀浆高度满足10~570mm。 | 关键 |
|  | 筛网：不锈钢316L，孔径20μm。筛板采用全自动焊接，无死角、易清洗。上筛板设计配有专用排泡阀门设计，便于排泡。 | 关键 |
|  | 筛板密封设计：进口品牌，拒绝国内二次加工、焊接固定环、切割、打磨等，提供材质证明，无死角、易清洗；保证最大工作压力时筛板不会变形、脱落。通过筛板环和柱管密封。应避免筛网直接与密封圈接触密封。 | 关键 |
|  | 上下柱头都有流体分布器，能保证良好的流体分配。 应提供该尺寸或类似规模层析柱下，维生素B12或酚红测试柱效过程中的色带环实地照片及柱效测定报告，以证明流体分配效果。整个色素环应狭窄、宽度均匀且向下迁移的速度一致（色素环不应出现扭曲、拉伸、拉丝、拖尾等）。 | 关键 |
|  | 流体分布器设计应便于排出气泡，并提供相关证明材料。 | 关键 |
|  | 柱头密封圈材质应符合FDA及USP classVI规定，提供材质证明；长期使用密封性能良好，无脱落。 | 关键 |
|  | 采用双层刮刀式设计，避免填料粘壁影响密封。 | 关键 |
|  | 采用精密齿轮减速平台，高减速比；配置西门子伺服电机，运行平稳。 | 关键 |
|  | 活塞运行可实现1mm以内的控制精度，升降精确、均匀，无噪声。 浮动传动设计，三点支撑，保证上柱头承压平稳运行。 | 关键 |
|  | 填料阀设计:填料出入口位于筛板中心。保证填料均匀，装填后，填料阀应清洗干净，无残留。自动控制填料阀切换。 | 关键 |
|  | 上柱头配有专门的自动排气阀；填料阀、筛板、柱头等的排气应操作简便，需说明操作方式。 | 关键 |
|  | 柱头配有上下限位开关，并可进行报警或警示，确保装柱过程安全性。 | 关键 |
|  | 当柱头移动至顶部位置时，柱管可旋出，便于清洗柱管内壁，在原位进行维护及更换配件。 | 关键 |
|  | 所有与产品的接触的不锈钢必须采用AISI 316L内表面应进行电抛光钝化处理，Ra≤0.4μm；不与产品接触的部分及设备表面采用AISI 304外表面Ra≤1.2μm，化学兼容性好，不与样品发生反应。 | 关键 |
|  | 层析柱及其配件材质需耐受一定浓度的异丙醇、乙醇、丙酮等常用有机溶剂。 | 关键 |
|  | 为满足卫生要求，层析柱、配件等所有流路材质需耐受1.0M NaOH溶液在位清洗一小时以上，并能够耐受乙醇、NaOH等常用缓冲液保存。 | 关键 |
|  | 可以通过无菌挑战实验。 | 关键 |
|  | 层析柱可方便移动，也能刹车固定，避免发生倾倒。层析柱容易调水平。 | 关键 |
|  | 耐受温度2~40℃。最大耐受压力不低于4bar。 在此条件下，所有和液体接触的设备材质都要耐受pH范围2-14，避免腐蚀。 | 关键 |
|  | 报价中包含一套正常拆装柱和层析操作时的配件，并列出清单中包括配件名称、规格、数量、品牌和价格，和物料直接接触的应提供材质证明。 | 关键 |
|  | 2台装柱工作站，分别和上述Φ450mm与Φ300mm的层析柱配套。 | 关键 |
|  | 控制系统采用西门子PLC及工业触摸电脑。 | 关键 |
|  | 具备控制界面及管理界面等，简单易用。 | 关键 |
|  | 装柱工作站用户可依据不同填料等信息进行装柱方法的编辑及保存调用，可实现一键装柱。具备填料管理功能（管理功能包含填料参数设置及在线修改等）。具备自动装柱方法管理及在线监控功能，可根据填料特性自动推荐合适的装柱方法，自动装柱方法参数可以在线修改，自动装柱过程中实时监控系统仪表及驱动单元所有重要数据，并实时记录自动方法执行情况、操作信息及报警信息等，具备电子记录、电子签名、审计追踪、批报表等功能。 | 关键 |
|  | 装柱工作站具备向导模式，装柱站内应内置常用操作程序，如柱头排气，装胶，卸胶，清洗等步骤，使得层析柱使用与维护操作简单快速。根据填料特性，推荐自动装柱方法进行自动装柱。 | 关键 |
|  | 方便移动，可固定。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图或控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、风速检测仪校验合格报告、材质证书等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）。提交时限:不晚于IQ开始 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。提交时限：IQ开始前 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备厂商或供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ,SAT文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ,OQ，PQ，DQ,SAT工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用