病毒性疫苗研究二室小型半自动超滤系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室小型半自动超滤系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室小型半自动超滤系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则

- 21CFR PART 11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室需要购买一套小型半自动超滤系统，用于日常小规模到中试规模的超滤实验及工艺优化。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区三楼病毒性疫苗研究二室中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括10%～80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：CNC区/普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 接触培养液部分为SUS316L不锈钢，表面机械抛光＋电解抛光，Ra≤0.6um;非接触培养液部分为SUS304不锈钢，表面机械抛光，Ra≤1um |  |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 夹持膜包的膜面积能覆盖0.1m2至0.5m2 | 关键 |
|  | 超滤夹具与设备用不锈钢卡箍连接，方便拆装或外接其他型号的夹具 | 关键 |
|  | 超滤中间罐体积10L，罐体材质为不锈钢或者其他易于清洁、耐碱的材质，带有视窗，方便观察料液状况 | 关键 |
|  | 回流端可由电磁阀或者气动阀控制开度，能实现恒TMP控制 | 关键 |
|  | 配置称重模块及补液泵，要求泵头为waston malow等进口品牌，并且补液泵能与系统关联，实现等体积洗滤 | 关键 |
|  | 进料端、回流端和透过端带有压力探头或者压力表，量程0-6bar，分辨率≤0.1bar | 关键 |
|  | 回流端带有流量计，能实时监控流量，流量计量程和分辨率便于使用即可 | 关键 |
|  | 进料端动力由隔膜泵或者转子泵提供，泵要求进口品牌 | 关键 |
|  | 配置一个喷淋球，用于中间罐的清洗，可选配PH、电导模块 | 关键 |
|  | 设备最小工作体积≤300ml | 关键 |
|  | 设备内液体残留体积≤15ml | 关键 |
|  | 系统带有搅拌功能，机械搅拌或磁力搅拌 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配有标准的USB数据输出和并行打印机输出接口，方便联机操作和打印数据或导出图谱与数据。 | 关键 |
|  | 使用交流电100-240V/50-60Hz，配国标插头。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 触摸屏控制仪器，响应灵敏、可靠。 | 关键 |
|  | 主界面功能：流程图、设置（参数设置、报警设置、用户管理）。 | 关键 |
|  | 支持恒压，恒流，恒TMP 控制，支持在线等体积洗滤 | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 配有操作显示界面、关键参数设置及运行状态显示。 | 关键 |
|  | 系统需随时显示日期，时间，参数及当前的检测值。 | 关键 |
|  | P&ID screen 监控： 主要的参数信息, 压力，称重，流量，流速，Delta P, TMP，报警信息 | 关键 |
|  | 数据储存：数据能够储存并查询。 | 关键 |
|  | 通讯功能：能通过PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。 | 关键 |
|  | 检测结果可通过仪器打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。 | 关键 |
|  | 断电时记录并存储停电时的运行状态信息。通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。断电恢复应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
|  | 厂家需提供系统及程序备份恢复策略。 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 期望 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。 | 期望 |
|  | 系统应配备正版专业版以上Windows系统、正版控制软件及数据读取，读取软件可读取、查询、打印仪器上的所有记录。可将21CFR PART11 软件功能整合在系统软件中，符合21 CFR PART 11要求 （软件需具备电子记录和电子签名功能）,软件符合数据完整性，数据可追溯性要求。 | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | 当压力超过安全压力时，设备能自动急停，保护人员与设备安全 | 关键 |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |  |
|  | 设备应有良好的接地。 | 关键 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 详细设计选型及技术文件，包括功能说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版 设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料 有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、校验合格报告、各组 件相关报告及合格证。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 易损件清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 备用零部件清单提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 仪器仪表计量校验证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）报告。提交时限：IQ开始前 | 期望 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计 划、再调试计划等），检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告 等。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 厂家需提供安装说明书。书面的设备维护、保养计划。提交时限：IQ开始前 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）设备相关方案中，应明确本设备的配置、规格，并且通过分析阐述 每一个设备环节的必要性； （2）标书中明确设备所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组 件的保修期； （3）设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工 作。 | 关键 |
|  | 上述所有资料请在开箱验收时提供电子版和纸质版文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 提供书面或电子版的设备原理、操作及维护培训资料； 提供技术人员组织相关操作、安装和维护现场培训。 | 关键 |
|  | 合格标准为：能够操作设备并且对设备的功能有全面的了解、要求操作人员能独立操作设备、能够完成设备的维护。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备采用包装箱应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，卖方承担全部损失和费用。运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 说明：验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 1.验证包括PQ、IQ、OQ、DQ、SAT文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 2.各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证 部批准。 3.验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 4.验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 5.验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批 准。 6.设备PQ、IQ、OQ、DQ、SAT等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司 验证人员在场的情况下进行。 7.设备完成PQ、IQ、OQ、DQ、SAT等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验收单》。 8.各种制造材料要有可追溯的材质证明； | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 供应商应有专业售后服务团队，在接到我方电话咨询时应在24小时内给予技术支持。日常报修后五个工作日内应该派工程师或电话指导解决问题。 | 关键 |
|  | 根据实际使用要求，厂家应根据选择的部件实际性能和使用寿命，对那些容易损坏的部件标配有一定数量的备用件，以保证当这些部件出现故障时操作人员能及时进行更换而不影响正常的检测进度。厂家应提供设备保养的相关方法、周期和注意事项，以便本公司相关人员对该设备进行维护保养。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用