病毒性疫苗研究二室无菌封管用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室无菌封管机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室无菌封管机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典》（2020版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置两台无菌封管机，用于热塑管封口。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 105车间2楼细胞流感中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可置于桌面 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过6KG | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：15-35℃。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：35%-65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源供电：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准。 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 可保证无菌封管机连续、安全、可靠运行。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 热封时间：2-4min,根据管路尺寸有所不同 | 关键 |
|  | 适用管路的型号：TEP材质焊接管（圣戈班C-Flex374和082系列） | 关键 |
|  | 适用管路的规格：外径6.4mm-19.1mm(1/4-3/4) 壁厚1.6mm-3.2mm(1/16-1/8) | 关键 |
|  | 外形尺寸不超过：310*160*270mm（L*W*H） | 关键 |
|  | 使用环境：环境温度20~35℃；湿度35~65%RH | 关键 |
|  | 材质：底座：S304不锈钢；焊接头：硬铝 | 关键 |
|  | 机械旋钮一键调整壁厚，一键式启动操作 | 关键 |
|  | 无菌封管机可选择移动式密封头 | 关键 |
|  | 管路封闭完成后管路可承受1.0 Bar的压力，无渗漏 | 关键 |
|  | 具备降温功能，且降温后温度＜65℃。具备温度监测及保护功能，确保降至规定温度以下后才可接触管路和设备 | 关键 |
|  | 降温模块如为风机吹风降温模式，需有防尘或便于除尘的设计，可避免在开放环境下设备内部积尘 | 关键 |
|  | 设备拥有挡位切换功能，可有不同温度挡位。 | 关键 |
|  | 具备提示功能，在封闭完成或降温完成后，提示可以将热封的管路取出。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份。 | 关键 |
|  | 投标文件、原厂或者中国区总代理授权书，合同、订单及设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为三年，三年内免费保修，三年后应提供良好的售后服务 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

不适用