流感疫苗楼流感疫苗车间电子天平用户需求说明（URS）

目录

1 修订历史	3

2 目的	4

3 范围	4

4 参考文件	4

5 职责	4

6 系统描述	5

7 安装要求	5

8 运行要求	7

9 电气、自动控制要求	8

10 安全要求	10

11 文件要求	11

12 服务要求	11

13 附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感疫苗车间电子天平的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感疫苗车间电子天平URS。

- 参考文件

- 4.1   GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

- 中国药品生产验证指南（2003）

- 自动化生产规范（GAMP）

- GB/T7723-2008《固定式电子秤》

- GB/T7724-2008《电子称重仪表》

- 计量器具型式批准证书（CPA）

- 4.2   安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

流感疫苗楼流感疫苗车间需购买3台电子天平主要用于原辅料的称量。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 流感疫苗楼流感疫苗车间称量间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | N/A |  |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 密封性：操控按钮均具有较好密封性，可以阻止粉尘、水和湿气进入其中。 | 关键 |
|  | 防护等级不低于IP67。 | 关键 |
|  | 抗干扰设计：秤及其称重显示仪表应有较强的抗干扰能力设计。 | 关键 |
|  | 秤体：工业天平/秤体为全不锈钢304材质，开放式的秤体结构设计，无卫生死角，方便清洁。 | 关键 |
|  | 秤脚：卫生秤脚隐藏式螺纹设计，结构敞开式设计，无卫生死角，方便清洁。 | 关键 |
|  | 称重显示仪表：称重显示仪表为不锈钢外壳，防护等级不低于IP67，可选择桌式或立柱式安装。 | 关键 |
|  | 供应商提供的本系统上应有铭牌，其铭牌至少包括： - 产品名称 - 型号 - 产品标准号 - 电源 - 容量及精度等级 - 制造厂名称 - 出厂编号 - 制造日期 | 关键 |
|  | 本套系统必须附有武汉生物制品研究所有限责任公司认可的检验证书，检验证书上至少应包括如下内容： - 产品名称 - 型号 - 制造厂名 - 检验员号 - 检验日期 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 最大称量值分别为150kg、60kg、6kg； | 关键⋆ |
|  | 最小称量值分别为200g、100g、5g；检定分度值分别为20g、10g、1g；显示分度值分别为10g、1g、0.1g； | 关键⋆ |
|  | 秤体内置传感器校准砝码，自动检测，维护方便。 | 关键 |
|  | 每台天平需要提供经校验合格的外校标准砝码一套。 | 关键⋆ |
|  | 称重显示屏，操作界面显示清晰。 | 关键 |
|  | 每台天平需要提供热转印型不干胶标签打印机1台，需满足URS 22-URS 26： | 关键 |
|  | 打印字迹清晰，75%酒精表面消毒或VHP消毒后字迹依然清晰可见，打印布局合理，操作简单； | 关键 |
|  | 满足GMP和WHO法规洁净区要求； | 关键 |
|  | 标签打印模板可编辑，打印内容可根据需要现场编辑 | 关键 |
|  | 需支持中文或英文打印； | 关键 |
|  | 打印内容可保存3年以上。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 称重显示界面为中文显示并且支持中文输入，操作简单易懂。 | 关键 |
|  | 至少含一个R485接口(用于采集数据)。 | 关键 |
|  | 具备全量程去皮功能。 | 关键 |
|  | 标签打印：称重结束时打印出标签，打印字迹清晰可辨，内容不得缺失，标签可牢固粘贴，不掉落 | 关键 |
|  | 称重显示界面为中文显示，操作简单易懂。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 显示屏可直接显示读数，易于操作。 | 关键 |
|  | 全自动内部校准系统，快速稳定时间 | 关键⋆ |
|  | 具备多种称量模式，包括：基本称量等 | 关键 |
|  | 设备可配置通用打印机，具备自动打印功能，至少显示称量时间、操作者信息、称量质量等数据；打印过程中尽可能不产生微粒并且所使用的打印纸为市场上常用的规格，打印记录位非热敏纸，在日常环境下能较长期保存。 | 关键⋆ |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键* |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统关键具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
|  | 具备审计追踪功能，可生成不可修改的审计追踪记录，可导出、打印； | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 数据导出：可根据需要导出所有的储存记录，包括物料信息、称量数据等。导出的电子记录可读取、打印。 | 关键 |
|  | 数据储存：所有称量数据都能储存到称重显示仪表中，并不可修改数据 | 关键 |
|  | 设备的USB接口需能够识别NTFS格式的移动存储介质 设备的数据存储格式不可采用txt、xml等可修改的文件格式。如果必须采用上述格式，需要配备能够校验数据文件是否被修改的软件。 设备仅有管理员权限拥有者能够备份、权限配置、时间校准和删除数据。 账号名支持中文或英文，不可仅输入数字。 密码的设置支持8位以上三种不同字符。 | 关键* |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 到厂资料：装箱单、合格证、用户安装/操作/维护手册、备件清单、功能设计说明、不锈钢材质报告。 | 关键 |
|  | 校准证书：提供具有相关资质单位出具的检定证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 - 验证计划 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键* |
|  | 所有的文件及报告均能提供电子版及纸质版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商工程师应在用户现场对管理、操作、维修等人员免费进行培训，帮助用户相关人员熟练操作及学会日常维护。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，因包装不良造成的损失，卖方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输。 | 关键 |
|  | 电子秤到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 厂家包装箱需标示重量提醒及运输过程中的注意事项。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键⋆ |
|  | 投投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键⋆ |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键⋆ |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键⋆ |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键⋆ |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从签订验收报告后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为不低于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，设备出现需厂家维修的故障后，厂家应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家需在国内配备有具有认证资质的工程师提供设备安装、调整、验证、培训及维修等收到服务，不得委托第三方工程师提供服务。 | 关键⋆ |
|  | 质保期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键⋆ |
|  | 厂家应及时提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 到货拆箱：电子秤到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责，不得推诿。 | 关键 |
|  | 现场安装：供应商负责现场安装调试。 | 关键 |
|  | 零件费用：零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 关键 |
|  | 调试&试车：系统现场就位完毕，应对电子秤进行调试，供应商应对调试中发现的问题进行解决；供应商进厂施工需遵守用户施工规则。 | 关键 |

- 附件

1.校验证书3份

2.标准砝码3套（校验合格）

3.提供打印机3台

4.3Q（DQ/IQ/OQ）文件3套

5.最大量程150kg、60kg、6kg天平各1台