病毒性疫苗研究二室隔膜泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室隔膜泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室隔膜泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》 （2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室需要购买1台隔膜泵，用于裂解前病毒灭活液的转移,病毒收获液超滤透洗，半成品配制等

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于105二楼流感中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸要求：驱动器不超过700*600*500mm(长*宽*高) | 关键 |
|  | 泵的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80％ | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 泵体外观材质要求316L不锈钢 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途 | 关键 |
|  | 表面光滑，耐腐蚀，易于清洁。可耐75％的乙醇或者异丙醇，酸酚，碱酚，杀孢子剂，过氧化氢等消毒剂。整体设备表面无布线，方便清洁。 | 关键 |
|  | 隔膜泵外观应端正，整齐，不得有明显的歪偏，毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 隔膜泵内部表面不得有凹陷，毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 流速：60-1200L/H | 关键 |
|  | 转速：0-2000rpm,精度±5rpm,最小调整0.1rpm | 关键 |
|  | 隔膜泵为台式，运行时要求平稳，噪音< 70DB。 | 关键 |
|  | 接头规格3/4” Tri-Clamp | 关键 |
|  | 最大操作压力≥5bar（＜40℃） | 关键 |
|  | 最高承受的工作温度≥80℃，CIP温度≥90℃，SIP温度≥130℃ | 关键 |
|  | 轴承正常使用寿命≥500小时 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备上尖锐边缘和运动部件必须做好防护并粘贴警示标示。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 1.智能数显速控，LCD屏需显示泵头运行情况（运行/停止），泵头运行方向（顺时针/逆时针），可选择显示流量或转速信息。读数直观准确，在读数范围内能随意调节。 2.断电再重新恢复供电后所有设置参数需保持不变，并且设备处于停止状态，以一种可控制的方式启动。 3.具备流量校准功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；所有电线需做好防护并不得裸露。 | 关键 |
|  | 防护等级：IP55 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表.提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 详细设计选型及技术文件，包括设计选型说明、功能说明等。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、电气接线图、注释参考、图纸清单。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）5份。提交时限: 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 |  |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |  |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 |  | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

N/A