研发中心分装中试车间西林瓶粒子及微生物在线监测系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	6

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	15

10	文件要求	15

11	服务要求	17

12	附件	19

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司研发中心分装中试车间西林瓶粒子及微生物在线监测系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司研发中心分装中试车间西林瓶粒子及微生物在线监测系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《欧盟：药品生产质量管理规范》第5版

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11电子记录和电子签名1997年8月20日

- GAMP5

- ISO14644-1  2015年12月15日

- ISO 21501:2015

- GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法

- JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规则

- ISO 14698-1（ 洁净室及相关控制环境的微生物污染控制）

- GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。

- 电磁兼容性应符合GB/T18268-2000的要求。

- 系统描述

研发中心分装中试车间检测西林瓶灌装机的A级区以及B级背景区的粒子和微生物情况。检测工位及配置如下：

| 系统基本配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 尘埃粒子计数器 | 个 | 4 | “灌装间”5个；（灌装泵右侧10cm处，加塞转盘旁10cm处，HMI操作界面旁，2号冻干柜柜门旁，理瓶盘外侧） |
| 2 | 浮游菌采样器 | 个 | 5 | “灌装间” 6个；（出瓶区传送带附近，灌装泵右侧10cm处，胶塞料斗旁10cm处，制品刮瓶区，冻干柜门前，理瓶盘外侧） |
| 3 | 触摸屏 | 台 | 1 | “灌装间”1个 |
| 4 | 报警器 | 个 | 1 | 灌装间 |
| 5 | 主控电脑 （含软件） | 台 | 0 | 利旧，“资料间”有1个 |
| 6 | 真空系统 | 套 | 0 | 利旧，真空泵安装在空调机房 |
| 7 | 打印机 | 台 | 0 | 利旧，激光彩色硒鼓打印机 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 粒子计数器和浮游菌采样头安装在“灌装间”：灌装泵右侧10cm处，加塞转盘旁10cm处，HMI操作界面旁，2号冻干柜柜门旁 |  | 关键 |
|  | 扩展的声光报警灯位于：灌装间 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备布局和连接轨道应在需方提供的房间内部合理布局。安装高度1.45m。 |  | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 真空系统： 利用原系统真空泵 | 关键 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于本公司工作环境温度：能适应10℃～35℃环境 |  | 关键 |
|  | 适用于本公司工作环境湿度：至少包括20%～75% |  | 关键 |
|  | 适用于本公司工作环境洁净级别： 序号; 部件名称; 环境洁净级别. 1; 粒子计数器、浮游菌采样器; A、B. 2; 触摸屏; A、B. 3; 主控电脑; CNC区. 4; 真空泵; CNC区. | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 适用于本公司交流电电源：三相交流电电源， 380V/220V±5%，50HZ |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备表面：表面平整光洁，无明显的划痕、异常凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 |  | 关键 |
|  | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 |  | 关键 |
|  | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 |  | 关键 |
|  | 所有需要检查维修的部件或内部区域必须能被接触到，以供相应的维修检查和日常清洗操作，不得有盲区或者无法轻易触及的部位 |  | 关键 |
|  | 粒子计数器外表材质为不锈钢，应该易于清洁和消毒，没有擦拭盲区。 |  | 关键 |
|  | 粒子计数器应该考虑到防尘、防水, 并具有相应防护措施。 |  | 关键 |
|  | 设备本身的材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。 |  | 关键 |
|  | 触摸屏必须有相应的防护措以施避免过氧化氢空气灭菌时被腐蚀。 |  | 关键 |
|  | 所有粒子采样头、浮游菌采样器的表面都应不会被清洁剂如乙醇、苯扎溴铵甲醛、84消毒液、异丙醇、杀孢子剂等腐蚀 |  | 关键 |
|  | 洁净室内的所有电子部件和管道应能够适应通常的清洁剂和消毒剂，不得因房间进行甲醛、过氧化氢的熏蒸而对设备本身造成影响 |  | 关键 |
|  | 不锈钢采样头为AISI（或SUS）316L材料 |  | 关键 |
|  | 粒子计数器应有专用304不锈钢盒子保护。 |  | 关键 |
|  | 粒子采样管与采样口材质光滑，无缝隙，设计应易于清洁，不得吸附或脱落微粒 |  | 关键 |
|  | 应在不影响生产的位置安装粒子监测探头并排线布管，不会对洁净环境造成污染 |  | 关键 |
|  | 夹层内真空管道应标明名称，便于维修识别，且管道上应预装少量阀门便于后期加装点位改造。 |  | 关键 |
|  | 配电柜上至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：制造单位、产品注册号、型号、生产日期和编号、安全标识等。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 粒子计数器和浮游菌采样器的采样流量为1.0CFM | 关键 |
|  | 粒子计数器和浮游菌采样器应内置流量计，以确保采样器正常运行，误差不超过5%。 | 关键 |
|  | 通讯方式：以太网或RS-485 | 关键 |
|  | 粒子计数器应至少自动缓存250000笔数据，数据需要带时间标签，保证其数据完整性，当系统服务器或数据库出问题时数据仍然缓存在计数器内。 | 关键 |
|  | 激光光源使用寿命至少在5年以上 | 关键 |
|  | 粒径分辨率：0.5μm偏差＜15%，（符合iso21501-4） | 关键 |
|  | 计数效率：0.5μm计数效率应达到50%， 0.75μm及以上应达到100% | 关键 |
|  | 粒径通道：至少能够检测≥ 0.5μm和≥ 5μm的粒子 | 关键 |
|  | 采样时间： 粒子为连续在线采样；浮游菌采样可单独设置 | 关键 |
|  | 粒子采样头到计数器的采样管长度不得超过1.0m，管道的弯角半径适宜。 | 关键 |
|  | 粒子计数器有吹扫自净功能，自净时间： ≤10min | 关键 |
|  | 粒子计数器零点计数标准：每5分钟粒子计数小于1 | 关键 |
|  | 软件可扩展性强，后期可支持对接至少15个点位。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 粒子和浮游菌监测点都使用等动力采样头 | 关键 |
|  | 浮游菌采样头安装培养皿的规格为φ90mm | 关键 |
|  | 各计数监测点连接方式：并联；每个粒子计数器和浮游菌采样器可单独控制开关 | 关键 |
|  | 粒子计数器激光源自动控制：传感器监测到无气流通过时，可自动关闭激光源，以延长激光光源使用寿命 | 关键 |
|  | 浮游菌采样器不得产生尾气造成被监测区域污染。 | 关键 |
|  | 各采样点按照位置应覆盖关键生产区域，但不得干扰正常生产操作 | 关键 |
|  | 浮游菌采样头的设计能有效的避免假阳性的数据 | 关键 |
|  | A级区用的浮游菌采样头应该具有良好的物理和生物采样效率，采样效率有验证报告可证明大于80% | 关键 |
|  | 采样器布置的位置和数量应符合ISO14698相关要求，供应商应详细明确说明其布点数量及位置的依据 | 关键 |
|  | 应配备2台真空泵自动切换运行，每台真空泵都能单独供应其支持的系统，可维持15个点位的真空流量。 | 关键 |
|  | 真空管路的材质以及设计必须可以抵抗臭氧熏蒸、VHP灭菌。 | 关键 |
|  | 可在软件上远程启动/停止真空泵工作 | 关键 |
|  | 应在不影响生产的位置安装粒子监测探头并排线布管，不会对洁净环境造成污染 | 关键 |
|  | 粒子采样管与采样口材质光滑，无缝隙，设计应易于清洁，不得吸附或脱落微粒 | 关键 |
|  | 连接等动力采样头和计数器的采样管长度不得超过1.0m，符合GMP规范要求 | 关键 |
|  | 使用原系统真空泵 | 关键 |
|  | 系统能够按照一个指定时间阶段，如年度、月度、周度，或者是任意开始截至时间，系统可以自动按照生产批次有效时间提取对应时间阶段一个或者多个批次数据，该数据包含pdf报告，指定粒径立方英尺、立方米，批次最大值、最小值、平均值的图表趋势图。 | 关键 |
|  | 可以查询任意时段、类型的历史数据、报警记录、超趋势分析报表。 | 关键 |
|  | 可按日/月/季度/年自动生成各类监控图谱 | 关键 |
|  | 各种数据报表应包括：监控点、时间、分装批次、粒子浓度、相关人员信息、必要的设置信息等相关信息，且可以查询任意时段、批次、类型的历史数据 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 扩展的点位安装后应和原系统完全兼容，原系统所有功能都能在扩展模块中使用。 | 关键※ |
|  | 应在灌装间配1台平板电脑，安装相应的监控软件，可直观了解并处理具体点位的报警信息 | 关键 |
|  | 应能在现场和远程软件处理报警信息。 装在平板电脑和和PC机上的监控系统软件应该是一样：功能一样且互不干扰。 | 关键 |
|  | 监控软件用于综合管理粒子、环境、生成的监测参数，能够采集、显示、分析、查询、存储和报告来自粒子监测和微生物采样的数据。 | 关键 |
|  | 操作和显示界面应为中文 | 关键 |
|  | 软件能实时显示日期，时间，及当前的检测值。 | 关键 |
|  | 粒子监测数据的时间应以粒子计数器时间为准，且系统时间可定时自动同步。 | 关键 |
|  | 监控的数据（包括原始数据和相关元数据）应不可修改，可进行备份恢复 | 关键 |
|  | 能够生成时间—粒子数曲线图 | 关键 |
|  | 可以按时间查询并生成报表，至少包括：设备识别号、设备位置信息；产品名称及批号；开始日期和时间；结束日期和时间；运行期间的监测数据、相关操作人员信息 | 关键 |
|  | 异常事件应可被显示和记录，报警时应能够在监控界面上用不同颜色显示状态，如：正常时监控界面探头显示绿色、警告时显示黄色、报警时显示红色。 | 关键 |
|  | 应安装声光报警器，光报警为三色或以上，可分别显示正常运行、警戒报警、超标报警、流量报警等 | 关键 |
|  | 当系统元件出现故障时，监控系统、现场应有声光报警，并提示故障信息 | 关键 |
|  | 当测试结果超过警戒限和行动限时，监控系统、现场有应声光报警，软件显示报警点位信息 | 关键 |
|  | 当真空流量不足时监控系统、现场有应声光报警，软件显示报警点位信息 | 关键 |
|  | 所有报警内容自动储存到相应的工控机硬盘或设备内存中，原始报警记录存储为不可修改格式 | 关键 |
|  | 报警内容可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 报警内容可通过多种方式（如时间段、名称）查询，可输出PDF格式 | 关键 |
|  | 报警记录内容至少包括序号、报警时间、报警原因/事项、恢复时间、相关操作人员信息等 | 关键 |
|  | 应能在现场和远程软件处理报警信息 | 关键 |
|  | 可由管理员权限设置并锁定超标报警上下限 | 关键 |
|  | 系统应有联机功能，可以输出干接点信号到灌装线 | 关键 |
|  | 设备应提供接口，可对接MES系统，设备监测信息可被其他管理系统实时通讯、监控和记录 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 新增的触摸屏功能应和原系统功能一样。 | 关键 |
|  | 监控系统软件应具备满足法规要求和我公司要求的至少4级系统管理权限，各级应具备不同的管理权限。一级权限：adminstrator，IT级管理权限，具有系统的所有操作权限二级权限：manager,车间主任管理权限，支持报警确认、设备启停，数据查看、报告导出三级权限：operator,操作员权限，支持设备启停，数据查看、报告导出等权限四级权限： observer,观察员权限，支持报告导出、数据查看 | 关键 |
|  | 每级权限应可以设置多个用户，账户数量不设上限，每个用户可设置独立密码保护 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 系统时间更改应在较高级别权限。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录及打印纸质记录结果应是一致的。 | 关键 |
|  | 具备用户登录、登出及切换用户功能 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 期望 |
|  | 设备应可以设置密码最小长度为8位 | 期望 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 期望 |
|  | 可由管理员设置系统登陆锁屏时间，锁屏后再次使用系统必须重新输入用户名密码 | 期望 |
|  | 设备应可以允许用户和管理员更改自己的密码，管理员可以修改其他账户密码 | 关键 |
|  | 设备应可以通过管理员新增、修改和禁用账户 | 关键 |
|  | 系统应具备数据电子记录功能，记录应包括实际监控最小间隔 | 关键 |
|  | 数据记录实时存储，检测结果不能修改 | 关键 |
|  | 各种数据报表应包括：监控点、时间、分装批次、粒子浓度、相关人员信息、必要的设置信息等。 | 关键 |
|  | 软件具备所有电子记录自动备份功能 | 关键 |
|  | 软件可重新导入历史备份数据 | 关键 |
|  | 可按日/月/季度/年自动生成各类监控图谱 | 关键 |
| - 2 | 可以打印所有屏幕显示内容，包括原始记录、动态趋势图表报告，PDF报告，图表等 | 关键 |
|  | 各种数据报表应包括：监控点、时间、分装批次、粒子浓度、相关人员信息、必要的设置信息等相关信息，且可以查询任意时段、批次、类型的历史数据 | 关键 |
|  | 在操作过程，输出报表和存储记录时，将在操作界面，报表和记录上同时签注当前登陆用户帐号 | 关键 |
|  | 可设置报警参数，报警记录可自动存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、系统启停、确认报警、密码更改、方法参数更改、记录修改删除、权限配置、系统设置等，以及相应操作人员、操作日期时间、操作前状态、操作后结果、操作原因等。 | 关键 |
|  | 审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的，并自动存储。审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
|  | 审计追踪内容可存储、查询、输出备份、打印 | 关键 |
|  | 测试和监控的所有电子记录（包括原始数据和相关元数据）应自动存储、不可修改，可进行查询、输出、备份恢复、打印等 | 关键 |
|  | 数据安全应符合21CFR11标准，供应商应提供符合性证明 | 关键 |
|  | 系统应有足够的容量存储至少4年（24小时/天）的原始电子记录（包括：数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录），且不影响系统运行。 | 关键 |
|  | 系统时间准确同步，一个月误差≤2.5min | 关键 |
|  | 设备断电时可记录并存储停电时的运行状态信息；通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。 | 关键 |
|  | 断电恢复后应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
|  | 打印的记录格式应包含以下内容：日期，时间，参数，检测级别，检测数据等 | 关键 |
|  | 系统和软件必须为正版。 | 关键 |
|  | 操作系统必须使用正版专业版系统，且系统安全配置完善，例如：操作系统时间日志功能完善，可记录对系统的时间修改、安全操作等；操作系统的防恶意代码的安全配置完善；操作系统权限功能完善等 | 关键 |
|  | 提供程序备份盘，确保能够满足灾难恢复需求，能恢复系统、软件及相关配置，灾难恢复后可正常使用 | 关键 |
|  | 厂家需提供软件程序和数据的备份、恢复策略和方法。 | 关键 |
|  | 厂家应提供备份电子记录读取策略及说明，以及电子记录备份与原始电子记录一致性对比策略 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |
|  | 电池和电源适配器必须通过CE认证。 | 关键 |
| - 一 | 仪器外壳、电线槽等所有金属部分都必须良好接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 软件和硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 必须提供校验报告及计量证书，校准后必须能够提供可追踪的校准材料，该材料要符合NIST（美国国家标准和技术研究所）或JIS（日本技术研究所）标准。 | 关键 |
|  | 系统供应商应具有自己的独立校准实验室, 实验室必须正常运营3年或以上，可以提供符合ISO 21501-4标准的校准服务 | 关键 |
|  | 安全测试报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 提供21CFR PART11的符合性文件； - 设备供应商负责制定设备验证计划、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 供应商应完成：追溯矩阵（RTM） | 期望 |
|  | 供应商应完成：验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性 | 关键 |
|  | 标书中应明确系统关键组件的品牌、材质、型号，并且注明保修期 | 关键 |
|  | 供应商应提供上述条款规定的文件的电子版；并将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括：验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、IQ、OQ，PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商应完成：追溯矩阵（RTM） | 期望 |
|  | 供应商应完成：验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作（包括设备及其计算机化系统验证），并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证方案和记录需经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应额外提供2年的设备易损件和维修工具作为设备使用方的备件，清单应列在合同内 | 关键 |
|  | 供应商可做到基本配件随时可发货，特殊配件2周内到货 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收前，调试和验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收时，必须完成调试文件，相应的调试和测试项目必须首先完成 | 关键 |
|  | 验收时，所有设备安装、调试、验证、试用已完成，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |
|  | 设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收 | 关键 |

- 附件

| 序号 | 文件项目 | 提交阶段及时限要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程文件 |  |  |
| 1 | 设备交付计划表。 | DQ开始前 |
| 2 | 权限清单 | OQ开始前 |
| 3 | 报警清单 | OQ开始前 |
| 4 | 投标文件、合同及订单。 | 设备开箱验收 |
| 5 | 卖方发运清单及相关检验报告 | 设备开箱验收 |
| 6 | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 设备开箱验收 |
| 7 | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | DQ开始前完成审批 |
| 8 | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 不晚于IQ开始前 |
| 9 | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 不晚于IQ开始前 |
| 10 | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 不晚于IQ开始前 |
| 11 | 设备安装文件：焊接证书、各种安装处理记录及报告 | 不晚于IQ开始前 |
| 12 | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 设备开箱验收 |
| 13 | 校验报告及计量证书。 | 不晚于IQ开始前 |
| 14 | 安全报告。 | 设备开箱验收 |
| 15 | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 | 设备开箱验收 |
| 16 | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 不晚于IQ开始前 |
| 17 | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 设备开箱验收 |
| 18 | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 设备开箱验收 |
| 19 | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 设备开箱验收 |
| 20 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档；开箱时无法提供的文件可在设备验收前提交给工程部。 | 设备开箱验收 |
| 二、验证文件 |  |  |
| 1 | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 | FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交；SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交 |
| 2 | 满足GEP要求的项目文件交付包 | 不晚于IQ开始前 |
| 3 | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 不晚于IQ开始前 |
| 4 | 验证文件： |  |
|  | （1）验证计划 | 设计阶段，设计确认开始前 |
|  | （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 | 系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前 |
|  | （3）设计确认及文件（DQ） | 设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 |
|  | （4）安装确认及文件（IQ） | SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交 |
|  | （5）运行确认及文件（OQ） | IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 |
|  | （6）性能确认及文件（PQ） | OQ批准后开始执行 |
|  | （7）追溯矩阵（RTM） | PQ完成后开始起草，最终验收前提交 |
|  | （8）验证总结报告（VSR） | PQ完成后开始起草，最终验收前提交 |