sIPV课题组药品综合稳定性试验箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司sIPV课题组药品综合稳定性试验箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司sIPV课题组药品综合稳定性试验箱的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

《良好自动化生产实践指南第五版》GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

sIPV课题组现需购买1台药品综合稳定性试验箱，用于规范的药品稳定性考察。稳定性研究是药物注册申报非常重要和关键的研究内容。2015年4月，国家药品审评中心CDE颁布了《生物制品稳定性研究技术指导原则（试行）》，其中规定需设计试验“对各种影响因素（如温度、湿度、光照、反复冻融、振动、氧化、酸碱等相关条件）”进行研究考察。因此，规范的稳定性研究非常重要，而核心设备即“药品综合稳定性试验箱”是全面地开展规范研究的必备条件。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于疫苗楼脊髓灰质炎灭活疫苗（vero细胞）车间内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸要求：长*宽*高不大于1300*1700*2000。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：相对湿度≤80%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 可耐75%酒精、0.1%新洁尔灭、1%84消毒液腐蚀，便于清洁。 | 关键 |
|  | 内壁及搁板为304镜面不锈钢，内门为钢化玻璃。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 完整的外包装、及易耗的配件替换 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度范围（℃）：15~65，温度波动度（℃）：±0.5，温度偏差（℃）：±1。 | 关键 |
|  | 湿度范围(％R.H)：15~95，湿度偏差(％R.H)：±3。 | 关键 |
|  | 照度范围( Lux)：10~10000，照度偏差( Lux)：±500 | 关键 |
|  | 紫外辐照度（μw/cm²）：80~100 | 关键 |
|  | 紫外光谱范围（nm）：320~400 | 关键 |
|  | 安装功率（W）：4400 | 关键 |
|  | 箱体要求：四箱，四个箱体可独立运行。 | 关键 |
|  | 工作室总容积：不小于850L | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配置载物搁板： 12层 | 关键 |
|  | 验证孔：4只 | 关键 |
|  | 温湿照度打印记录仪：4套 | 关键 |
|  | 手机短信报警器：1套 | 关键 |
|  | 进口触控仪表：4只 | 关键 |
|  | 制冷压缩机组：4组 | 关键 |
|  | 自动循环供水系统：1套 | 关键 |
|  | 随机配备加湿水泵：4个 | 关键 |
|  | 双门设计，带玻璃内门 | 关键 |
|  | 外门配备钥匙锁 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 药品稳定性试验箱温湿度采用进口液晶触摸屏控制器，相对温湿度性能精确的设定显示，分辨率达到0.1℃/0.1％RH | 关键 |
|  | 各箱体独立控制，可设置不同的温湿度，同时进行不同的试验 | 关键 |
|  | 用户管理：用户可分配不同权限，实现三级权限管理，可对用户账户权限进行控制与管理，防止非授权更改设置 | 关键 |
|  | 审计追踪：运行数据、操作日志、报警日志完整记录，操作历史和报警记录，可按照时间、用户进行查询 | 关键 |
|  | 温湿度控制：平衡调温调湿 | 关键 |
|  | 控制器：进口温湿度传感表 | 关键 |
|  | 数据采集：控制器内部4G循环数据储存，可通过内置SD卡导出，采集频率可调，微型打印机纸质记录，打印频率可调 | 关键 |
|  | 照度和紫外辐照度可自动控制 | 关键 |
|  | 可通过 Internet 实现远程监控 | 关键 |
|  | 温湿度超差手机短信报警系统。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 用户管理至少可设定三级以上权限和密码保护，分别为操作级、维护级、管理级。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，时间戳应由管理员权限管理，其他权限不可修改系统时间 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 每一样品检测数据应实时生成为不可编辑的文件格式并得以保存 | 关键 |
|  | 系统应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、参数更改、记录删除以及相应操作人员、日期时间、关键操作等 | 关键 |
|  | 支持数据集中网络化管理，能满足实现LIMS自动抓取数据。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可被查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，并能查询、存档、输出打印成纸质记录文件 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |
|  | 系统时间准确同步，为北京时区时间，系统时间偏差≤5s/24h | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电源应为应用三芯安全电源插座引出，其接地端必须可靠接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，使用说明书中应注明当转子达到使用寿命时，如仍要继续使用，应采取哪些安全防护措施。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）验证总结报告（VSR） （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商提供设备的DQ、IQ、OQ服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商协助并指导公司进行设备的PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少为一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期到期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用