质量保证部无线温度验证仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部无线温度验证仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部无线温度验证仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GEP良好工程管理规范

- 计算机系统符合GAMP5和21CFR Part11的要求

- 安全及环保法规指南

- 安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

- 防护等级：电机、电气、仪表及所有控制系统的部件（包括控制盘）的防水防尘等级达到IP64；

机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB-52261-2002。

- 系统描述

质量保证部需要购买无线温度验证仪一套，含带正版操作系统的笔记本电脑1台，主要用于罐类设备等温度设施设备的验证。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼C区一楼质量保证部验证组办公室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 无线温度验证仪尺寸应小巧便携，利于进行温度验证工作。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量便于进行温度验证。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应-30-50℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括0-100%RH | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： B级/C级/D级/CNC区/普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 可更换电池或者充电。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。形状便于放置在所需检测的位置。 | 关键 |
|  | 仪器外壳材质耐用、无毒、防灰尘。 | 关键 |
|  | 设备材质耐受消毒剂消毒，便于洁净区内温湿度测试。 | 关键 |
|  | 温度传感器均有唯一的、清晰的编号，用于识别和维修，耐水耐高压。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度测量范围：0-150℃ 精度：全量程±0.05℃。 分辨率：0.01℃。 记录间隔：1秒-任意时间可调。 记录容量：15000条以上。 操作程序：可同时编辑开启多个程序，根据需要分批导出程序 使用寿命：至少使用十年以上。 | 关键※ |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 仪器性能稳定，传感器灵敏度高，仪器与应用软件之间通讯正常，并能快速连接。 | 关键 |
|  | 配置要求：至少包括22个或以上无线温湿度记录仪、配套软件程序、配套的数据线、配备2个或以上的数据传输设备，每次传输设备能完成至少10个探头的同时编辑、导出数据、程序的工作，备用电池至少22个，电池为锂电池且有过充保护功能。探针长度根据本公司要求进行设计，便于进行管道灭菌验证，探头应有配套的固定装置不少于40个，固定装置的尺寸根据本公司的要求提供。协助提供罐体灭菌的布点工具的设计。 笔记本电脑：I5以上处理器，8G内存，500G以上固态硬盘。 | 关键※ |
|  | 温度传感器和充电器等电子元件的防尘防水等级至少达到IP68以上。 | 关键※ |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 电脑操作软件为Windows10专业版以上正版原装，验证软件为正版原装，操作界面中文或英文显示，有帮助等快捷菜单。报告一键式生成模式，一次性生成完整验证报告并打印（报告内容包含设置信息）。报表能自动进行最大值，最小值，平均值，均匀度，最冷点，最热点，波动度等各项统计。 温湿度双通道可自定义选择开启或关闭。 | 关键※ |
|  | 仪器具备数据采集、存储、输出功能。数据采集频率可通过软件设置，从1秒至2小时均可调。 | 关键 |
|  | 设置：系统设置：可设置必要的运行参数，如记录时间间隔；报警内容及上下限；提示内容；锁屏功能等；支持对多个验证仪一次性统一设置和分批设置。 报告设置：可设置必要的报告格式与内容； | 关键 |
|  | 具备数据的读取、检索查询、打印、等功能。 （1）记录：记录内容至少包括数据、曲线、计算汇总结果、测试名称、测试时间、仪器编号、权限人、报告打印时间等必要的内容。 （2）检索查询：可通过时间段、名称等方式检索查询所有历史记录，历史记录与曲线可生成报告并打印。 （3）支持多个验证仪一次性统一导出和分批导出。 （4）打印：系统可匹配连接公司所用打印机，并可对报告的打印进行必要的设置，打印的记录内容完整、正确、清晰。 | 关键 |
|  | 错误或者提示：软件可对以下情况进行提示： （1）错误的操作提示；设备之间通讯故障提示；储存已满提示。 | 关键 |
|  | 应用软件语言包含中文简体，操作界面清晰简洁，易于辨识，便于操作。 | 关键 |
|  | 系统能够按照设置稳定运行，使用时数据采集连续、完整、正确。 | 关键 |
|  | 系统软件可升级。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 可生成报告并存储、打印。生成的报告包含用户信息，且为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 功能强大全面：用户管理、权限分配、审计追踪、数据备份与恢复、密码管理、和验证方案的设置、探头分布图、趋势图、统计计算等；审计追踪要求不可修改、不可删除，但能满足备份及恢复的功能。要求审计追踪能记录所有类型的操作，并可以按类别、时间、人物筛选查询，权限策略灵活，可根据用户实际需求勾选相应级别的权限。 | 关键 |
|  | 权限分级要求 1、应设置至少3级权限； 2、访问级别-根据用户组员关系，系统必须在登录时自动为每个用户分配适当的访问级别，户名可设置位数12位以上，密码长度不低于8位。 | 关键 |
|  | 软件终身免费维护和升级 | 关键 |
|  | 数据处理软件可兼容WINDOWS 7、8、10操作系统。供应商需提供有效措施防止数据被修改删除，系统时间必须是北京时间、时区。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 如采用锂电池电源，充电器应有过充保护功能，在电池已经充满电的情况下，充电器应停止充电。 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | # 需提供的文件如下： 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 组件、配件、备件及易损件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明：包括各组件型号、规格、品牌、材质等 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告及记录、各种标示、保修卡、校准证书 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期 | 关键 |
|  | 第三方或有资质的供应商出具的校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | - 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 - 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 - 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 所有技术、确认、说明文件均提供电子版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 运输箱结实耐用，便于运输。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 在设备完全交付使用前，应由厂家完成IQ、OQ并提供电子版和纸质版验证方案，验证方案和验证计划应能接受我司修改。IQ及OQ应包括计算机化系统的软件验证，此文件应为原厂中英文对照版本。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | - 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 - 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 - 厂家及时提供设备软件升级信息，并及时提供免费软件升级服务。 - 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 - 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 - 厂家应免费提供可使用两年的电池更换，密封圈更换等合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | - 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 - 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 - 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 - 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 附件

N/A