疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间一次性混匀袋推车用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 一次性混匀袋推车 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—63—Tank—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | sIPV课题组 | 丁黎旭 |  |  |
| 审 核 | sIPV课题组 | 喻 刚 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 杜洪桥 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 卞秋雨 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2022.01.10 | 丁黎旭 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间一次性混匀袋推车的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间一次性混匀袋推车。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

- 世界卫生组织健康标准（WHO）

- 中国药品生产验证指南（2003）

- 自动化生产规范（GAMP）

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

N/A

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| sIPV课题组 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从生产角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间需要购置4台一次性混匀袋推车，用于Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）疫苗车间内半成品配制。该一次性混匀袋推车，需可以配合一体式磁力耦合驱动单元、一次性混匀袋、地秤一起使用，完成半成品配制工作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 疫苗楼Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）车间内B级区域，方便放置于洁净区地面 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 系统总体积：200L，工作体积：40-200L；应在满足需求的前提下，尽量缩减设备尺寸。长,宽不大于800mm,高不大于1000mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.2吨/平米）承重要求。 | 期望 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应15℃～26℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A+B级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 一次性混匀袋推车外观：应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷,所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接； | 关键 |
|  | 推车内外表面应拉丝处理，光滑易清洁，内外表面粗糙度为Ra≤0.8um。 | 关键 |
|  | 不与试剂直接接触的金属材质应至少为304，需提供相关材质证明报告。 | 关键 |
|  | 一次性混匀袋推车采用3D立方体设计以增加混合效率，具有侧门便于侧面安装和替换无菌混合袋，侧面具有树脂玻璃视窗，便于观察混匀过程。视窗旁需设置刻度线，准确显示溶液体积，刻度值5-10L。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受过氧化氢、臭氧、甲醛熏蒸消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂、0.1%新洁尔灭表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识，需配有中文说明： （1）制造/供应单位； （2）产品编号； （3）型号； （4）安全标识。 | 关键 |
|  | 本套系统必须附有检验合格证，合格证上至少应包括如下内容：产品名称、型号、制造厂名、检验员号、检验日期 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 200L：40-200L料液处理量 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可与磁力搅拌驱动系统轻松组合，便于安装搅拌器，不锈钢推车安装大尺寸（不低于8寸），可耐高压（121℃，40分钟）脚轮。易于推上不锈钢地秤。 | 关键 |
|  | 残留：支撑容器内部应具有独特倾斜倒角设计，出液管位于最低端，残留量小于200ml。 | 关键 |
|  | 该设备适用于此种搅拌方式：底部中心搅拌，工作时搅拌桨漂浮于膜上方，要求无任何摩擦和机械压力。 | 关键 |
|  | 搅拌桨保护：配有搅拌桨保护装置，以避免在运输时桨和膜摩擦带来的泄露风险。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 到厂资料：装箱单、合格证、用户安装/操作/维护手册、备件清单、功能设计说明、不锈钢材质报告。 | 关键 |
|  | 图纸：推车尺寸等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核：安装确认及文件（IQ）；运行确认及文件（OQ）； 设备生产商负责提供验证文件并实施验证。 | 关键 |
|  | 所有的文件及报告均能提供电子版及纸质版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商工程师应在用户现场对管理、操作、维修等人员免费进行培训，帮助用户相关人员熟练操作及学会日常维护。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，因包装不良造成的损失，卖方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输。 | 关键 |
|  | 到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 厂家包装箱需标示重量提醒及运输过程中的注意事项。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 库存：提供满足两年运行需要的易损零部件及零部件库存。 | 关键 |
|  | 工具：供应商应提供专用标准工具进行维护。 | 关键 |
|  | 急需配件：凡需方急需的配件，供方采用快件运输方式，特殊情况时派人直接送到需方。国内配件至少2天内可送到需方。 | 关键 |
|  | 质量保质期：质量保证期至少为验收验证完成之日起十二个月。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收测试：依合约内容条件逐一验收，供应商指导用户共同完成现场验收测试。 | 关键 |
|  | 现场安装：供应商负责现场安装调试。 | 关键 |
|  | 零件费用：零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 关键 |

- 附件

不适用