病毒性疫苗研究二室NANO微射流均质机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室NANO微射流均质机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室NANO微射流均质机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 药品生产质量管理规范（2010 年修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置一台NANO微射流均质机，用于纳米材料的制备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区一楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 能安装在普通实验桌上 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量不超过地面基本承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外表面可耐受常规消毒环境，如臭氧、甲醛、过氧化氢、酒精、新洁尔灭等。 | 关键 |
|  | 接触产品的一次性耗材采用USP VI级，硅橡胶，C-Flex等适合于生物制品生产的材料。非一次性材料要求采用304不锈钢等耐腐蚀材料。密封材料使用高分子复合材料等耐磨耐腐蚀材料。 | 关键 |
|  | 所有与液体接触部分电解抛光。 | 关键 |
|  | 设备应易于清洁和消毒。 | 关键 |
|  | 高压微流化器进行日常清洁时使用纯化水和无腐蚀性的洗洁精时，保证设备不会生锈或被腐蚀。（接触产品的特殊结构及部件无法适用应在合同中说明） | 关键 |
|  | 直接接触物料，特别是主腔体，需耐有机试剂。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |  |
|  | 最少批处理量：5ml |  |  | 关键 |
|  | 最大处理量达到 60 mL/min@45000psi | 关键 |  |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |  |
|  | 残留量：≤1ml |  | 关键 |  |
|  | 最大工作压力达到45000psi |  | 关键 |  |
|  | 压力可调节范围：1%~99% |  | 关键 |  |
|  | 最大产品温度： ≥80 ℃ |  | 关键 |  |
|  | 压力调节方式：PLC触控调节，无需人工拧手轮 |  | 关键 |  |
|  | 进料器：配备10ml、20ml、50ml、100ml、200ml规格鲁尔进料器和300ml不锈钢进料杯套装 |  | 关键 |  |
|  | 出料收集器：鲁尔软管或类似 |  | 关键 |  |
|  | 单次样品处理体积设定：可根据样品量进行单次进样体积设定，5-15ml样品也可精确一次进样不吸空不浪费。 |  | 关键 |  |
|  | 微流化器核心处理交互容腔： - 主腔体为单通道“Y”型，金刚石材质，最小孔径在70μm~100μm之间。 - 微流化器主腔长度不小于8cm，直径不小于3cm，主交互容腔不能有移动部件及可变的参数。 - 可配置“Z”型辅交互容腔，用来调节背压或者进行样品预分散。 - 主交互容腔和辅交互容腔可串联使用，也可单独使用。 - 主金刚石交互容腔需配备冷却夹套，用于均质点辅助降温。 |  | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |  |
|  | 设备应设计成能连续运行(24h/天,7天/周)，除年检以外的其他检查或维护次数应尽量减少到最小。 |  | 关键 |  |
|  | 能够在0-40000psi的压力，连续的生产规模的工作状况下正常运行 |  | 关键 |  |
|  | 配备Y、Z型腔各一套。 |  | 关键 |  |
|  | Y与Z型交互容腔可串联使用，也可单独使用。 |  | 关键 |  |
|  | 可更换安装主腔体，适用不同物料，可选配主腔体有“Z”型和“Y”型。 |  | 关键 |  |
|  | 需搭配数显的均质压力和流量，支持均质单次反应体积和自动停止次数、时间等自定义设置调节。 |  | 关键 |  |
|  | 需配置超压保护系统。 |  | 关键 |  |
|  | 支持腔体和通道可冷却，在腔体和通道周围设置进水口和出水口密封循环降温系统或其他可冷却设施。 |  | 关键 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 选用国际知名品牌的电器组件、执行件及控制线路板、数显系统。配备与自动控制相关的检测组件、传感组件、执行组件、计数器等。 | 关键 |
|  | 存在自动控制系统，能实现均质压力的稳定。 | 关键 |
|  | 采用PLC智能触摸屏或按键操作，全屏显示。 | 关键 |
|  | 有紧急停止按键，遇到紧急事件可随时停止设备运行。 | 关键 |
|  | 配内置压力传感器（无死体积）。 | 关键 |
|  | 有过载保护功能，在压力过载情况下可系统自动降速或自行停止。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 期望 |
|  | 仪器软件应具有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 期望 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 期望 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 期望 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 期望 |
|  | 拥有修改超压保护压力参数值功能，用于特殊参数研发要求 | 期望 |
|  | 需配备压力参数记录功能，便于查看回顾 | 期望 |
|  | 显示信息可包括： 均质压力、流速、运行状态、循环次数、处理时间。 | 关键 |
|  | 可通过触摸屏进行 MPa、PSI、Bar 3中单位间切换显示 | 关键 |
|  | 故障和报警屏幕显示。 | 关键 |
| - 、 | 具有报警功能如下：过载、输入不当、过载后操作指示等。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 具有安全保护功能和装置。 | 关键 |
|  | 无密封件的金属锥面硬连接，减少橡胶类密封圈的使用。 | 关键 |
|  | 模块化设计，可长期高压稳定工作。 | 关键 |
|  | 高压管路与接头至少耐受45000psi压力，保证安全。 | 关键 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备要有漏电保护功能，有单独的接地线，人体容易接触的部位要有安全防护措施。 | 关键 |
|  | 有急停开关，启动开关，电源指示灯。 | 关键 |
|  | 液压油油压压力表显示。 | 关键 |
|  | 外设的不锈钢机壳保护液压系统，柜上安装有电源开关与指示灯。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作保养手册或说明书、故障排除说明书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 布局图:供应商应帮助用户考虑设备放置的空间，并提供设备外形尺寸与净重。供应商在投标文件中须提供设备尺寸基础图。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备附属配件清单,一年内易损坏品之建议清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 提供文件清单中所有文件资料均须提供三份。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备应保修期限不少于一年，有效日为完成验收日起。保修期内如发生机器故障供应商需无条件负责免费维修并更换故障零件。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在8小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家需在国内配备有具有认证资质的工程师提供设备安装、调整、验证、培训及维修等收到服务。 | 关键 |
|  | 厂家应及时提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。备品零件要求：供应商提供本机使用一年之内易损坏备品零件清单及报价。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定; 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用