病毒性疫苗研究二室纳米药物制备系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室纳米药物制备系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室纳米药物制备系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置一台纳米药物制备系统用于开发制造脂质体制剂，脂质体纳米粒，聚合物纳米粒，乳剂，纳米佐剂等纳米药物或制剂。通过仪器的微流控技术，应用新型处方设计完成纳米粒子结构包裹，并可对相关纳米制剂的包封率、药物释放性能以及活性进行优化。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究二室精密仪器实验室5 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 需要桌面空间不大于80cm×宽80cm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 约50kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 期望 |
|  | 工作环境湿度：0%～65% | 期望 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50-60 Hz | 期望 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 期望 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 制备体积：1-20 ml | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | - 通道流速：1-20 mL/min - 纳米颗粒制备产物粒径范围：30-500 nm； - 颗粒分散系数：PDI≤0.3； - 流体混合时间≤5ms； - 控温范围：室温-80℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | - 流速精准度：≤±3%； - 控温精度：全温度范围内，≤±1℃； - 设备具备前后废液自动切换功能，可有效控制和减少废液量，节约物料成本； | 关键 |
|  | 注射器：可使用1 mL、2.5 mL、5 mL、10mL等进口和国产注射器；或压力泵进样 | 关键 |
|  | 废液和样品收集：15 ml或50 ml 离心管 | 关键 |
|  | 系统芯片： 1.芯片材质为COP或COC材质，可提供材质证明文件； 2.芯片为无菌去热源； 3.芯片可兼容溶剂：甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、正丙醇、异丙醇、DMF、DMSO等； | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 1. 若配备电脑：电脑主机配置不低于N5100处理器，128G硬盘，16GDDR3内存，128GSSD，DVD光驱，15.6寸液晶显示器；预装工作站软件以及相关辅助应用软件；如果有新的软件版本或者升级补丁，可提供最新的版本或补丁。需确保各软件间的兼容性，不应出现因兼容性导致的系统运行异常。 2. 若软件兼容在主机内，需确保各软件间的兼容性，不应出现因兼容性导致的系统运行异常。如果采购期间有新的软件版本或者升级补丁，可提供最新的版本或补丁。 | 关键 |
|  | 工作软件功能：可设置流速比、总流速、初段和末端废液量、芯片类型、温度、注射器规格、溶液体积等操作参数； | 关键 |
|  | 自动报警提示：当操作错误和发生故障时，系统会实时预警并提示错误参数。 | 关键 |
|  | 具有断电或关机保护功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 操作界面应可提供简体中文，并使用国际单位制。 | 期望 |
|  | 整个系统内部可实现自动时间同步。 | 关键 |
|  | 可实现操作参数记录保存 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作、维护保养和服务手册。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 成套(整套)装置的合格证和质量保证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 原材料：生产商、合格证和材质检测证书等。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备和设备附件、零部件（包括机械、电气、仪表和控制系统）的合格证和使用说明书（规格型号、数量、技术参数、电路图、结构图、平面布置图、生产商等内容）质量保证书、保修卡、检测记录和检测证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 易损件一览表（表明名称、材料、规格、型号、产地和生产商、简图、标准、数量、正常使用寿命、价格等）。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 现场验收测试(SAT)。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有的测量仪器仪表的列表，所有这些仪表或传感器必需校准。校准效期自交付之日起不低于9个月。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保修期至少一年及以上 | 关键 |
|  | 除首次安装调试和仪器操作培训外，可免费提供仪器操作、维护以及实验方法建立相关知识的解答，必要时可以来现场进行调试和指导。 | 期望 |
|  | 芯片需可持续供应，若出现供应限制，需可提供备选或替代 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 依合约内容条件逐一验收。供应商需协助完成相关验证。 | 关键 |

- 附件

不适用