病毒性疫苗研究纳米粒度及ZETA电位分析仪

用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室纳米粒度及ZETA电位分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室纳米粒度及ZETA电位分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室需要购买1台实验室用小型纳米粒度及ZETA电位分析仪，用于检测核酸递送系统的粒径与电位。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 综合楼A区一楼病毒性疫苗研究二室综合实验室 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
| 11 | N/A |  |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 温度：能适应10℃～35℃环境 |  | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括35%～80% |  | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 能匹配我公司交流电电源：220V，50Hz | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 |  | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 仪器功能：必须具备粒径、Zeta电位和颗粒浓度三大检测功能 | 关键 |
|  | 光源：高稳定性气态He-Ne激光器，不低于8 mW | 关键 |
|  | 检测范围：0.3 nm－10 µm | 关键 |
|  | 检测器：采用APD雪崩光电二极管，量子效率QE高于50% | 关键 |
|  | 冷凝控制：主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝 | 关键 |
|  | 温度控制范围：0 - 110度，精度+/- 0.1度 | 关键 |
|  | 激光衰减调整：自动，调节范围：100%-0.0003% | 关键 |
|  | 光路过滤转盘：标配荧光和偏振光过滤装置，可通过软件控制选择性加入或者移出，有效避免样品荧光和扩散影响，同时不损失仪器灵敏度 | 关键 |
|  | 粒度测量，检测角度：173° + 13°+ 90°，最小样品容积：10 μL，测量浓度范围：0.1 mg/ml-40% w/v | 关键 |
|  | 仪器具能够自动确定最佳测试点，低浓度时可提高检测体积提高信号强度，高浓度时可避免多次散射效应 | 关键 |
|  | 测量技术：多角度动态光散射,可以得到不依赖测量角度的唯一粒径结果 | 关键 |
|  | ZETA电位测试：设备无需校准样品池，能够完全克服电渗影响 | 关键 |
|  | 设备需避免交叉污染 | 关键 |
|  | zeta适合检测粒度范围：3.8 nm-100 µm，最小样品浓度：1 mg/mL，最高浓度 40% w/v，样品导电范围： 0 - 260 mS/cm | 关键 |
|  | 颗粒浓度功能： 浓度测量范围（30 nm金）： 1 x 10^8 – 1 x 10^12个颗粒/mL | 关键 |
|  | 配置需包含：主机及软件、粒径及电位标样、300套可抛弃粒径池、30套可抛弃毛细管电位样品池、微量石英粒径样品池3套（最小12 µl,最大45 µl ）、可抛弃性毛细管微量样品池2包（1底座+44个池子为1包）（最小3 µl）、粒径和电位样品池各1瓶、用于有机相检测的插入式钯电极1支 | 关键 |
|  | 具有三种以上粒径分布计算模式（General Purpose, Multiple narrow modes, L-curve Analysis） | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 软件采用自适应相关算法，有效去除灰尘影响并提高数据质量，单次准确测量时间不低于15秒 |  | 关键 |
|  | 专家诊断程序，可提供粒度数据质量报告及粒度分布拟合图，自动判断样品结果和分布结果的好与坏，并给出有关样品测试改进建意 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作维护说明书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图，电气接线图；注释参考等；图纸清单。提交时限:不晚于IQ开始前 | 期望 |
|  | 组件、备品备件、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、校验证书及合格报告、各组件相关报告及合格证。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 现场验收测试(SAT)。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件： a) 性能确认及文件（PQ）； b) 安装确认及文件（IQ）； c) 运行确认及文件（OQ）； d) 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； 负责制定PQ/IQ/OQ/DQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：DQ报告在IQ前提交，IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ，DQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |  |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验收单》。 | 关键 |  |
|  | 各种制造材料要有可追溯的材质证明； | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 |  | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 1.货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 |  | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 |  | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 |  | 关键 |

- 附件

不适用