病毒性疫苗研究二室全自动样品冷冻研磨机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室全自动样品冷冻研磨机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室全自动样品冷冻研磨机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- GAMP5

- 药品生产质量管理规范（2010年修订）及其附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室拟购置一台全自动样品冷冻研磨机，用于本课题中组织样品前处理等操作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区一楼细胞基质流感课题组综合实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 符合桌面基本承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 配套接入220V电源、数据线等。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应20℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 与产品接触非金属部件的材质要求：无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 至少能同时处理40个以上的样品 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 需配备低温冷冻系统 | 关键 |
|  | 可兼容的研磨管规格应包含：0.2-0.5mL、2mL、5-15mL | 关键 |
|  | 出料粒度在5µm左右 | 关键 |
|  | 冷冻适配器最低承受温度应达到-196度 | 关键 |
|  | 需配置专用加珠枪一把 | 关键 |
|  | 需配置进口5号不锈钢磨珠至少40颗 | 关键 |
|  | 马达驱动发生系统应为进口 | 关键 |
|  | 均质速度：0—70 HZ/秒，可自行设定； | 关键 |
|  | 工作时间：0秒-999分钟，可自行设定； | 关键 |
|  | 温度误差：±0.5℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 人机界面友好，在界面上可以对参数进行设定、手动、自动操作。 | 关键 |
|  | 可存储实验数据，根据不同实验样本，可设置心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 | 关键 |
|  | 在设定的时间条件到达后，可智能启动，无需人工在按启动操作 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 所有的线路应采用密闭线槽配线。 | 关键 |
|  | 所有控制配线采用低电压控制系统，电压≤36V。低压接线（通讯/信号线路）与较高的电压隔离开处理，并且采用屏蔽电缆。 | 关键 |
|  | 所有电线根据计数文件在每一端通过数字、字母等进行标识。每根导线应在所有端点和连接点采用相同的标识。线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。 | 关键 |
|  | 电气柜所有金属部位应该正确接地。使用模拟装置的面板应具有独立的接地块与独立的导线连接到主接地点。 | 关键 |
|  | 所有电气连接处外部应有电气警示标识。设备高电压部位应该采取机械保护，防止人员意外接触。 | 关键 |
|  | 系统具有断电保护措施：在断电下所有的阀门关闭以保持过程的完整性。恢复供电后，设备可设定自动开机或人工启动。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作、维护保养和服务手册。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 成套(整套)装置的合格证和质量保证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 原材料：生产商、合格证和材质检测证书等。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备和设备附件、零部件（包括机械、电气、仪表和控制系统）的合格证和使用说明书（规格型号、数量、技术参数、电路图、结构图、平面布置图、生产商等内容）质量保证书、保修卡、检测记录和检测证书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 随机配件清单（标明名称、材料、规格、型号、产地和生产商、简图、标准、数量、正常使用寿命、价格等）。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 易损件一览表（表明名称、材料、规格、型号、产地和生产商、简图、标准、数量、正常使用寿命、价格等）。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有的测量仪器仪表的列表，所有这些仪表或传感器必需校准。校准效期自交付之日起不低于9个月。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备厂家或供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 供应厂商必须能够提供不同样品的处理方案，例如血清，血浆，外周血单个核细胞，组织培养, 尿液, 脑脊液等 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 自验收合格之日起1年内为质保期，对设备进行免费维护（耗材、传感器不包含），包含零配件更换。质保期后，对设备进行有偿维护。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，提供免费技术支持，要求设备出现故障后，中标方要在2小时内明确答复，对一般情况及由操作失误引起的故障及时进行分析、判断，并提出解决方案，指导用户进行简单的复位和维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。在保修期内，需方遇到不能自行解决的问题，中标方需在48小时内到达需方进行免费维修。 | 关键 |
|  | 提供悬浮细胞、片状载体、微载体三种培养模式对应的三套搅拌桨。 | 关键 |
|  | 中标方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用