乙型脑炎减毒活疫苗车间全自动革兰氏染色仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼乙型脑炎减毒活疫苗车间全自动革兰氏染色仪

的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼乙型脑炎减毒活疫苗车间全自动革兰氏染色仪，用于菌型分析

。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《中华人民共和国药典》2020年版

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

乙型脑炎减毒活疫苗车间需要购买1台全自动革兰氏染色仪，用于菌型分析。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 乙型脑炎减毒活疫苗车间检定间. | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸要求：长×宽×高不超过600mm×300mm×600mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机重量≤30kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～26℃。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备及推车外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备表面要光滑、平整，易于清洁。 | 关键 |
|  | 染色机内部各部件及试剂管路都采用耐腐蚀材料，确保设备的稳定性。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 革兰氏染色符合机染标准的染色方法。 | 关键 |
|  | 采用高压离心喷雾染色，节约试剂用量，且载玻片间无交叉污染，染色均匀亮丽，无脱片现象。 | 关键 |
|  | 染色完成时，染色片已经经过离心干燥，可直接镜检。 | 关键 |
|  | 自带成片成像系统，可直接显示镜检结果。 | 关键 |
|  | 革兰氏染色时间：4-5分钟。 | 关键 |
|  | 样品盘容量：不少于12片 | 关键 |
|  | 通过设置可让染色更精细化，可以进行多种样本的革兰氏染色。 | 关键 |
|  | 中英文触屏按键， 全中文菜单， 易于操作，可自定义玻片数目，全封闭系统，不需要接近水槽，不污车间环境。 | 关键 |
|  | 每套染液（500ml/瓶）可染500～1000 张玻片。 | 关键 |
|  | 静音设计， 染色全过程平稳安静， 给工作人员更安静的操作环境。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 酒精清洗，特殊流路清洗和喷量检测，维护方便。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 染色时有染色进度条，染色完成时，有提示音，具有试剂不足自动报警和故障报警功能。 | 关键 |
|  | 染色流程全自动化，只需加载玻片，操作时无需人为干预。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |
|  | 仪器要有漏电保护功能。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、图纸说明及清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
| - b | 设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试报告和现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
| - b | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 供应商提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足GMP相关法规要求（1）设计确认及文件（DQ），包括风险评估； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）； （4）设备生产商负责制定设备DQ/IQ/OQ验证方案并负责DQ/IQ/OQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）应为中文，纸质文件一式三份，电子版一份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）仪器相关方案中，应明确本仪器的配置、规格，并且通过分析阐述每一个仪器环节的必要性； （2）标书中明确仪器所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）仪器供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括：DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备及易损备件保质期从设备验收合格之日起计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
| - b | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内及时派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 要求设备在签订合同后1个月内到货 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件 | 关键 |

- 附件

全自动革兰氏染色仪1台，载玻片，革兰氏染液套装