细菌类疫苗室毒素组冻干机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室毒素组冻干机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室毒素组冻干机的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准。

- 安全达到国内相关标准及CE标准要求

- 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。

- 系统描述

细菌类疫苗室毒素组各购买2台冻干机，用于白喉疫苗原液车间和破伤风疫苗车间菌种的冻干制备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 购买2台冻干机，安装于细菌类疫苗室白喉原液车间C级区域菌种间和细菌类疫苗室破伤风原液车间C级区域菌种间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 冻干机尺寸：占地面积＜500mm×500mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出冻干机选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级别区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz； | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 冷阱、腔体内壁、外表面光滑平整不易腐蚀不能生锈，可经受多次臭氧熏蒸而不腐蚀，且没有明显划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗消毒。 | 关键 |
|  | 采用最少的密封部位，防止系统真空泄漏，耐用的O型环使操作更可靠 | 关键 |
|  | 冷凝室开口大，便于水蒸气的快速运送。冷凝管直接位于冷凝腔内，缩短水蒸气传送距离，缩短冷凝时间，提高干燥效率 | 关键 |
|  | 干燥附件多种多样，最大限度的满足用户的不同需求 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 （7）温度范围。 （9）电压、电流、功率、频率。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 冻干菌种，0-200管/次 |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 冻干机冷阱温度＜-80℃ | 关键 |  |
|  | 温度监测精度≤ 0.1℃ | 关键 |  |
|  | 真空监测精度≤ 0.001mbar | 关键 |  |
|  | 最大凝冰效率＞4Kg | 关键 |  |
|  | 凝冰效率≥4Kg/24h | 关键 |  |
|  | 内室尺寸＞10L | 关键 |  |
|  | 真空泵抽气量＞100L/min | 关键 |  |
|  | 极限真空≤0.002mbar | 关键 |  |
|  | 干燥室直径＞300mm | 关键 |  |
|  | 外接橡胶阀≥10个，可独立控制。 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 压缩机功率≥0.50KW | 关键 |  |
|  | 制冷剂为天然环保制冷剂 | 关键 |  |
|  | 配备冻干所需配件，包括菌种管适配器，菌种管口熔封适配器，熔封附件 | 关键 |  |
|  | 配备外接冻干瓶及与干燥室连接配件，冻干瓶数量≥8个。总体积需满足冻干工艺要求。 | 关键 |  |
|  | 可处理泪滴菌种管的干燥及封口，配熔封机。 | 关键 |  |
|  | 菌种管熔封方式为在线熔封 | 关键 |  |
|  | 具有电磁阀可调节系统真空度 | 关键 |  |
|  | 配有报警功能及安全锁，防止误操作修改预设的冻干程序等系统参数 | 关键 |  |
|  | 配有冷凝水检测系统，保护系统安全 | 关键 |  |
|  | 具备验证孔可进行板层温度验证，或提供可行的验证策略 | 关键 |  |
|  | 具有HEPA过滤器 | 关键 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 具有断电自动重启功能。 |  | 关键 |
|  | 配有冻干终点检测系统，系统应包括真空检测所需配件和相关软件配制。 |  | 关键 |
|  | 配有一键热气除霜功能 |  | 关键 |
|  | 配有维护提醒，包括真空泵换油时间提醒，制冷清洁、仪器运行时间和电源电压偏移等 |  | 关键 |
| - 至 | 至少配备三个真空传感器和一个真空控制器 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 配有大尺寸彩色触摸屏及智能控制系统，实时显示显示温度、真空度、报警信息、运行电压电流等 |  | 关键 |
|  | 报警信息直接网络发送，推送至手机终端，不需要额外配备电脑 |  | 关键 |
|  | 配有关键参数设置界面，可分别设置冻干程序中各个阶段对应的持续时间、冷阱温度、真空度等相关参数， |  | 关键 |
|  | 配有数据存储功能，以表格形式或曲线形式存储相关参数 | 关键 |  |
|  | 数据存储空间不少于900MB，可连续或间断记录半年以上数据 | 关键 |  |
|  | 有USB接口、网线接口，可直接导出电子数据、网络传输，并开放相关协议用于信息化系统的数据采集。 | 关键 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准。 保护等级：NEMA4X/IP56 | 关键 |
|  | 其他保护： - 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 - 设备操作位置及设备维修区域必须设易于人员接近的急停按钮，并有明显的标示。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细功能说明、设计说明、配置说明与清单。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、P&ID图、控制原理图、计算机系统相关图纸、图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件： 出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 提供关键设备清单。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试报告（SAT）和现场验收测试报告（FAT），以及调试文件：工厂验收测试报告、现场验收测试报告、调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； （5）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 现场验收报告。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、文件与服务，IQ、OQ应包括计算机化系统相关的验证。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 维护维保周期。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用