抗体研究室微生物检验仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室微生物检验仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室微生物检验仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 产品应满足相关国家标准和行业标准，若本URS所提要求与标准不一致，应按照高的标准执行。

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

微生物检验仪是用于微生物限度检测的仪器，可用于微生物限度的测定试验，抗体研究室根据需求请购一台微生物检验仪。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区二楼 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于实验台桌面 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 用于微生物检查的专用设备，仪器内置四个大流量隔膜泵，过滤速度快，可直接排液，无需抽滤瓶，采用薄膜过滤法将供试品内的微生物截留在滤膜上。 | 关键 |
|  | 内置自动消毒程序，智能控制设备消毒，可独立设置过滤定时功能，自动记忆 | 关键 |
|  | 一台主机可配合四种泵头使用，泵头可121℃湿热灭菌，配备火焰喷枪，泵头可用火焰喷枪快速灭菌，四个泵头过滤可同时启停，也可独立控制 | 关键 |
|  | 有活性碳滤网和气体抽排装置 | 非常关键 |
|  | 配PB47泵头和带过滤底座滤杯，无菌包装 | 非常关键 |
|  | 可独立设置过滤定时功能，自动记忆，内置自动消毒程序，智能控制设备消毒 | 关键 |
|  | 带打印功能 | 关键 |
|  | 不锈钢机壳经镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备供应商应提供操作手册包括但不限于以下内容： 开箱后的装箱单和设备手册 设备出厂时的测试证书 设备使用和维护说明书 产品合格证 随机配件清单 易损件及备品备件清单 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供设备的验证资料、设备出厂检测报告。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 需提供IQ、OQ、PQ验证。 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用