质量控制室智能电子拉力试验机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室智能电子拉力试验机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室智能电子拉力试验机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买1台智能电子拉力试验机主要用于铝塑组合盖开启力、胶塞穿刺力、安瓿瓶折断力等提供性能测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不大于500（长）*500（宽）*1600（高）mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：小于70% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：电源220V/50Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明（包括制冷剂型号及注入量等） - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 精度0.5级 | 关键 |
|  | 试验速度1-500mm/min（无极变速） | 关键 |
|  | 位移精度±0.5% | 关键 |
|  | 试验宽度30mm（其他夹具可定制） | 关键 |
|  | 行程1000mm | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 测控程序必须是稳定可靠的，且有软件著作权证书,程序免费终生升级(需生产厂家提供证书） | 关键 |
|  | 无需借助计算机，主机即可单机独立操作，可存储、查询、打印测试结果 | 关键 |
|  | 仪器配有测试软件，配合笔记本电脑可以备份数据和审计追踪功能，方便数据查询和管理。 | 关键 |
|  | 笔记本电脑配置要求：处理器：intel i5、固态硬盘（SSD）：512GB、系统：Windows 10专业版、内存容量：16GB | 关键 |
|  | 配置：主机、安瓿瓶折断力测试夹具、胶塞穿刺力测试夹具、铝塑组合盖开启力测试夹具、微型打印机、测试软件、笔记本电脑 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能，并以不可修改删除的格式导出至计算机，导出的文件可以备份，保证测试结果的永久保存。 | 关键 |
|  | 仪器自带微型打印机，可打印设备型号、设备序号、实验人员、式样名称、试验编号、测试结果、测试模式、检测时间等完整试验信息（要求有实物图片证明）。 | 关键 |
|  | 计算机存储容量应满足设备连续使用五年以上且不会造成设备卡顿，应有存储容量报警提示，防止存储满时数据自动覆盖。要求计算机操作系统版本为win10专业版以上，要求设备所有数据可被备份服务器抓取，此项应在OQ或CSV中进行验证。 | 关键 |
|  | 分级权限功能: 通满足新版GMP要求，仪器需独具至少四级用户分级权限管理功能，每一级别具有用户名和密码，管理员可设置其权限（需实物图片证明）。 | 关键 |
|  | 密码和账户要求：仪器具有首次登陆强制更改用户名和密码的功能（需实物图片证明）。密码最少位数8位，需要每三个月提醒更换，需要设置为至少两种字符。应有密码输入错误最大次数限制。密码应可被被账号所有者及管理员修改。 | 关键 |
|  | 审计追踪功能：满足GMP要求，审计的内容包括操作者、操作时间、操作过程、操作原因；数据的产生、修改、删除、再处理、重新命名、转移 和对系统的设置、配置、参数及时间戳的变更或修改。审计追踪功能应不可关闭也不可被修改，并应在OQ中验证。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录及打印纸质记录内容应是一致的。 | 关键 |
|  | 记录保存格式应为不可修改的格式， 并可查询 | 关键 |
|  | 厂家提供备份数据读取策略及相关说明，提供备份数据读取正版软件，设备所有数据可被备份服务器抓取，此项应在OQ或CSV中进行验证。 | 关键 |
|  | 系统带时间功能并可以进行校准 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、拓扑图、架构图、计算机化系统相关图纸、图纸清单 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 验证计划 - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件 | 关键 |
|  | 验证补充文件： - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR） - 设备生产商可提供追溯矩阵、验证总结报告更好。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，培训还应有安全使用和应急处置措施的相关内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| - 设 | 设备供应商按照设备使用人员要求负责分批次运输到质量控制室原材料生化检测区摆放安装 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期自安装之日起计不少于1年（含1年） | 关键 |
|  | 保修期间，在用户正确操作过程中（人为因素除外），仪器发生故障或配件损坏，供方售后服务部需免费上门维修并更换损坏配件；如人为损坏或超出保修期，则根据仪器损坏程度收取更换配件的费用。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 在保修期外，提供终身免费的技术支持及使用指导服务，只收取基本材料费及运费。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 要求供应商能够提供符合国际标准的设备GMP验证方案（IQ、OQ、PQ），配合买方完成设备验收工作。 | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，仪器安装完毕，仪器安装人员需对仪器进行调试，直至仪器正常运转 | 关键 |
|  | 卖方工程师免费为买方提供调试供应商可提供安装、调试、培训等技术支持。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

- 主机

- 安瓿瓶折断力测试夹具、

- 胶塞穿刺力测试夹具、

- 铝塑组合盖开启力测试夹具、

- 微型打印机、

- 手动封盖机、

- 测试软件、

- 笔记本电脑

- 验证文件

- 计量证书