质量控制室自动化多参数测量仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动化多参数测量仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动化多参数测量仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《中华人民共和国药典》2020年版

21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》  GAMP5

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

自动化多参数测量仪是极为重要的析仪器，用于供试品的定量分析。

质量控制室需要购买1台自动化多参数测量仪及其相关设备，用于纯化水、注射用水、稀释液的pH和电导率检测等。自动化多参数测量仪的数据是供试品检测结果判定的依据，仪器的高灵敏度、高效能、高选择性、分析速度至关重要。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于质量控制室原材料生化检测区。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 多参数测试仪整体尺寸：长不超过240mm，宽不超过190mm，，高不超过80mm；自动进样器尺寸：长不超过600mm，宽不超过450mm，，高不超过600mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 220V，应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 坚固且耐化学腐蚀的塑料外壳 | 关键 |
|  | 模块化，多通道设计，可同时灵活自动化的测试纯水的电导率和pH。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | pH测量范围： -2.000...20.000 , 电导率：uS/cm-2000ms/cm | 关键 |
|  | 精度：pH±0.002pH，电导率：±0.5% | 关键 |
|  | 分辨率：pH 0.001/0.01/0.1pH, 电导率：0.001uS/cm-1ms/cm自动可变 | 关键 |
|  | 仪器主机采用模块化设计,配置pH/mv模块，电导率模块，可实现pH，电导率同时测量，可随时扩展如离子测量、溶氧测量功能。 | 关键 |
|  | 7英寸超大尺寸彩色电容触摸屏中文操作，具备包括中文的10种操作语言。 | 关键 |
|  | 存储至少有20000个数据点、250组分析结果， 数据导出可使用U盘或软件 | 关键 |
|  | 需配置三合一纯水PH智能电极和电导率智能电极和若干缓冲校准试剂。 | 关键 |
|  | 主机可自动识别智能ISM电极校准数据等信息，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。 | 关键 |
|  | 一键即可启动方法：预设参数固定的一些方法步骤。确保始终执行相同设置的特定分析。 | 关键 |
|  | 仪器内置无线电时钟，完全符合GLP规范。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 仪器具备测量前的设备自身检查功能，可检测仪器整个系统是否处于正常工作状态，并能对存在的问题自动排查、修复，并通过屏幕显示设备状态、相关故障相关信息及对应故障的解决方法。 | 关键 |
|  | 带自动打印装置，能够输出打印报告。存储、打印的检测记录具体内容应有时间日期、操作者信息、操作序列号，批号，pH和电导率，必要的设置等信息。 | 关键 |
|  | 可支持中文确保方便使用和无误操作。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 配置55 位x 100 mL自动进样器转盘套件，实现高效的自动化多参数测量目的，可实现多个样品的自动化的校准，清洗，测试，记录需求。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 需配置符合FDA 21 CFR Part 11软件，可实现设备集中管理、简化SOP、提升工作效率、用户统一管理以及100%的数据可靠性 | 关键 |
|  | 仪器具有四级用户权限管理可在用户组中自由定义每个用户组各自的用户权限，并将创建的用户分配至相应的用户组中实现用户权限管理，满足您对设备管理的严格要求。 | 关键 |
|  | 密码最少位数8位，需要每三个月提醒更换，需要设置为至少两种字符。账户名可设置的长度应满足使用人员名字的中文拼音最长位数。应有密码输入错误最大次数限制，目前为10次。密码应可被被账号所有者及管理员修改。 | 关键 |
|  | 软件需全面支持符合监管机构当前的要求。具备审计追踪、电子签名、用户权限等安全功能允许您随时进行实验室系统审计。 | 关键 |
|  | 软件需具备 • 方便开发应用 • 自动生成和重新计算结果 • 报告 • 安全可靠的数据库，完全可追溯性 • 仪器使用指南 确保过程和标准操作程序安全，并且通过唾手可得的正确信息，正确跟踪这些过程和程序。 | 关键 |
|  | 可以在仪器触摸屏和/或PC 上同步进行操作。 | 关键 |
|  | 软件可随时扩展，以方便后期连接如天平、滴定仪、水分仪、密度折光、熔点、紫外等设备，将一台或多台仪器连接至一套软件系统，进行统一管理。 | 关键 |
|  | 可以连接到如：ERPs，LIMS，ELN等第三方软件系统中。提供的网络服务API，可以双向发送信息，如：样品列表、开始任务、将结果传回主系统。 | 关键 |
|  | 提供软件认证(Ipac)可以确保软件在现场正确的安装和使用，包含安装认证 (IQ)、操作认证 (OQ)、系统适用性测试。 | 关键 |
|  | 需按照如FDA等监管机构的要求进行的现场软件认证服务。提供供应商资 质的必要文件记录，和含有安装和操作(IQ&OQ)的文件记录用于软件认证。 | 关键 |
|  | 计算机要求正版Windows10 1903专业版以上，CPU不低于3G Hz，7核数，8G内存，1920*1080分辨率，SQL版本。要求设备所有数据可被备份服务器抓取，此项应在OQ中进行验证。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | CPA型批证书：必须多参数测试仪CPA型式批准证书。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）验证总结报告（VSR） （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商提供设备的DQ、IQ、OQ服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商协助并指导公司进行设备的PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期从确认验收的阶段就开始计算，提供不少于1 年保修期，保修期内免费保修，如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

仪器配置要求：

1，多参数测试仪主机（包含pH、电导模块）    1台

2，纯水pH进口电极(纯化水)及电缆  1根   电导率进口电极(纯化水)及电缆，1根

3，pH和电导率校准标液 1套

4，55 位x 100 mL自动进样器带自动进样泵，   1套

5，聚丙烯滴定烧杯，100毫升，120个/盒，

6，实验室软件 1套

7，品牌电脑 1台

8，仪器设备硬件部分3Q验证文件   1套，

9，自动化多参数测试仪计算机化系统符合法规的软件认证文件 1套