预制（即用型）培养基和溶液用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司预制（即用型）培养基和溶液的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司预制（即用型）培养基和溶液的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010 年修订版）及附录

- 《中华人民共和国药典》2020年版

- GB 4789.28—2013《食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

- WHO TRS961 附录2 《WHO药品微生物实验室质量管理规范》

- QS-1-401《检定用培养基质量标准》

- QS-1-406《支原体培养基质量标准》

- QS-1-402《0.1%无菌蛋白胨水溶液质量标准》

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

预制（即用型）培养基及溶液用于公司的生产活动中需求的检测操作项目。其配方需符合中国药典的要求，其质量需适用于《中国药典》2020年版1101无菌检查法中关于培养基无菌性检查的要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 承重 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 使用环境温度： 10℃～37℃ |  | 关键 |
|  | 使用环境湿度：至少包括45%～100% |  | 关键 |
|  | 使用环境洁净级别： A/B/C/D级洁净级别 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 培养基标签：在最小包装上至少应有以下牢固、清楚、易认的标识内容： - 生产厂家名称； - 产品批号； - 装量规格； - 生产日期； - 产品效期； - 贮藏条件； |  | 关键 |
|  | 内包装：产品的包装材料应满足本公司工作环境洁净级别A级/B级/C级/D级的要求（例如：不应有纤维脱落物等），且应便于跨洁净级别运输，内包装在使用中不会对洁净环境造成污染。 品种; 内包装要求. 胰酪大豆胨液体培养基（200ml/瓶） 硫乙醇酸盐流体培养基（200ml/瓶） 0.1%蛋白胨水溶液（100ml/瓶）; 需要至少有2层无菌内包装，包装应在C级（或万级）以上级别的洁净环境中进行。或采用其他密闭包装形式（例如呼吸袋）包装后进行终端灭菌。. 支原体肉汤培养基（8ml/支） 支原体半流体培养基（8ml/支） 精氨酸支原体肉汤培养基（8ml/支） 精氨酸支原体半流体培养基（8ml/支）; 需要至少有1层无菌内包装，包装应在C级（或万级）以上级别的洁净环境中进行。或采用其他密闭包装形式（例如呼吸袋）包装后进行终端灭菌。. | 关键 |
|  | 外包装及运输：外包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防震动，不得出现破损；运输需要保证产品质量不受影响，包装无破损。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 预制（即用型）培养基和溶液需求品种、规格及包装： 品名; 规格; 封装. 胰酪大豆胨液体培养基; 200ml/瓶; 玻璃瓶，轧盖封口. 硫乙醇酸盐流体培养基; 200ml/瓶; 玻璃瓶，轧盖封口. 0.1%蛋白胨水溶液; 100ml/瓶; 玻璃瓶，轧盖封口. 支原体肉汤培养基; 8ml/支; 玻璃试管、密闭封口. 支原体半流体培养基; 8ml/支; 玻璃试管、密闭封口. 精氨酸支原体肉汤培养基; 8ml/支; 玻璃试管、密闭封口. 精氨酸支原体半流体培养基; 8ml/支; 玻璃试管、密闭封口. |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | pH值的合格范围: - 胰酪大豆胨液体培养基:7.1-7.5 - 硫乙醇酸盐流体培养基:6.9-7.3 - 0.1%蛋白胨水溶液:6.9-7.3 - 支原体肉汤培养基:7.4-7.8 - 支原体半流体培养基:7.4-7.8 - 精氨酸支原体肉汤培养基:6.9-7.3 - 精氨酸支原体半流体培养基:6.9-7.3 | 关键 |
|  | 外观检查要求： - 胰酪大豆胨液体培养基:澄清透明，无不溶性物质。 - 硫乙醇酸盐流体培养基:应澄清透明，无不溶性物质；培养基氧化层高度不得超过培养基深度的1/3 - 0.1%蛋白胨水溶液:澄清透明，无不溶性物质 - 支原体肉汤培养基:澄清透明，无不溶性物质 - 支原体半流体培养基: 澄清透明，无不溶性物质 - 精氨酸支原体肉汤培养基: 澄清透明，无不溶性物质 - 精氨酸支原体半流体培养基: 澄清透明，无不溶性物质 | 关键 |
|  | 无菌性检测要求： 培养基应满足《中国药典》2020年版1101无菌检查法中关于培养基无菌性检查的要求。 | 关键 |
|  | 灵敏度检测要求： - 胰酪大豆胨液体培养基: 培养基应满足《中国药典》2020年版1101无菌检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 - 硫乙醇酸盐流体培养基: 培养基应满足《中国药典》2020年版1101无菌检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 - 0.1%蛋白胨水溶液:无灵敏度检测要求 - 支原体肉汤培养基: 培养基应满足《中国药典》2020年版3301支原体检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 - 支原体半流体培养基: 培养基应满足《中国药典》2020年版3301支原体检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 - 精氨酸支原体肉汤培养基:培养基应满足《中国药典》2020年版3301支原体检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 精氨酸支原体半流体培养基: 培养基应满足《中国药典》2020年版3301支原体检查法中关于培养基灵敏度检查的要求 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 储藏条件应符合中国药典的规定。 | 关键 |
|  | 培养基及溶液的有效期不少于6个月。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | N/A |  | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 厂家文件： 1、产品工艺流程图 2、产品储存条件要求 3、产品效期验证，有效性验证 4、三批产品COA（不限供应对象） 5、产品灭菌工艺有效性证明材料 6、产品运输工艺有效性证明材料 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 运输要求 |  |
|  | 在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤或污染。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 产品在保质期内若出现产品质量问题，厂家需要及时提供技术支持和相关文件，必要时厂家应退回重发。 | 关键 |
|  | 厂家应满足按需分批供货的配送要求，并能在收到每批的需求订单后，20天内发货。 | 关键 |
|  | 厂家应保证武生所收到的预制培养基及溶液，自收货日起至少还剩4个月的使用效期。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 附件

N/A