质量控制室高压灭菌器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室高压灭菌器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室高压灭菌器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- GB150-98 《钢制压力容器》

- GB8599-98《自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件》

- GB8600-88《压力蒸汽灭菌灭菌效果检验方法》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买3台高压灭菌器，主要用于环境微生物菌型鉴别、灭菌用生物指示剂检定等阳性菌废弃物的高压灭菌。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于质量控制室微生物实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外部尺寸不大于700*700*1200mm | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：20%～75% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。交流电电源：220±10%V，50±10Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 底座带卫生级橡胶轮，防止损坏地面。四个轮子，其中至少两个以上可锁定。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：AC220V,1Ф,50Hz | 关键 |
|  | 85L左右灭菌的容积 | 关键 |
|  | 自动进水：系统自动控制腔体水位状态，内置升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱 | 期望 |
|  | 生物安全性：排气排水过滤，优选孔径为0.2µm的原装进口疏水型PTFE过滤器，滤除效率高于99.99%；排汽时可将带病毒、细菌或其他微生物的气溶胶、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内，确保排出的均为无菌气体。 | 关键 |
|  | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖 | 关键 |
|  | 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟 | 关键 |
|  | 工作期间噪音：≤60dB(A) | 关键 |
|  | 在线灭菌：系统在装载灭菌物时可对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况， 确保过滤器灭菌的有效性， 杜绝二次感染；屏幕可显示过滤器的实时温度；顶置移动式温度计，可方便侦测腔体不同部位温度，特别适合对液体物质的灭菌，移动式探头外壳为不锈钢材质波浪管，可耐弯折挤压。 | 关键 |
|  | 温度和压力: 最高工作温度≥138℃ 设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa | 关键 |
|  | 灭菌效果：要求能够保证灭菌F0值≥15，对嗜热脂肪芽孢杆菌的杀灭效果不低于6个对数 | 关键 |
|  | 配备水位传感器,防止干烧 | 关键 |
|  | 排气阀可按设定速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整 | 关键 |
|  | 具有废弃物灭菌模式，对实验室的废弃物进行灭菌 | 关键 |
|  | 内置蒸汽集汽瓶，不影响周围环境 | 关键 |
|  | 提供校验接口 | 关键 |
|  | 标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 | 关键 |
|  | 配备打印机可打印F0值、温度、压力等数 | 关键 |
|  | 温度和压力可以打印为数据和曲线方式 | 关键 |
|  | 可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 | 关键 |
|  | 灭菌过程的全自动控制 | 关键 |
|  | 系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境 | 关键 |
|  | 具有多种种灭菌模式，例如液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 | 关键 |
|  | 安全防护： 双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、 温度监控、漏电、过流、短路等防护措施 | 关键 |
|  | 腔盖、台面由热绝缘材料制成 | 关键 |
|  | 设备上应没有尖锐锋利的部位。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备的生产和清洁应符合人体工程学。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 可记忆存储不少于20条灭菌程序 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 电气保护 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证 | 关键 |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明。包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、电气原理图、控制仪表图、控制系统电气图等图纸清单。提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 货到后供应商需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。设备到厂验收时有效期不得少于6个月。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材质清单、材质证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、卖方发运清单、相关检测报告、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR）； （6）性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； （7）设备生产商负责制定评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为三年。三年内免费保修，三年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用