质量控制室生化培养箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生化培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生化培养箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）及附录

- 《药品GMP指南》（2011版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需要购买1台生化培养箱，用于环境菌鉴定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室微生物实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸：不超过600×620×1000mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）其重量不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通级别 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内表面不得有明显损伤、划痕、锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 箱体内部：不锈钢内腔，隔板可以任意调节。 箱体外部：流线圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑。 | 关键 |
|  | 外门采用磁性门封，密封性好，关闭方便，外门开有观察窗，可直接观察工作室内的培养物情况 | 关键 |
|  | 搁物架至少两层 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 洁净区的设备材质应该耐腐蚀，易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度设置精度：0.1 | 关键 |
|  | 触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作 | 关键 |
|  | 内腔体积不小于108L | 关键 |
|  | 加热元件布置在四面冲压成型的U型槽，实现优异的四面加热； | 关键 |
|  | 加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染 | 关键 |
|  | 工作温度范围：0～70℃ | 关键 |
|  | 温度波动度≤±0.2℃ | 关键 |
|  | 具有箱体灭菌功能。 | 期望 |
|  | 温度均匀度≤±0.5℃ | 关键 |
|  | 具有电涌保护器和高/低电压自动补偿功能的电力管理系统。 | 关键 |
|  | 标配玻璃门 | 关键 |
|  | 多重过温保护：符合DIN12880 Class3.3的高低温报警，基于设定温度的自动安全功能AS，符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器，声光报警 | 关键 |
|  | 控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出，控制面板可回看一周数据曲线 | 关键 |
|  | 以太网接口，可实现数据的在线监控 USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据 | 关键 |
|  | 无需电脑连接，可以直接在触摸屏上实现三点温度校准功能 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 微电脑自动控制，液晶显示监测温度（小数点后一位）、时间 | 关键 |
|  | 超温报警功能，报警上下线可设置 | 关键 |
|  | 具有温度、时间调节控制及定时和计时功能。触模式键盘设定调节 | 关键 |
|  | 温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高 | 关键 |
|  | 具有参数记忆及来电恢复功能 | 关键 |
|  | 双屏高亮度数码管显示，温度显示到小数点后1位 | 关键 |
|  | 具有故障报警功能 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 开箱验收时提供投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | DQ开始前完成审批时提供设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、控制原理图、P&ID图、图纸清单 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费） | 关键 |
|  | 需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供安全报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证 | 关键 |
|  | 验证文件： - 设计阶段，设计确认开始前提供验证计划； - 系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前需满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件； - 设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交设计确认及文件（DQ）； - SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交安装确认及文件（IQ）； - IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交运行确认及文件（OQ）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 验证文件： - PQ完成后开始起草，最终验收前提交追溯矩阵（RTM）； - PQ完成后开始起草，最终验收前提交验证总结报告（VSR）； 设备生产商负责制定追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 期望 |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备交付计划表 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供现场验收报告（SAT） | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证范围包括：验证计划、满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件、DQ、IQ、OQ等文件与服务，供应商必须派出具备生化培养箱验证经验且熟练掌握验证文件起草、填写与审核工作的验证工程师开展验证相关工作 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A