质量控制室冷水浴用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室冷水浴的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室冷水浴。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买1台冷水浴，主要用于质量控制室生物指示剂检定时热激活处理后的迅速冷却。该设备应控温效果好、温度波动小。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于质量控制室微生物实验室。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外部尺寸不大于600*600*1000mm | 关键 |
|  | 低温恒温槽的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：20%～75% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。交流电电源：220±10%V，50~60Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 低温恒温槽为台式。 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途 | 关键 |
|  | 全不锈钢内胆、加热管、盖子，标配不锈钢多功能弹簧夹。 | 关键 |
|  | 低温恒温槽外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 低温恒温槽内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 加厚底板，使转速平稳。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）气候类型 （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，如有效容积，制冷剂名称及注入量等； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 采用全封闭压缩机组制冷，降温速度快，噪音低，操作方便。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 具有超温报警系统，确保仪器安全。 | 关键 |
|  | 触摸键可快速设定温度，操作方便。 | 关键 |
|  | 具有液晶数显温度测量值和温度设定值 | 关键 |
|  | 温控单元应至少采用微电脑智能控制，数字式显示温度，精度至少为0.1℃。 | 关键 |
|  | 具有液位报警和防干烧系统。 | 关键 |
|  | 内胆无死角，易于清洁。 | 关键 |
|  | 工作期间，设备噪声不得大于60dB | 关键 |
|  | 具有外循环接口，把槽子中的水通过水泵泵出。 | 关键 |
|  | 温度控制范围：涵盖0-4℃ | 关键 |
|  | 0-4℃时流质可以使用水达到恒温效果 | 关键 |
|  | 内含适用15-20ml的试管架 | 关键 |
|  | 水温恒定在0-4℃之间时，不产生局部结冰的情况，且对水泵不产生损坏。 | 关键 |
|  | 工作容积约20L | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 采用可刹车脚轮，方便移动和固定。 | 关键 |
|  | 工作台带有轻微倾斜角度，不易积水积垢 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 带温度偏差报警功能，当水温到达上限温度，发出报警并停止加热，防止水温超调 | 关键 |  |
|  | 设备带有定时功能、计时功能，定时范围 0~999h。 | 期望 |  |
|  | 带有来电恢复功能，并可设置密码，防止人为误操作。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | - 低温恒温槽的电器部分应配备过流保护装置 关键 |  |
|  | - 因设备的工作温度较低，电器部分应有防潮措施，防止产生冷凝水 关键 |  |
|  | - 低温恒温槽的金属外壳应有良好的接地 关键 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、电气原理图、控制仪表图、控制系统电气图等图纸清单。提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 货到后由供应商提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。设备到厂验收时有效期不得少于6个月。 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）满足GMP相关法规的评估文件 （2）设计确认及文件（DQ）， （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； （8）设备生产商负责制定评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 如适用，验证包括DQ、IQ、OQ、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，关键零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机等）按国家规定质保三年。一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用