乙脑疫苗室细胞计数仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司乙脑疫苗室细胞计数仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司乙脑疫苗室细胞计数仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）及其附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2010版）

- 《中国药典》（2020版）

- 计算机化系统符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

乙脑疫苗室需购买1台细胞计数仪，用于细胞计数。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于乙型脑炎减毒活疫苗车间内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸要求：长*宽不大于使用桌面尺寸800*700。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级/D级洁净区、控制区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，不影响洁净室内的空气质量。 | 关键 |
|  | 设备表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 有保护涂层，可耐75%酒精、0.1%新洁尔灭、1%84消毒液腐蚀，便于清洁。 耐甲醛及臭氧熏蒸。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 重要 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 适用于各类常见细胞的计数：各种传代细胞及原代细胞、干细胞、全血细胞等。 | 关键 |
|  | 支持明场、明场条件下的台盼蓝染色以及AO/PI双荧光染色计数模式。 | 关键 |
|  | 30 秒内生成细胞计数结果。 | 关键 |
|  | 计数细胞浓度范围满足5×104–1×107 cells/ml。 | 关键 |
|  | 计数细胞直径范围 满足6–50 μm。 | 关键 |
|  | 一次计数所需样品体积10 μl。 | 关键 |
|  | 支持细胞 6–50 μm尺寸筛选 ，可从复杂样品中指定特定大小的目标细胞计数。 | 关键 |
|  | 支持内置存储至少100个计数结果及图像。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 支持细胞存活率计算。 | 关键 |
|  | 允许用户实时查看细胞，可通过目测证实细胞计数器已正确识别细胞。 | 关键 |
|  | 支持USB数据导出。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

N/A

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 细胞密度图、细胞计数结果等为屏显，按钮为触屏式，便于清洁。 | 关键 |
|  | 支持触屏自定义输入。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 具有至少四级用户权限管理，系统可设置至少8位数密码。 | 关键 |
|  | - 管理员可设置用户密码，各用户可修改自身密码。 - 可设置最大登陆失败尝试次数、最长密码更换周期、系统自动锁屏/登出时限。若账户锁住，系统管理员应可以激活锁住的账户。 - 系统应可以新增、修改和禁用账户。 - 具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 软件操作界面简单明了，使用简单。 | 关键 |
|  | 1）屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 2）数据自动记录并存储，数据和曲线可在仪器上查询、输出、实时打印，并可以拷贝保存，原始数据不可更改。 3）审计追踪打印输出、报告打印输出、原始记录不可更改。 | 关键 |
|  | 1）应具备报警和警告功能，在解除报警和重新启动系统之前，操作者应该通过提示得知报警内容。供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。可设置报警参数，报警记录可存储、查询、输出备份、打印，不可修改。 2）系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。审计追踪记录应不可被删除或更改，可存储、查询、输出备份、打印。 3）使用者应不能修改检测结果。检测结果可通过仪器实时打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。其中操作序列号为自动顺序生成，不可人为设置或修改，可追溯。 4）可将存储的所有电子记录（数据/曲线记录、报警记录、审计追踪记录）输出至配置的PC端，通过配置的PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。输出的记录均为不可修改格式。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | 仪器电源应为应用三芯安全电源插座引出，其接地端必须可靠接地 。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 设备生产商负责制定设备DQ/IQ/OQ验证方案并负责DQ/IQ/OQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。 （DQ文件提交时间：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交） （IQ文件提交时间：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交） （OQ文件提交时间：IQ批准后开始执行） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商需派合格人员完成SAT、DQ、IQ和OQ验证，并提供SAT、DQ 、IQ和OQ验证文件（所有的测试都需要相关的文件记录）。武汉生物制品研究所负责监督，审核和批准整个验证过程。武汉生物制品研究所最终批准设备可以交付使用 | 关键 |
|  | 厂家协助完成PQ | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家需随机器提供取样和加样设备（所有一次性耗材为无菌级别），提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。供应商有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 | 关键 |
|  | 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 | 关键 |

- 附件

仪器及配件清单

| 仪器/配件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 细胞计数仪 | N/A | 1台 |
| 移液枪 | 1-10ul | 1支 |
| 移液枪 | 20-200ul | 1支 |
| 一次性枪头 | 10ul | N/A |
| 一次性枪头 | 200ul | N/A |
| EP管 | 1.5ml | N/A |
| 擦镜纸 | N/A | N/A |
| 计数板 | 与计数仪配套 | N/A |
| 台盼蓝染色液 | N/A | N/A |