凝胶成像用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室-科研楼A区二楼实验室凝胶成像的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室-科研楼A区二楼实验室凝胶成像。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

采集化学发光（chemiluminescence）、比色（colorimetric）、荧光（fluorescence）等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于细菌类疫苗研究室实验室内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | # 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，且仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像等 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | CCD检测器：超冷CCD | 关键 |
|  | 图像分辨率：4 megapixels | 关键 |
|  | 像素大小：6.45µm×6.45µm | 关键 |
|  | *CCD暗电流：0.001 e/p/s | 关键 |
|  | 16bit数据采集（65,535灰度级，4.8OD） | 关键 |
|  | 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 | 关键 |
|  | 激发光源：反射白光，透射紫外 | 关键 |
|  | 照明控制：5种模式（标配透射UV，反射白光，化学发光），选配透射白光和XcitaBlue转换屏 | 关键 |
|  | 发射滤光片：至少内置1个 | 关键 |
|  | *最大样品面积28 x 36 cm，最大成像面积26 x 35 cm，UV激发凝胶的最大成像面积25 x 26 cm | 关键 |
|  | UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 | 关键 |
|  | 具备pre-capture（预曝光）模式，10秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片。数据输出方式：Excel表格式输出、PDF输出 | 关键 |
|  | 显示过饱和像素保证精确定量 | 关键 |
|  | 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有故障报警功能 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
|  | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统可兼容windows系统权限划分，在windows系统各级权限下可正常运行，且windows账户的删除不影响该账户下的数据完整性，即其数据不得丢失。 | 期望 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，满足21 CFR Part 11要求 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统存储容量应满足所有电子记录可存储至产品有效期后1年 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 凝胶成像仪应有良好的接地保护；防尘防水能力应达到IP63及以上。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、第三方校验合格报告、材质证书等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 期望 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）验证总结报告（VSR） （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、IQ、OQ、文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算，质保一年：软件终生免费升级，硬件验收合格之日起质保12个月，服务24小时工作日响应，72小时工作日上门服务。 | 关键 |
|  | 主机一台，电脑一台，化学发光样品盘、控制软件、电源线和操作手册，还应有可选的图像分析软件，安装正版的windows系统，且为win10专业版以上。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 厂家能长期提供设备运行需要的零部件。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用