质量控制室不溶性微粒分析仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	14

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室不溶性微粒分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室不溶性微粒分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《中华人民共和国药典》2020年版

21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》

GAMP5

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

不溶性微粒检测仪是集自动进样、自动检测、自动数据处理和自动清洗等功能于一身，为注射剂中不溶性微粒检测提供安全、快捷、高效、可靠的解决方案。

质量控制室需要购买1台不溶性微粒分析仪，用于注射剂中不溶性微粒的检测。不溶性微粒分析仪的数据是样品检测结果判定的依据，仪器的高灵敏度、高效能、高选择性、分析速度至关重要。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不大于800（长）*600（宽）*500（高）mm | 关键 |
|  | 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度＜70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
| - * | 电源：220V±10% | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识、安全标识及说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测范围：0.5-400μm 可拓展至0.15-5000μm | 关键 |
|  | 检测通道：至少512数据全通道，32个自定义通道 | 关键 |
|  | 仪器采用模块化设计，配有自动进样模块，可通过建立序列实现自动进样 | 关键 |
|  | 可实现3*8及5*12等多组样品自动采样 | 关键 |
|  | 取样速度：5-120 mL/min | 关键 |
|  | 传感器分辨率：大于98% | 关键 |
|  | 流速准确性：误差≤±2% | 关键 |
|  | 检测浓度：0～10000粒/ml | 关键 |
|  | 粒径准确性：误差≤±2% | 关键 |
|  | 计数准确性：误差≤±2.5% | 关键 |
|  | 体积准确性：≤±1% | 关键 |
|  | 重复性：RSD<2% | 关键 |
|  | 粒径准确性：≥98% | 关键 |
|  | 计数准确性：≥97.5% | 关键 |
|  | 体积准确性：≥99.0% | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 采用升降台设置，升降台中集成磁力搅拌台，支持不同转速调节 | 关键 |
|  | 磁力搅拌台：自带磁力搅拌系统，转速可调 | 关键 |
|  | 进样管采用高洁净度、耐腐蚀性、半透明的PFA材质管路，方便更换，不易污染； | 关键 |
|  | 可采集5℃~40℃的样本 | 关键 |
|  | 可自动执行常规的冲洗和清洗 | 关键 |
|  | 可采集0.2ml以内的精确样本量，并产生重复性高的分析结果 | 关键 |
|  | 检测到的粒子可以每毫升或者每容量值来报告。 | 关键 |
|  | 取样体积校正：连续测定3次，每次测得体积与量取体积的示值之差应在±5%以内，测定体积的平均值与量取体积的示值之差应在±3%以内 | 关键 |
|  | 微粒计数校正：测定3次，记录5µm通道的累计计数，第一次数据不计，后两次测定结果的平均值与已知粒子数之差应在±20%以内 | 关键 |
|  | 传感器分辨率校正：测定8µm、10µm、12µm三个通道的粒子数，计算8µm与10µm两个通道的差值计数和10µm与12µm两个通道的差值计数，上述两个差值计数与10µm通道的累计计数之比都不得小于68% | 关键 |
|  | 传感器的resolution大于98%，能通过美国USP 1788传感器分辨率检测 | 关键 |
|  | 可保存检测原始数据，且可在无需重新检测样品的情况下支持对检测结果数据做重新分析，如重新设置通道数量展示；重新出具不同的法规报告 | 关键 |
|  | 同一校准曲线可同时通过CP和USP标准 | 关键 |
|  | 可对微量检测做单独验证 | 关键 |
|  | 对同一样品的同一次检测数据作校准曲线校准前后误差对比分析 | 关键 |
|  | 品牌计算机，酷睿双核i7以上，4G以上内存，500G硬盘, 液晶显示器、Windows10专业版以上 | 关键 |
|  | 激光打印机 | 关键 |
|  | 振荡器：水平圆周转动，直径12mm±1mm，振荡频率和时间可调，300转以上。 | 关键 |
|  | 10μm标准粒子 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 软件： Windows专业版操作环境 | 关键 |
|  | 为了防止由于断电等原因导致的系统中断，系统可自动保存中断前的数据及设置 | 关键 |
|  | 仪器具有自检功能，能发出警报 | 关键 |
|  | 可根据数据异常消除不稳定性，当气泡可能会影响颗粒计数结果，会发出警报 | 关键 |
|  | 仪器必须具备审计追踪功能。任何对系统设置的修改和仪器操作均能被记录。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 软件：搭配最新版21CFR Part II法规软件，支持审计追踪、用户权限管理、数据完整性、数据库管理（包含数据导出、自动备份、手动备份）、电子签名、安全性设置、多种报告形势及法规报告模板、支持Lims系统。审计追踪功能一旦开启，无法关闭；数据可自动保存至本地硬盘、远程同步至数据库以及可连接实验室lims系统 | 关键 |
|  | 检测无需提前预设数据通道，支持数据再分析，支持导出为PDF、Excel等格式； | 关键 |
|  | 软件界面可实时观察样品检测情况及设备运行情况，检测完成后支持多种数据分析方式，可进行数据重分析及后处理，可提供比对谱图； | 关键 |
|  | 工作站界面：能适合不同层次实验任务和不同水平的操作人员使用。 | 关键 |
|  | 报告：结果可以有单个报告或综合报告，报告可打印出来。报告中可显示样品检测结果。报告内容不可纂改。 | 关键 |
|  | 可添加、删除、更改检测方案，后续无需重新设置，直接调用即可 | 关键 |
|  | 可保存设置、检测方案、检测结果，并能随时提取保存文件，保存的文件可自动或手动命名 | 关键 |
|  | 系统中所有电子记录和电子签名应符合21CFR Part11要求 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少四级用户权限管理及密码管理的功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置至少20个用户，系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码，系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 系统管理员应可以重置密码，系统应可以设置密码最小长度为10位，复杂度为至少包括3种字符。 系统应能设置密码有效期。系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 审计追踪功能可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
|  | 数据可以设置自动备份到本地。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 建议设备应有过流和过载保护，金属外壳应有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。 | 关键 |
|  | 实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。校准项目参照JJF 1290-2011《微粒检测仪校准规范》，包括取样体积相对偏差，微粒计数的相对误差（≥5μm以及≥12μm），微粒计数重复性，通道分辨力（8μm，10μm，12μm之间） | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：仪器及软件验证文件 验证计划 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 设计确认及文件（DQ）， 安装确认及文件（IQ）； 运行确认及文件（OQ）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件 | 关键 |
|  | 验证补充文件： - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR） 设备生产商可提供追溯矩阵、验证总结报告更好。 | 期望 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对仪器使用方人员进行全面培训，包括安全使用和应急处置措施相关的内容，对操作人员及仪器维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作仪器，会排除常见故障，能正确使用软件。 | 关键 |
|  | 仪器维护、维修人员培训应包括仪器结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器及（包含软件）IQ、OQ、PQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

- 不溶性微粒分析仪

- 计算机

- 打印机

- 振荡器

- 10微米的标准粒子