质量控制室低温保存箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室低温保存箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室低温保存箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买1台低温保存箱主要用于中硼硅管制注射剂瓶耐冷冻实验提供超低温环境。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的钢外壳牢固，易于清洗。 | 关键 |
|  | 铝型材手柄，特别坚固和卫生铝拉手提供了稳定性和卫生。 | 关键 |
|  | 柜体具有集成的泄压阀，在柜门关闭后可快速完成气压平衡，便于二次开启。 | 关键 |
|  | 压缩机：采用原装进口压缩机，采用环保型制冷剂R290，可根据当前环境和箱体内状，况实时调整压缩机运行速度。在新机启动和开门时压缩机高速运行以快速降温，在长时间关门的状态下则低速运行以维持温度稳定。 | 关键 |
|  | 一体式发泡箱体，保温厚度≥120mm，材质选择高密度聚氨酯等环保材料箱,体采用防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的不低于0.7mm厚钢外壳。 | 关键 |
|  | 需配备RS485接口，配备无电压接口，实现远程实时监控功能 | 关键 |
|  | 配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明（包括制冷剂型号、注入量等）； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 箱内可调温度：-10℃～-45℃ | 关键 |
|  | 温度控制精度：±1℃ | 关键 |
|  | 温度显示精度：±0.1℃ | 关键 |
|  | 温度9点法验证均匀度：±2℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具备单点校准功能：电子控制器具备校准功能，可补偿设定温度和实际内部温度的差值，校正值可以精确到±0.1K。 | 关键 |
|  | 内部尺寸宽度不高于1150mm，深度不高于800mm，高度不高于950mm（总容积大于200L）。 | 关键 |
|  | 开门方式为向上掀开门，门板可拆卸。 | 关键 |
|  | 有屏幕对温度进行数字温度显示。温度传感器要易于拆装，便于维修和校验。 | 关键 |
|  | 内置数据存储器：警报记忆功能可记录最近3次的报警情况，包括警报类型、日期和时间、持续时间和最高温度。 | 关键 |
|  | 采用全铜管板管式蒸发器，制冷面积大，降温速度快。 | 关键 |
|  | 有温度数据打印功能，可每半小时~每两小时打印一次实时温度数据。除非必须，不可使用热敏纸打印。 | 关键 |
|  | 柜门带有门锁，至少配备2把以上钥匙。 | 关键 |
|  | 带有3层层架，用于分层放置物品 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 温度控制采用微电脑控制，实时温度数据大屏数字显示，带电源指示灯。 | 关键 |
|  | 门开启后，LED内置灯自动开启，用于内部的照明。 | 关键 |
|  | 具有报警控制功能，带远程报警接口，可根据需要设定报警温度上下限和开门时间上线： （1）多种报警：高、低温超限报警、传感器故障报警、断电报警、开门时间过长报警等等； （2）两种报警方式：声音蜂鸣报警、显示屏闪烁报警。 | 关键 |
|  | 可链接外设通用打印机或第三方冷链监控设备，可以进行温度监控及打印，具备定时自动打印功能，打印过程中尽可能不产生微粒并且所使用的打印纸为市场上常用的规格，打印记录在日常环境下能较长期保存。 | 关键 |
|  | 具备断电记忆功能：设备断电再恢复后能按照之前设置的参数自动延时启动。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有漏电保护功能，金属外壳要有良好的接地。 | 关键 |
|  | 压缩机应有过流保护功能。 | 关键 |
|  | 设备应有良好的气密性和绝热性。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各主要组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等 提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 符合NF X15-140标准，附随机出厂报告 | 关键 |
|  | 厂家通过ISO9001质量管理标准，ISO14001环境管理标准，ISO50001能源管理标准认证 | 关键 |
|  | 设备获得电工产品安全认证CB体系证书，EMC电磁兼容性证书，通过EC欧盟产品符合标准证书，符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书，环保材料声明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示 ，提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：提供完整的IQ、OQ文件，协助完成PQ文件。 （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （3）运行确认及文件（OQ）；提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （4）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 期望 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| - 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| - 11.3 | 验证要求 |  |
|  | 提供完整的IQ、OQ文件，协助完成PQ工作和文件。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。供应商必须派出有同类设备工作经验、熟悉验证文件编写及验证执行的验证工程师执行相关验证工作。 | 关键 |
|  | 验证工作应按照GMP相关法规要求按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
| - 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为一年，一年内免费保修（其中压缩机等关键部件需保修3年）一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| - 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用