质量控制室医用冷藏冷冻箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室医用冷藏冷冻箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室医用冷藏冷冻箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- YY/T0086 -2007  药品冷藏箱

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

医用冷藏冷冻箱，主要用于质量控制室分子生物学检测区试剂、病毒滴定室2等在规定温度条件下的存放。该设备应采用高精度控制器和高灵敏度传感器进行校准，保证箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃，冷冻温度恒定控制在-20～-30℃；能够实现试剂等存放温度的实时监控和记录，具有多种报警功能和方式，使故障和异常情况能够得到及时提醒，保证存储物品的品质安全。质量控制室需购买4台。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于质量控制室分子生物学检测区及病毒滴定室2。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外部尺寸不大于736*660*1810mm | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱为立式，单开门或双开门。 | 关键 |
|  | 外壳应至少用优质钢板构成，焊接应光滑，无锐边毛刺 、露底、起泡、起层或擦伤。 | 关键 |
|  | 医用冷藏冷冻箱箱门与箱体应端正、牢固，开闭应灵活，拉手装备要端正。 | 关键 |
|  | 箱内应有照明灯，并设保护罩，由外置开关控制。 | 关键 |
|  | 箱门为钢门体，具有避光性能。 | 关键 |
|  | 箱内胆应采用不锈钢材质，易于清洁与保养。 | 关键 |
|  | 箱体应有保温隔热结构，保证箱腔内工作温度稳定。 | 关键 |
|  | 箱门与箱体应密封效果良好且使用寿命长。 | 关键 |
| - 箱 | 制冷系统应为知名品牌压缩机，环保制冷剂，密封，任何部位制冷剂年泄漏量不得大于0.5g。 | 关键 |
|  | 箱体外配有调节设备各项功能的按键。 | 关键 |
|  | 箱体外应有温度显示时间显示或查询装置，能够实时查询核对时间，显示时间应至少包括年、月、日、小时及分钟 | 关键 |
| - 虚 | 箱外应有温度设置装置及冷藏冷冻双显示以及温度记录装置（冷藏区温度精确设置为0.1℃，冷冻区温度精确设置为1℃）。 | 关键 |
|  | 冷藏箱应配有万向轮设计，带有制动功能，移动固定方便。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）气候类型 （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，如有效容积，制冷剂名称及注入量等； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 冷藏室采用风冷，冷冻室采用直冷以保证冷藏室温度稳定，冷冻室快速降温，可通过设定温度使冷藏箱内温度保持在2～8℃、冷冻箱内温度保持在-20～-30℃范围内。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 冷藏箱内有效容积不低于185L。冷冻箱内有效容积不低于97L。 | 关键 |
|  | 冷藏箱内温度设定为4℃，达到稳定运行状态后，箱内温度偏离不大于2℃。 | 关键 |
|  | 在制冷机组启动两次之间温度最高值与最小值之差应不大于3℃。 | 关键 |
|  | 温控单元应至少采用微电脑智能控制，数字式显示温度，冷藏箱示值精度至少为0.1℃。 | 关键 |
|  | 在4℃±1℃的设定温度下，箱内各测量点的温度最大值与最小值之差不大于2℃。 | 关键 |
|  | 应具有绝热功能，在4℃±1℃稳定运行24小时后，冷藏箱外表面不得有凝露。 | 关键 |
|  | 工作期间，设备噪声不得大于60dB | 关键 |
|  | 箱门门与内室封闭良好，箱门的开启方式能有效避免操作者与高温面接触 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 应配有无电压警报触点端口，可将警报转发到外部远程警告装置。 | 关键 |  |
|  | 连接电源状态下，停电恢复后能自动延迟启动。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 温度记录应配置打印装置，可设置温度记录打印时间间隔，可实现实时打印，定义时间段打印。温度显示至小数点后1位。 |  | 关键 |
|  | 自动保存的数据至少包括连续的温度监测数据及曲线，且记录保存格式应为不可修改的格式， 并可查询 |  | 期望 |
|  | 数据保存应满足至少3年的电子数据的本地存储，配置USB数据接口，存储的数据可导出，存储为不可修改格式。 |  | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 安全门锁设计，防止随意开启。. 关键 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、电气原理图、控制仪表图、控制系统电气图等图纸清单。提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 货到后由供应商提供有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月。 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）满足GMP相关法规的评估文件 （2）设计确认及文件（DQ）， （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； （8）设备生产商负责制定评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 如适用，验证包括DQ、IQ、OQ、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，关键零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机等）按国家规定质保三年。一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用