细菌类疫苗室毒素组白喉原液车间台式密度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室毒素组白喉原液疫苗车间台式密度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室毒素组白喉原液疫苗车间台式密度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药品生产验证指南（2003）

- 自动化生产规范（GAMP）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

- 系统描述

根据细菌类疫苗室毒素组白喉原液疫苗车间的生产需要，新购买1台台式密度仪，主要用于白喉原液生产过程中的密度检测。

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式密度仪 | 1 | / | 白喉原液生产过程中的密度检测。 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细菌类疫苗室毒素组白喉原液疫苗车间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | ≤500mm×400mm×300mm。 供应商必须给出设备选型尺寸，供我公司使用部门选择。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于生产车间的工作环境温度：能适应≤15℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别D 级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源： 220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受臭氧、甲醛熏蒸、过氧化氢消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角 |  |
|  | 坚固且耐化学腐蚀的全金属外壳。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 密度测量范围：0-3g/cm3 | 关键 |
|  | 密度测量分辨率:0.0001g/cm3 | 关键 |
|  | 密度测量精度：2 x 10-4 g/cm3 | 关键 |
|  | 密度重复性：±0.00005 | 关键 |
|  | 温度范准确度 ℃：±0.03 | 关键 |
|  | 全粘度范围的自动粘度补偿，需能显示粘度修正前后的密度值。 | 关键 |
|  | 可在当前测量温度校正,无需让系统恒温至标准温度下校正。 | 关键 |
|  | 需可视功能，实时监控样品进样过程。 | 关键 |
|  | 可自动检测进样错误或样品中的气泡，提醒操作者并自动保存错误报告。 | 关键 |
|  | TFT高亮度彩色中文触摸屏，可选中文语言。 | 关键 |
|  | 可实现单点,两点,标准温度或任意测量温度下的自定义校准。 | 关键 |
|  | 内置参考温度传感器，不会产生由于环境温度变化而引起的误差。 | 关键 |
|  | 主机连接功能：3×USB主机（打印机、U盘、条形码扫描器、集线器、键盘、鼠标）；USB设备（电脑软件）；以太网（网络与电脑软件）；RS232（自动装置）；HDMI（触摸屏）。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备表面需整体防溅水。 | 关键 |
|  | 主机可以直接连接ERPs，LIMS，ELN等第三方软件系统中。 | 关键 |
|  | 可配套LabX电脑软件，实现数据管理，并且完全符合21 CFR Part 11等法规要求。 | 关键 |
|  | 可拓展连接其它配套设备。 | 关键 |
|  | 设备需带打印功能。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 台式密度计具有用户权限管理至少（三级权限），并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
| - 2 | 设备具有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明。提交文件时限要求：招标开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | CPA型批证书：必须提供电子秤（秤体及仪表）CPA型式批准证书。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP及GAMP5等相关法规的评估文件 提交文件时限要求：投标前提供 （3）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （4）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （5）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 满足GEP要求的项目文件交付包 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期从确认验收的阶段就开始计算，提供不少于1 年保修期，保修期内免费保修，如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件