分包装室分装车间手套完整性测试仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	12

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室分装车间手套完整性测试仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室分装车间手套完整性测试仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

N/A

- 系统描述

分包装室分装车间需要购买13台手套完整性测试仪，其中4台用于联合疫苗大楼分装车间，4台用于治疗制剂分装楼，2台用于103分装车间，3台用于预灌封分装车间。主要用于灌装机ORABS手套的完整性/破漏测试。

本测试仪可在RABS手套安装在RABS框架上不拆卸的情况下进行测试，能够轻便、灵活、快速的进行手套完整性测试。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 手套完整性测试仪为移动式，使用时在灌装间、轧盖间内使用。 | 关键 |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 手套完整性测试仪的模具必须与灌装线隔离器安装的RABS手套尺寸相匹配。 | 关键 |  |
|  | 设备形式及尺寸应与制造商设计文件规定一致。 | 关键 |  |
|  | 承重 |  |  |
|  | 仪器轻便，方便工作人员操作。 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～60℃环境。 | 关键 |  |
|  | 工作环境湿度：至少包括40%～85%。 | 关键 |  |
|  | 工作环境洁净级别：B级。 | 关键 |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 交流电电源：380V±10%，50±1HZ，三相五线制。 | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 手套完整性测试仪外形应端正、整齐，所有表面（包括焊接面）不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷。 | 关键 |  |
|  | 设备必须能够适应通常的清洁剂和消毒剂，不得因房间进行甲醛、过氧化氢的熏蒸而对设备本身造成影响。 | 关键 |  |
|  | 设备主机表面金属材料必须为不锈钢304材料，拉丝面板；所有其他材料应适合B级洁净室内使用，不得释放出有毒有害物质和较多微粒。 | 关键 |  |
|  | 设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应耐腐蚀；应提供额外2套密封圈。 | 关键 |  |
|  | 设备外表面光洁，无卫生死角。 | 关键 |  |
|  | 线管必须结实耐用，不得有电线、气管裸露在外，所有气管不得受到拉扯。 | 关键 |  |
|  | 气管的选材应避免形变。 | 关键 |  |
|  | 控制系统PLC、变频器及其他电子元器件、气泵、压力变送器等也选用优质进口品牌，应在配置文件中标明。 | 关键 |  |
|  | 控制系统需要安装良好有效的保护电路。 | 关键 |  |
|  | 需要在显眼处设置至少包含以下信息的铭牌：制造/供应单位；产品注册号；型号；生产日期、编号、校验效期等。 | 关键 |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 充气压力范围：不得低于0-3000Pa。 | 关键 |
|  | 压力显示分辩率: 0.1Pa。 | 关键 |
|  | 适用的手套尺寸:尺寸按我公司分装线手套制定的形式和尺寸定做。 | 关键 |
|  | 测试周期：从密封圈开始充气到测试完成应不大于5分钟，测试周期时间可设置。 | 关键 |
|  | 噪声≤65 dB。 | 关键 |
|  | 压降速率单位：Pa/min（或其他等效单位）。 | 关键 |
|  | 电池续航能力：设备自带电池，能够连续运行8小时，每次充电时间应少于3小时；供应商应提供电池电量测试证明材料。或采用外接电源供电方式。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备为在线式，用在灌装机ORABS上，不用拆卸手套即可对手套检漏。 | 关键 |
|  | 内置气泵，使用时不需要外接电源和压缩空气。 | 关键 |
|  | 内置电池，兼容电池供电和外接电源供电的两种模式。 | 关键 |
|  | 测试前应有自动程序可能确保仪器本身的密封性能，有自检程序，带自密封板。 | 关键 |
|  | 手套完整性测试仪的测试头与Rabs手套之间能够进行良好的密封。 | 关键 |
|  | 仪器的测试头能快速与RABS手套口密封，可便捷安装和拆卸。 | 关键 |
|  | 设备进行手套检漏时，应先进行脉冲稳压，以确保正式测试过程中手套完全舒展开。 | 关键 |
|  | 13台在线手套完整性测试仪主机，每套均配4个检测头，每台测试仪最多可同时检测4个rabs手套的完整性。 | 关键 |
|  | 内置微型打印机：打印间隔30s-60s可设置，打印精度0.1Pa；使用高级热敏纸打印，保存时间3年以上 。 | 关键 |
|  | 应配备6台上位机，可将检测数据自动上传到上位机，操作人员可在上位机中选择检测记录报表打印。 每台上位机可连接多台手套检漏仪终端。 | 关键 |
|  | 手套检漏仪的上位机可以直接连接我公司智能制造系统的SCADA，供应商应提供相应接口以及提供技术服务以完成上位机和我公司SCADA系统的连接。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 使用优质触摸屏来显示、操作和记录设备工艺的各个参数，压力精确到0.1Pa，操作便捷。 单机数据可使用无线网络实时上传到上位机内，当无线网络中断时，数据能存储在检测仪终端，待网络恢复后所有数据自动上传到上位机内。 | 关键 |
|  | 中文操作界面。 | 关键 |
|  | 可实时显示充气压力值、压力-时间曲线、压降速率等数据。 | 关键 |
|  | 可设置并储存多个配方设置，以适应不同手套参数：可进行手套工作腔、密封圈、压力安全值、脉冲次数、测试时间等自定义；能够新建、修改、删除配方。 | 关键 |
|  | 配方选择必须通过HMI完成，配方修改和设定需二级权限以上的操作者才可进行。 | 关键 |
|  | 故障报警：当设备元件出现故障时，应有报警并提示故障信息，并记录；可自动存储报警记录，报警记录不可修改，可查询。 | 关键 |
|  | 报警记录可打印。 | 期望 |
|  | 打印单的内容至少应包括：手套编号、测试时间、测试结果，生成的报告可实时打印也可通过USB拷贝转存；打印格式和内容应在DQ时确认。 | 关键 |
|  | 突然断电时测试盖不能泄压以防掉落。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 该手套完整性测试仪计算机化系统应有至少四级权限：管理员、工艺员、操作员、审计员，每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码。 | 关键 |
|  | 操作权限只能进行设备正常操作，工艺员可进行设备操作、配方编辑，管理员可进行用户管理、修改密码、校准系统时间等操作。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印单应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统用户应可以设置至少8位数密码；管理员可修改用户密码，其他权限人员仅可修改自己密码。 | 关键 |
|  | 系统应允许管理员更改自己的密码和下级权限的密码。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限，再次操作需重新登录账户。 | 关键 |
|  | 仪器时间与标准时间偏差≤5s/24h。 | 关键 |
|  | 应保证设备即使停用半年后，系统时间仍然不会恢复出厂设置 | 关键 |
|  | 上位机时间应和终端时间进行同步，以上位机时间为准 | 关键 |
|  | 打印单可实现在线实时打印,打印间隔30s-60s可设置，打印精度0.1Pa | 关键 |
|  | 单机应该能够存储至少10000条数据，数据存储器满也不得影响系统的正常运行，不得造成系统卡顿；厂家还应通过验证提供建议的更换周期。 | 关键 |
|  | 电子数据应可备份到其他硬盘，为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 手套检漏仪终端数据应可以实时上传到上位机，当网络中断的时候，可以暂存数据，待网络恢复后可继续自动将未上传的数据重新上传到上位机中。 | 关键 |
|  | 当单机存储器数据满之后，重新记录的数据应自动覆盖以前的数据，必须保证最新存储的数据完整。 | 关键 |
|  | 设备运行后的数据记录不可修改 | 关键 |
|  | 单机和上位机系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除更改、权限管理及其操作者、日期时间、操作描述与结果、必要的原因等，确保关键操作追溯到人。审计追踪记录应不可被更改和删除，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 控制程序能够进行备份并恢复，供应商提供可用于灾难恢复的备份程序包。 | 关键 |
|  | 厂家提供系统及程序备份策略，提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件，该软件为正版，具备读取、查询、打印功能，不具备编辑功能，且可识别对电子记录的更改。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复后不得影响系统相关设置、并可正常运行。 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 有压力过载保护装置，手套充气压力超过安全值能自动停止充气，防止压力过大撑爆手套。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有断电保护：在仪器正常使用时，设备突然断电不致破坏软、硬件，数据。 | 关键 |
|  | 设备有良好的漏电保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单；投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 期望 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 供应商应提供第三方出具的校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件： - 验证计划； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 计算机化系统验证； - 负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）2份及电子版。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性 。 | 期望 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划DQ、IQ、OQ、计算机化系统验证文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商必须派出工程师配合我公司完成满载的参数和工艺开发。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表，验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成、验证合格报告已经通过用户公司的质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为2年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A